Przedmiot: Aparat RTG ramię C – 1 szt.                                                                                                     Załącznik nr 5 do SIWZ

Wykonawca/Producent: ……………………………………………

Nazwa-model/typ: …………………………………………………

Kraj pochodzenia: …………………………………………………

| l.p. | Parametry techniczne | parametr wymagany | Parametr oferowany | ocena pkt. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aparat RTG RAMIĘ C |
| 1 | Rok produkcji 2014 | Tak |  |  |
| 2 | Głębokość ramienia C (odległość między osią wiązki a wewnętrzną powierzchnią ramienia C) [mm] | >= 670 |  | >= 690 – 10 pkt. |
| 3 | Odległość SID[mm] | >= 970 |  | >= 1000 – 10 pkt. |
| 4 | Prześwit ramienia C (odległość między detektorem a lampą RTG) [mm] | >= 780 |  | >= 800 – 10 pkt. |
| 5 | Zakres ruchu ramienia C wzdłuż[mm] | >= 200 |  | - - - |
| 6 | Zakres ruchu pionowego ramienia C[mm] | >= 450 |  | >= 500– 10 pkt |
| 7 | Zakres ruchu orbitalnego ramienia C[°] | >= 135 |  | >= 140 – 10 pkt. |
| 8 | Zakres rotacji ramienia C (ruch wokół osi wzdłużnej) [°] | >= (+/- 180) |  | - - - |
| 9 | Zakres obrotu ramienia C wokół osi pionowej (wychylenie) [°] | >= +/- 10 |  | >= +/- 12,5 – 10 pkt. |
| 10 | Szerokość wózka z ramieniem C[mm] | =< 900 |  | =< 830 – 10 pkt. |
| 11 | Zmotoryzowany ruch ramienia C w pionie | Tak |  | - - - |
| 12 | Urządzenie zabezpieczające przed najeżdżaniem na leżące przewody | Tak |  | - - - |
| 13 | Blokada kół | Tak |  | - - - |
| 14 | Hamulce ruchów ramienia C: orbitalnego, rotacyjnego, wzdłużnego i obrotu wokół osi pionowej | Tak |  | - - - |
| 15 | Uchwyt bezpośrednio przy detektorze do ręcznego manipulowania ramieniem C | Tak |  | - - - |
| 16 | Dotykowy panel na ramieniu C do sterowania funkcjami aparatu (min. kolimacją, ustawieniami generatora, ustawieniami parametrów obrazu) | Tak |  | - - - |
|  | GENERATOR |
| 17 | Generator wysokiej częstotliwości | Tak |  | - - - |
| 18 | Moc generatora RTG[kW] | >= 12 |  | - - - |
| 19 | Fluoroskopia pulsacyjna – dostępne częstotliwości [p/s] | >= (4-25) |  | - - - |
| 20 | Radiografia cyfrowa | Tak |  | - - - |
| 21 | Maksymalne napięcie w trybie fluoroskopii/radiografii [kV] | >= 120/120 |  | - - - |
| 22 | Maksymalne natężenie prądu dla fluoroskopii pulsacyjnej [mA] | >= 10 |  | - - - |
| 23 | Minimalne natężenie prądu dla fluoroskopii pulsacyjnej[mA] | =< 0,2 |  | - - - |
| 24 | Maksymalny prąd dla radiografii cyfrowej [mA] | >= 75 |  | - - - |
| 25 | Automatyczny dobór parametrów fluoroskopii | Tak |  | - - - |
| 26 | Zasilanie 230 [V]; +/-10 [%], 50 [Hz] | Tak |  | - - - |
|  | LAMPA I KOLIMATORY |
| 27 | Lampa z wirującą anodą | Tak |  | - - - |
| 28 | Lampa min. 2-ogniskowa | Tak |  | - - - |
| 28 | Wielkość małego ogniska [mm] wg IEC 336 | =< 0,3 |  | - - - |
| 30 | Wielkość dużego ogniska [mm]wg IEC 336 | =< 0,6 |  | - - - |
| 31 | Pojemność cieplna anody [kHU] | >= 300 |  |  |
| 32 | Szybkość chłodzenia anody[kHU/min] | >= 70 |  |  |
| 33 | Pojemność cieplna lampy/kołpaka lampy (w zależności od terminologii producenta) [kHU] | >= 1600 |  |  |
| 34 | Kolimator szczelinowy z rotacją | Tak |  | - - - |
| 35 | Ustawienie kolimatorów z podglądem bez promieniowania (na obrazie zamrożonym z wyświetlaniem aktualnego położenia krawędzi przesłon) | Tak |  | - - - |
| 36 | Automatyka kolimacji dla powiększeń | Tak |  | ----- |
|  | DETEKTOR I TOR OBRAZOWY |
| 37 | Średnica detektora [”] | >= 9 |  | - - - |
| 38 | Detektor CCD | Tak |  | - - - |
| 39 | Rozdzielczość (matryca detektora) [pixel x pixel] | >= (1024 x 1024] |  | - - - |
| 40 | Dynamika obrazu z detektora [bit] | >= 12 |  |  |
| 41 | Kratka przeciwrozproszeniowa | Tak |  | - - - |
|  | SYSTEM CYFROWEJ OBRÓBKI OBRAZU I PAMIĘĆ |
| 42 | Matryca przetwarzania obrazów [pixel x pixel] | >= (1024 x 1024] |  |  |
| 43 | Dynamika obrazu przetworzonego [bit] | >= 12 |  |  |
| 44 | Liczba pamiętanych obrazów | >= 60 000 |  | - - - |
| 45 | Funkcja „Last Image Hold” | Tak |  | - - - |
| 46 | Wyświetlanie mozaiki - min. 16 obrazów | Tak |  | - - - |
| 47 | Obraz lustrzany | Tak |  | - - - |
| 48 | Obrót obrazu | Tak |  | - - - |
| 49 | System wpisywania danych pacjenta | Tak |  | - - - |
| 50 | Funkcja pomiaru odległości i kątów | Tak |  | - - - |
|  | WÓZEK Z MONITORAMI |
| 51 | Liczba monitorów | >= 2 |  | - - - |
| 52 | Rodzaj monitora i przekątna ekranu: płaski - min. 19 ["] | Tak |  | - - - |
| 53 | Maksymalna luminacja monitorów [cd/m2] | >= 1000 |  | - - - |
| 54 | Wskaźnik włączonego promieniowania na wózku z monitorami | Tak |  | - - - |
|  | ŚRODKI DOKUMENTACYJNE I ARCHIWIZACYJNE |
| 55 | Interfejs sieciowy DICOM obsługujący funkcje min: - DICOM Send | Tak |  | - - - |
| 56 | Port USB i nagrywarka CD/DVD | Tak |  | - - - |
|  | WYPOSAŻENIE DODATKOWE |
| 57 | Przycisk nożny do wyzwalania fluoroskopii/akwizycji oraz zapisu obrazu | Tak |  | - - - |
| 58 | Zintegrowany system monitorowania i wyświetlania dawki RTG sumaryczny dla danego pacjenta | Tak |  | - - - |
| 59 | Celownik laserowy | Tak |  | - - - |
|  | INNE |
| 60 | Lampa zintegrowana z generatorem (monoblock) / niezależna lampa i generator | Podać |  | Niezależna lampa i generator – 20 pkt. |
|  | WARUNKI GWARANCJI I SERWISU |
| 61 | Gwarancja – min. 24 miesięcy | tak | - - - |  |
| 62 | Termin dostawy, instalacji, uruchomienia i szkolenia do 8 TYGODNI od daty podpisania umowy. | tak | - - - |  |
| 63 | W cenie oferty – okresowe (wypadające w trakcie trwania gwarancji) przeglądy potwierdzające sprawność urządzeń w liczbie przewidzianej przez producenta - podać liczbę przeglądów rocznie oraz obowiązkowe testy akceptacyjne i specjalistyczne w liczbie i zakresie zgodnym z obowiązującymi przepisami w trakcie trwania gwarancji | tak | - - - |  |
| 64 | Informacje dotyczące wymaganych/ zalecanych przeglądów przez producenta po okresie gwarancji (przy dostawie). Podać: - częstotliwość przeglądów - wykaz czynności wykonywanych przy przeglądzie (lista kontrolna) - wykaz części podlegających okresowej wymianie z podaniem zalecanej częstotliwości ich wymiany. | tak | - - - |  |
| 65 | Instrukcja obsługi w języku polskim (przy dostawie) – min. 1 szt. w wersji papierowej i w wersji elektronicznej. | tak | - - - |  |
| 66 | Dokumentacja techniczno-serwisowa (przy dostawie) – 1 szt. w wersji papierowej lub w wersji elektronicznej | tak | - - - |  |
| 67 | Instrukcja konserwacji, mycia, dezynfekcji i sterylizacji dla poszczególnych elementów oferowanej konfiguracji (przy dostawie) – 1 szt. | tak | - - - |  |
| 68 | W cenie oferty – szkolenia dla personelu medycznego i technicznego. | tak | - - - |  |
| 69 | Gwarantowany czas reakcji na zgłoszenie w ramach gwarancji – do 48 godz. (dot. dni roboczych). | tak | - - - |  |
| 70 | Gwarantowany czas naprawy w ramach gwarancji – do 4 dni w przypadku naprawy bez udziału części zamiennych oraz do 10 dni w przypadku naprawy z udziałem części zamiennych (dot. dni roboczych). | tak | - - - |  |
| 71 | Aparat jest lub będzie (po upływie gwarancji) pozbawiony wszelkich blokad, kodów serwisowych, itp. ograniczeń, które po upływie gwarancji utrudniałyby zamawiającemu dostęp do opcji serwisowych oraz naprawy i przeglądy tego aparatu przez inny niż Wykonawca umowy podmiot (w przypadku nie korzystania przez Zamawiającego z serwisu pogwarancyjnego Wykonawcy lub jego partnerów). | tak | - - - |  |

UWAGA:

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów.

Nie spełnienie któregokolwiek z parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty.

Do ofert należy dołączyć foldery/ulotki lub inne materiały informacyjne oferowanego sprzętu potwierdzające wymagane parametry.

(Wypełniony formularz załączyć do składanej oferty)

………………...............................

(podpis/pieczęć upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)