SP ZOZ/DZ/16/2019

Załącznik nr 3 do SIWZ

PAKIET NR 4

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

RESPIRATOR - 1 SZT.

Nazwa i typ oferowanego sprzętu:      ...................................................................

Nazwa producenta:		          ...................................................................

Kraj produkcji:			          ...................................................................

Rok produkcji (2018/2019):              ...................................................................

Klasa wyrobu medycznego:               ...................................................................

| Parametry ogólne |
| --- |
| L.P. | Wymagane funkcje / parametry | Wymogi | Odpowiedź TAK, lub krótki opis (wg kolumny „Wymogi”) |
|  | Respirator stacjonarno-transportowy na podstawie jezdnej | Tak |  |
|  | Waga modułu respiratora max 6,5 kg (z akumulatorem) | Tak, podać |  |
|  | Wentylacja dorosłych, dzieci powyżej 3 kg, | Tak |  |
|  | Zasilanie w tlen: - z centralnego źródła sprężonych gazów od 2,8 do 6,0 bar - niskim ciśnieniem O2: 0-1,5 bar - kompatybilne z tlenem 93% | Tak/podać |  |
|  | Integralna turbina – przepływ szczytowy >200 l/min. | Tak, podać |  |
|  | Zasilanie sieciowe 100-240 V 50 Hz+/-10% | Tak |  |
|  | Zasilanie 12 – 28 VDC (ambulans/ śmigłowiec) | Tak |  |
|  | Awaryjne zasilanie respiratora z wewnętrznego akumulatora min. 150 minut | Tak/podać |  |
|  | Klasa szczelności min. IP44 | Tak |  |
|  | Standardy: EN 794-3; EN 1789; EN 60601-1-2 | Tak |  |
|  | Zintegrowany czujnik tlenu niewymagający kalibracji | Tak |  |
| I. Tryby wentylacji |
|  | Preprogramowane parametry wentylacji dla dzieci i dorosłych – wybór przyciskiem na panelu czołowym | Tak |  |
|  | Wentylacja kontrolowana objętością: VC-CMV; VC-SIMV | Tak |  |
|  | Wentylacja kontrolowana ciśnieniem: PC-CMV; PC-SIMV | Tak |  |
|  | Wentylacja wspomagana: PC-ACV; CPAP | Tak |  |
|  | Wentylacja nieinwazyjna: PC-ACV; PC-SIMV; PC-CMV; CPAP | Tak |  |
|  | Wentylacja ciśnieniowo kontrolowana z docelową objętością oddechową PRVC | Tak |  |
|  | CPAP, DuoPAP | Tak |  |
|  | Wspomaganie ciśnieniowe PSV | Tak |  |
|  | Możliwość regulacji triggera wydechowego w funkcji PSV | Tak |  |
|  | Funkcja preoksygenacji: stężenie tlenu 21-100%; zakres regulacji czasu min. 10-150 sek. | Tak, podać |  |
|  | Automatyczna kompensacja oporów rurki intubacyjnej | Tak |  |
|  | Trigger przepływowy min. 0,2 do 12 l/min. | Tak, podać |  |
|  | Trigger wydechowy min. 5-60% | Tak, podać |  |
|  | Możliwość rozbudowy o tryby wentylacji: |  |  |
| a. | PC-ACV+ | Tak |  |
| Parametry wentylacji |
|  | Częstość oddechów regulowana w zakresie minimum 1–120 odd./min. | Tak, podać |  |
|  | Objętość oddechowa regulowana w zakresie: - minimum 20-2000 ml (tryb PC/PRVC) - minimum 100 do 2000 ml (tryb VC) | Tak, podać |  |
|  | Czas wdechu regulowany w zakresie minimum 0,2 do 20 sek. | Tak, podać |  |
|  | Czas wydechu regulowany w zakresie min. 0,2 do 20 sek. | Tak, podać |  |
|  | Współczynnik I:E regulowany w zakresie minimum 1:100, 100:1 | Tak |  |
|  | Stężenie tlenu w mieszaninie oddechowej regulowane płynnie w zakresie 21 – 100% | Tak |  |
|  | Ciśnienie wdechowe Pinsp regulowane w zakresie minimum 10 – 50 mbar | Tak, podać |  |
|  | Ciśnienie wspomagania Psupp regulowane w zakresie minimum 1 – 50 mbar | Tak, podać |  |
|  | Wybór opcji przełączania cyku oddechowego: Ti / Te; I:E / częstość odd.; Ti / częstość odd. | Tak, podać |  |
|  | Wentylacja bezdechu (apnea ventilation) | Tak |  |
|  | PEEP regulowane w zakresie minimum 0 – 25 mbar | Tak, podać |  |
| Monitorowanie |
|  | Kolorowy ekran dotykowy TFT, przekątna minimum 8 cali | Tak |  |
|  | Wyświetlanie min. 3 krzywych dynamicznych | Tak |  |
|  | Wyświetlanie parametrów wentylacji: | Tak |  |
|  | Częstość oddechowa | Tak |  |
|  | Częstość oddechów spontanicznych | Tak |  |
|  | Objętość wydechowa pojedynczego oddechu | Tak |  |
|  | Objętość wydechowa pojedynczego oddechu spontanicznego | Tak |  |
|  | Objętość wentylacji minutowej | Tak |  |
|  | Objętość minutowa wentylacji spontanicznej | Tak |  |
|  | Minutowa objętość przecieku | Tak |  |
|  | Czas wdechu | Tak |  |
|  | Czas wydechu | Tak |  |
|  | Czas bezdechu | Tak |  |
|  | Opór oddechowy (R) | Tak |  |
|  | Podatność (C) | Tak |  |
|  | I:E | Tak |  |
|  | Ciśnienie szczytowe | Tak |  |
|  | Ciśnienie plateau | Tak |  |
|  | Średnie ciśnienie w układzie oddechowym | Tak |  |
|  | P0,1 | Tak |  |
|  | Ciśnienie PEEP/CPAP | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy o: |  |  |
| a. | Prezentację pętli oddechowych | Tak |  |
| b. | Prezentację na ekranie trendów parametrów monitorowanych z min. 72 godzin | Tak |  |
| c. | Możliwość równoczesnego obrazowania pętli oddechowej i krzywej dynamicznej | Tak |  |
| 5. | Zintegrowany pomiar saturacji SpO2 – w zestawie czujnik typu klips na palec dla dorosłych | Tak |  |
| 6. | Zintegrowany pomiar CO2 w strumieniu głównym – w zestawie min. 25 jednorazowych adapterów dla dorosłych i dzieci | Tak |  |
| Alarmy |
| 1 | Kategorie alarmów: alarmy techniczne, alarmy pacjenta wysokiego/ niskiego priorytetu | Tak |  |
| 2 | Niskie/ wysokie ciśnienie średnie PAW, niedrożność, objętość minutowa MV niska/ wysoka, apnea, objętość oddechowa VT niska/ wysoka, wysoka częstość oddechowa, przeciek, PEEP wysokie/ niskie | Tak |  |
| 11 | Pamięć alarmów z ich opisem | Tak |  |
| Wyposażenie |
|  | Kompletny układ oddechowy dla dorosłych jednorazowego użytku – 5 szt. | Tak |  |
|  | Podstawa jezdna | Tak |  |
|  | Gniazdo podłączenia nebulizatora. Programowany czas nebulizacji 5 do 30 minut | Tak |  |
|  | Butla tlenowa | Tak |  |
|  | Oprogramowanie w języku polskim | Tak |  |

Załącznik wskazuje minimalne wymagania Zamawiającego, które muszą zostać spełnione, natomiast Wykonawca – wypełniając ten załącznik – oferuje konkretne rozwiązania, charakteryzując w ten sposób zaoferowany asortyment.

Załącznik należy wypełnić w całości, bez wprowadzania zmian w jego treści – stanowi on integralną część oferty – deklarację Wykonawcy co do jej treści, stąd brak tego załącznika, zawierającego treści zgodne z wzorem określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, spowoduje odrzucenie oferty.

.............................................................

(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych

do reprezentowania wykonawcy