**SP ZOZ/DZ/9/2019**

**Załącznik nr 3 do SIWZ**

**PAKIET NR VII**

**SPECYFIKACJA TECHNICZNA**

**Lampa zabiegowa sufitowa - 2 SZT.**

Nazwa i typ oferowanego urządzenia:...................................................................

Nazwa producenta: ...................................................................

Kraj produkcji: ...................................................................

Rok produkcji (2018/2019): ...................................................................

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.**  | **Wymagane funkcje / parametry** | **Wymogi** | **Odpowiedź TAK,****lub krótki opis** **(wg kolumny „Wymogi”)** |
| I. | PARAMETRY OGÓLNE |  |  |
| 1 | Urządzenie fabrycznie nowe | TAK |  |
| 2 | Klasa wyrobu medycznego | Podać |  |
| 3 | Jednokopułowa lampa zabiegowa bezcieniowa mocowana do sufitu za pomocą podkonstrukcji dystansowej. Ramię wychodzące z zawiesia sufitowego – zawiesie posiadające osłonę zakrywającą płytę stropową i wszystkie przyłącza elektryczne.  | TAK |  |
| 4 | Ramię kopuły złożone z 2 części – ramie poziome zapewniające obrót lampy dookoła zawieszenia sufitowego, ramię równoważące zapewniające ruch kopuły w osi pionowej poruszające się dzięki sprężynowemu systemowi równoważącemu. | TAK |  |
| 5 | Regulacja położenia lampy możliwa dzięki uchwytowi przy kopule zapewniającemu dokładne pozycjonowanie lampy | TAK |  |
| 6 | Okrągły kształt lampy zapewniający dokładne oświetlenie pola zabiegowego i bezcieniowość | TAK |  |
| 7 | Średnica kopuły do 30 cm. | TAK (podać)  |  |
| 8 | Kopuła wyposażona w uchwyt brudny  | TAK  |  |
| 9 | Kopuła wyposażona w wymienny sterylizowany uchwyt (min. 2 uchwyty w komplecie) | TAK |  |
| 10 | Możliwość obrotu kopuły względem osi pionowej i poziomej | TAK |  |
| 11 | Ilość źródeł światła – min. 18 (tylko białe diody LED) | TAKPodać |  |
| 12 | Zastosowanie techniki diodowej eliminujące nagrzewanie się lampy | TAK |  |
| 13 | Natężenie oświetlenia w odległości 1 m: ok. 60.000 lux  | TAKPodać |  |
| 14 | Wgłębność: 130 cm – 140 cm | TAKPodać |  |
| 15 | Współczynnik odwzorowania barw min 95 Ra | TAKPodać |  |
| 16 | Temperatura barwowa: min. 4300 K  | TAKPodać |  |
| 17 | Regulacja natężenia oświetlenia realizowana bezdotykowo w min. w trzech krokach | TAK |  |
| 18 | Pobór mocy poniżej 20 W | TAKPodać |  |
| 19 | Waga do 20 kg | TAKPodać |  |
| 20 | Żywotność źródła światła do 50.000 godz. | TAKPodać |  |
| 21 | Klasa zabezpieczenia przed porażeniem elektrycznym: I | TAKPodać |  |
| 22 | Lampa spełniająca wymogi norm PN-EN 60601-1 oraz PN-EN 60601-1-2 | TAKPodać |  |

Załącznik wskazuje minimalne wymagania Zamawiającego, które muszą zostać spełnione, natomiast Wykonawca – wypełniając ten załącznik – oferuje konkretne rozwiązania, charakteryzując w ten sposób zaoferowany asortyment.

Załącznik należy wypełnić w całości, bez wprowadzania zmian w jego treści *(poza dopuszczonymi modyfikacją dokonaną przez Zamawiającego w trakcie prowadzonego postępowania)* – stanowi on integralną część oferty – deklarację Wykonawcy co do jej treści, stąd brak tego załącznika, zawierającego treści zgodne z wzorem określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, spowoduje odrzucenie oferty.

……….............................................................

(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych

do reprezentowania wykonawcy