SP ZOZ/DZ/36/2020

Załącznik nr 2

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

RESPIRATOR -SZT.10

Nazwa i typ oferowanego urządzenia:  ...................................................................

Nazwa producenta:		          ...................................................................

Kraj produkcji:			          ...................................................................

Rok produkcji 2020		          ……………………………………………………………………………..

| L.p. | Wymagane funkcje / parametry | Wymogi | Ocena punktowa | Odpowiedź TAK, lub krótki opis (wg kolumny „Wymogi”) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | PARAMETRY OGÓLNE |
| 1 | Certyfikat CE | Tak |  |  |
| 2 | Rok produkcji 2020 r. | Tak |  |  |
| 3 | Respirator do terapii niewydolności oddechowej różnego typu do stosowania na różnych oddziałach szpitalnych | Tak |  |  |
| 4 | Respirator przeznaczony dla dorosłych, dzieci | Tak |  |  |
| 5 | Respirator umieszczony na podstawie jezdnej | Tak |  |  |
| 6 | Możliwość późniejszego zamocowania respiratora na półce kolumny z możliwością odłączenia ekranu respiratora od jednostki głównej urządzenia i zamocowania oddzielnie, na szynie kolumny powyższej jednostki respiratora | Tak |  |  |
| ZASILANIE RESPIRATORA |
| 7 | Zasilanie w tlen i powietrze ze źródła sprężonych gazów o zakresie ciśnienia min.2,0-6,0 bar | Tak |  |  |
| 8 | Przewody zasilania gazowego o dł. min. 3 m do tlenu i powietrza ze złączami przystosowanymi do istniejącej instalacji gazowej. | Tak |  |  |
| 9 | Układ mieszania gazów oddechowych elektroniczno-pneumatyczny z płynną regulacją | Tak |  |  |
| 10 | Automatyczna kompensacja braku jednego z gazów (tlenu lub powietrza) i praca tylko z jednym gazem | Tak |  |  |
| 11 | Zasilanie z wewnętrznego akumulatora na min. 60 minut pracy przy pełnym naładowaniu | Tak |  |  |
| 12 | Możliwość rozbudowy wewnętrznego zasilania respiratora przez operatora poprzez dołożenie modułów bateryjnych bezpośrednio do respiratora w trakcie jego pracy, bez udziału serwisu, bez użycia narzędzi | Tak |  |  |
| 13 | Napięcie zasilania AC 230V, tolerancja +/-10%, 50Hz | Tak |  |  |
| 14 | Możliwością zewnętrznego zasilania 12V w razie awarii zasilania głównego i wyczerpania akumulatorów | Podać | Tak – 5 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
| TRYBY WENTYLACJI |
| 15 | Wentylacja z zadaną objętością | Tak |  |  |
| 16 | Wentylacja z zadanym ciśnieniem | Tak |  |  |
| 17 | Wentylacja ze wspomaganiem oddechu spontanicznego ciśnieniem | Tak |  |  |
| 18 | Wentylacja typu SIMV-VC oraz SIMV-PC oraz SIMV-PRVC i wspomaganiem ciśnieniowym | Tak |  |  |
| 19 | Wentylacja ciśnieniowa z gwarantowaną objętością typu AutoFlow lub APV lub VC+ lub PRVC | Tak |  |  |
| 20 | Wentylacja typu Bilevel lub Bi-vent | Tak |  |  |
| 21 | Wentylacja typu APRV | Tak |  |  |
| 22 | Wentylacja awaryjna przy niewydolnej wentylacji wspomaganej | Tak |  |  |
| 23 | Wentylacja nieinwazyjna przez maskę NIV ciśnieniowo kontrolowana | Tak |  |  |
| 24 | Możliwość rozbudowy o oprogramowanie do wentylacji NAVA lub o tryb wentylacji VPS | Tak |  |  |
| 25 | Możliwość rozbudowy o typ wentylacji nieinwazyjnej NIV-NAVA | Podać | Tak – 5 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
| 26 | Możliwość rozbudowy respiratora o moduł do odczytu elektrycznej aktywności przepony umożlwiającego prezentację krzywej dynamicznej pracy przepony na ekranie respiratora | Tak |  |  |
| 27 | Regulowane ręcznie przepływowe wyzwalanie oddechu | Tak |  |  |
| 28 | Regulowane ręcznie ciśnieniowe wyzwalanie oddechu | Tak |  |  |
| 29 | Wyzwalanie oddechu ciśnienia regulowane ręcznie w szerokim zakresie min.-1 do-20 cmH2O | Podać | Tak – 5 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
| 30 | Możliwość rozbudowy o szybkie wyzwalanie oddechu bazujące na odczycie elektrycznej aktywności przepony | Podać | Tak – 5 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
| 31 | Funkcja powrotu do poprzedniego trybu i ustawień wentylacji | Tak |  |  |
| 32 | Funkcja natlenowania | Tak |  |  |
| 33 | Funkcja wstrzymania na wdechu | Tak |  |  |
| 34 | Funkcja wstrzymania na wydechu | Tak |  |  |
| 35 | Automatyczna kompensacja podatności układu oddechowego z możliwością włączania i wyłączania funkcji w trakcie wentylacji | Tak |  |  |
| 36 | Funkcja natlenowywania z regulowanym stężeniem tlenu i automatycznego rozpoznawania odłączenia i podłączenia pacjenta przy czynności odsysania z dróg oddechowych z zatrzymaniem pracy respiratora | Tak |  |  |
| PARAMETRY NASTAWIANE |
| 37 | Częstość oddechów, minimalny zakres 5 - 100 oddechów/min | Tak |  |  |
| 38 | Objętość pojedynczego oddechu, minimalny zakres 100 – 2000 ml | Tak |  |  |
| 39 | Regulowany stosunek wdechu do wydechu min. w zakresie 4:1 - 1:10 dla trybu VC i PC | Tak |  |  |
| 40 | Przepływ regulowany ręcznie lub automatycznie w szerokim zakresie min. 0-195l/min | Podać | Tak – 5 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
| 41 | Możliwość regulacji czasu wdechu i stosunku wdechu do wydechu | Tak |  |  |
| 42 | Stężenie tlenu w mieszaninie oddechowej regulowanie płynnie w zakresie 21-100% | Tak |  |  |
| 43 | Ciśnienie wdechowe PC 9regulacja w szerokim zakresie 0-100cmH2O) | Podać | Tak – 5 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
| 43a | Ciśnienie wspomagania PS (regulacja w szerokim zakresie 0-80cmH2O) | Tak |  |  |
| 44 | Ciśnienie wspomagania PS (regulacja w szerokim zakresie 0-100cmH2O) | Podać | Tak – 5 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
| 45 | PEEP/CPAP minimalny zakres 1-50cmH2O | Tak |  |  |
| 46 | Programowalna przez użytkownika konfiguracja startowa respiratora lub ustawienia parametrów wentylacji na podstawie wprowadzonej wagi pacjenta | Tak |  |  |
| PARAMETRY WYŚWIETLANE |
| 47 | Kolorowy monitor o przekątnej minimum 12 do obsługi respiratora poprzez ekran dotykowy i obrazowania parametrów, regulacją kąta nachylenia i możliwością obrotu monitora | Tak |  |  |
| 48 | Obsługa respiratora i opisy w języku polskim | Tak |  |  |
| 49 | Monitor z automatyczną regulacją jasności w stosunku do zmieniającego się natężenia światła w pomieszczeniu | Tak |  |  |
| 50 | Integralny pomiar stężenia tlenu wykonywany przez niezużywalny czujnik tlenowy, nie wymagający okresowej wymiany | Tak |  |  |
| 51 | Całkowita częstość oddychania (w formie cyfrowej) | Tak |  |  |
| 52 | Częstość i wentylacja minutowa oddechów własnych pacjenta (w formie cyfrowej) | Tak |  |  |
| 53 | Wdechowa i wydechowa objętość pojedynczego oddechu (w formie cyfrowej) | Tak |  |  |
| 54 | Wdechowa i wydechowa objętość całkowitej wentylacji minutowej (w formie cyfrowej) | Tak |  |  |
| 55 | Ciśnienie szczytowe (w formie cyfrowej) | Tak |  |  |
| 56 | Średnie ciśnienie w układzie oddechowym (w formie cyfrowej) | Tak |  |  |
| 57 | Ciśnienie pauzy wdechowej (w formie cyfrowej) | Tak |  |  |
| 58 | Ciśnienie PEEP (w formie cyfrowej) | Tak |  |  |
| 59 | Ciśnienie pauzy (wartość cyfrowa) | Tak |  |  |
| 60 | Indeks dyszenia (wartość cyfrowa) | Tak |  |  |
| 61 | Stała czasowa (wartość cyfrowa) | Tak |  |  |
| 62 | Praca oddechowa (wartość cyfrowa) | Tak |  |  |
| 63 | Podatność statyczna oraz podatność dynamiczna (wartość cyfrowa) | Tak |  |  |
| 64 | Opór wdechowy (w formie cyfrowej) | Tak |  |  |
| 65 | Opór wydechowy (w formie cyfrowej) | Tak |  |  |
| 66 | Graficzna prezentacja krzywych dynamicznych : Ciśnienie / czas, Przepływ /czas, Objętość / czas | Tak |  |  |
| 67 | Pętle oddechowe: Ciśnienie/objętość, Przepływ/objętość | Tak |  |  |
| 68 | Możliwość jednoczesnej prezentacji przebiegów dynamicznych i pętli oddechowych | Tak |  |  |
| 69 | Automatyczne ustawianie skali przy zapisie krzywych na monitorze | Tak |  |  |
| 70 | Rejestracja zdarzeń i trendy monitorowanych wartości z min.24 godz. | Tak |  |  |
|  | ALARMY | Tak |  |  |
| 71 | Braku zasilania w energię elektryczną | Tak |  |  |
| 72 | Braku zasilania w tlen | Tak |  |  |
| 73 | Braku zasilania w powietrze | Tak |  |  |
| 74 | Objętości minutowej (wysokiej i niskiej) | Tak |  |  |
| 75 | Wysokiego ciśnienia w układzie pacjenta | Tak |  |  |
| 76 | Niskiego i wysokiego ciśnienia PEEP | Tak |  |  |
| 77 | Wysokiej częstości oddechów | Tak |  |  |
| 78 | Bezdechu | Tak |  |  |
| 79 | Stężenia tlenu w gazach wdechowych | Tak |  |  |
| 80 | Niezdolności do pracy (uszkodzenia kontroli elektronicznej lub mechanicznej) | Tak |  |  |
| 81 | Kategorie alarmów według ważności | Tak |  |  |
| 82 | Rejestracja zdarzeń w pamięci respiratora | Tak |  |  |
| WYPOSAŻENIE DODATKOWE |
| 83 | Układ pomiarowy przepływu wielokrotnego użytku | Tak |  |  |
| 84 | Odporny na uszkodzenia system pomiaru przepływu – pomiar ultradźwiękowy | PODAĆ | Tak – 5 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
| 85 | Ramie wieloprzegubowe do podtrzymywania układu oddechowego | Tak |  |  |
| 86 | Zabezpieczenie przed przypadkową zmianą parametrów wentylacji | Tak |  |  |
| 87 | Możliwość rozbudowy o pomiar EtCO2.VtCO2, VCO2-pomiar w strumieniu głównym, wyświetlanie krzywej kapnograficznej na ekranie respiratora | Tak |  |  |
| 88 | Możliwość rozbudowy o funkcje pracy w obszarze działania rezonansu magnetycznego | Tak |  |  |
| 89 | Autotest aparatu sprawdzający poprawność działania elementów pomiarowych, szczelność i podatność układu oddechowego | Tak |  |  |
| 90 | System nebulizacji sterowanej z pozycji ekranu respiratora | Tak |  |  |
| 91 | Układ pomiarowy przepływu umieszczony w obrębie obudowy respiratora (elektroniczny wielorazowego użytku- możliwość wyjęcia zastawki wydechowej wraz z czujnikiem przepływu bez użycia narzędzi oraz możliwości czyszczenia zastawki wydechowej wraz z czujnikiem przepływu w myjce/dezynfektorze automatycznym | Tak |  |  |
| 92 | Możliwość stosowania jednorazowych układów oddechowych od różnych producentów | Tak |  |  |
| 93 | Płucko testowe wielokrotnego użytku z możliwością sterylizacji w autoklawie | Tak |  |  |

Załącznik wskazuje minimalne wymagania Zamawiającego, które muszą zostać spełnione, natomiast Wykonawca – wypełniając ten załącznik – oferuje konkretne rozwiązania, charakteryzując w ten sposób zaoferowany asortyment.

Załącznik należy wypełnić w całości, bez wprowadzania zmian w jego treści – stanowi on integralną część oferty – deklarację Wykonawcy co do jej treści, stąd brak tego załącznika, zawierającego treści zgodne z wzorem określonym w ZAPROSZENIU DO ZŁOŻENIA OFERTY, spowoduje odrzucenie oferty.

.............................................................

(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych

do reprezentowania wykonawcy