**SP ZOZ/DZ/16/2021**

**Załącznik nr 3 do zapytania**

**SPECYFIKACJA TECHNICZNA**

Nazwa i typ oferowanego urządzenia:...................................................................

Nazwa producenta: ...................................................................

Kraj produkcji: ...................................................................

Rok produkcji 2020/2021 …………………………………………………………………………..

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Parametr** | **Parametr wymagany** | **Parametr oferowany** |
| 1 | Łóżko porodowe przeznaczone dla pacjentek oddziałów położniczo - ginekologicznych zapewniające pobyt pacjentki w czasie porodu , a także w czasie połogu . Umożliwia ustawienie pacjentki we wszystkich pozycjach porodu: klasycznej , siedzącej , bocznej , klęczącej , kucznej , będąc wspomaganym przez partnera,ustawienie pacjentki do zabiegów anestezjologicznych, w połogu. | Tak |   |
| 2 | Konstrukcja łóżka kolumnowa gwarantująca łatwą dezynfekcję i walkę z infekcjami. Nie dopuszcza się rozwiązań konstrukcyjnych opartych na pentagramie, mechanizmach korbowych czy też innych mechanizmach niezabezpieczonych przed wnikaniem zanieczyszczeń – posiadających wiele trudnodostępnych miejsc – utrudniających lub tez uniemożliwiających skuteczną dezynfekcje/czyszczenie łóżka/ i zwiększających ryzyko powstawania infekcji a co za tym idzie narażające na niebezpieczeństwo pacjenta . Konstrukcja umożliwiająca całkowite , dokładne wyczyszczenie łóżka | Tak |  |
| 3 | Konstrukcja łóżka kolumnowa w pełni bezpieczna dla rodzącej i personelu. Nie dopuszcza się mechanizmów korbowych, opartych na pentagramie czy tez innych rozwiązań gdzie istnieje możliwość przytrzaśnięcia lub przygniecenia ciała pacjenta | TakPodwozie osłonięte osłoną bez przerw oraz widocznych elementów konstrukcyjnych – 10 pkt.  |  |
| 4 | Długość łóżka porodowego wraz z materacem 205 cm +/- 5 cm | Tak |   |
| 5 | Szerokość łóżka porodowego wraz z materacem : 106 cm +/- 5 cm | Tak |   |
| 6 | Elektryczna regulacja wysokości łóżka w zakresie 60 - 90 cm +/- 2 cm liczonym od powierzchni materaca | Tak |   |
| 7 | Elektryczna regulacja podnoszenia i opuszczania oparcia pleców w zakresie od - 170 do 750 , +/- 5 0 | Tak |   |
| 8 | Elektryczna , oddzielna regulacja nachylenia siedziska w zakresie od 0 0 do 250 , +/- 5 0 | Tak |   |
| 9 | Segment nożny leża z regulacją wysokości, regulacją położenia wzdłużnego oraz kąta nachylenia i możliwością całkowitego wsunięcia pod siedzisko wraz z materacem. Nie dopuszcza się rozwiązań polegających na konieczności ściągania materaca przed wsunięciem pod łóżko lub odejmowania segmentu nożnego wymagającego od personelu znacznego wysiłku fizycznego. Regulacja kąta w zakresie min. 0 – 25 cm , dopuszczony większy zakres | Tak |   |
| 10 | Możliwość ustawienia łóżka w pozycji Trendelenburga min. - 15 0 , +/- 3 0 | Tak |   |
| 11 | Możliwość ręcznego opuszczenia oparcia – funkcja CPR segmentu pleców | Tak |   |
| 12 | Łóżko przejezdne, podstawa jezdna zapewnia stabilność i mobilność łóżka z centralną blokadą kół; funkcja jazdy "na wprost" | Tak |   |
| 13 | Łóżko porodowe wyposażone w bezszwowe materace wykonane ze specjalnego antybakteryjnego materiału odpornego na promieniowanie UV . Maksymalna grubość materacy 70 mm . Materace lekkie nie wymagające znacznego wysiłku od personelu podczas dezynfekcji łóżka. Dostępny wybór kolorów. | Tak |   |
| 14 | Materace bezszwowe zabudowane szczelnie od spodu gładka płyta . | 10 pkt.  |  |
| 15 | Materac stabilizowany na leżu wpustami łatwo demontowalnymi  | 10 pkt.  |  |
| 16 | Materac w segmencie siedzenia z wycięciem klinowym | Tak |   |
| 17 | Łóżko posiadające regulowane podkolanniki z zintegrowanymi uchwytami rąk pomagające w czasie porodu. Podkolanniki mogą być ustawione również jako podpory stóp oraz jako podłokietniki w zależności od pozycji stosowanej podczas porodu. | Tak |   |
| 18 | Podkolanniki zaciskane na zasadach zębatek dopasowujących się do siebie i trwale zabezpieczających ustawioną pozycję. Nie dopuszcza się rozwiązań zacisków kulkowych. | Tak |   |
| 19 | Łóżko porodowe wyposażone w miskę z możliwością demontażu oraz podgłówek z regulacją wysokości. | Tak |   |
| 21 | Łóżko porodowe wyposażone w uchwyt na ręce w górnej części siedziska do przyjęcia pozycji klęczącej, materace na siedzisko, oparcie i segment pod stopy. | Tak |   |
| 22 | Łóżko dostosowane do pozycji kucznej  | 10 pkt.  |  |
| 23 | Standardowe obciążenie łóżka min. 200 kg | Tak |   |
| 24 | Możliwość wyboru wersji kolorystycznej – kolor „żółty” | Tak |  |
| 25 | Deklaracja zgodności , certyfikat CE | Tak |   |
| 26 | Minimalny okres gwarancji 24 miesięcy | Tak |   |
| 27 | Dostępność części zamiennych w okresie 10 lat | Tak |   |
| 28 | Wyposażenie:- Komplet podkolanników/oparć stóp- Barierki boczne - Demontowalna miska- Sterownik ręczny- Regulowany podgłówek (poduszka)- Segment plecowy/oparcie wyposażony w wbudowany system masujący odcinek lędźwiowo/krzyżowy pracujący w dwóch trybach. | Tak |   |

Załącznik wskazuje minimalne wymagania Zamawiającego, które muszą zostać spełnione, natomiast Wykonawca – wypełniając ten załącznik – oferuje konkretne rozwiązania, charakteryzując w ten sposób zaoferowany asortyment.

Załącznik należy wypełnić w całości, bez wprowadzania zmian w jego treści – stanowi on integralną część oferty – deklarację Wykonawcy co do jej treści, stąd brak tego załącznika, zawierającego treści zgodne z wzorem określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, spowoduje odrzucenie oferty.

.............................................................

(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych

do reprezentowania wykonawcy