SP ZOZ/DZ/47/2020

Załącznik nr 3 do SIWZ

PAKIET NR 6

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

MYJNIA DEZYNFEKTOR NA NARZĘDZIA – 1 SZT.

Nazwa i typ oferowanego urządzenia:...................................................................

Nazwa producenta:		          ...................................................................

Kraj produkcji:			          ...................................................................

Rok produkcji 2020		          …………………………………………………………………………..

| L.p. | Wymagane funkcje / parametry | Wymogi | Ocena punktowa | Odpowiedź TAK, lub krótki opis (wg kolumny „Wymogi”) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | PARAMETRY OGÓLNE |
|  | Myjnia fabrycznie nowa rok produkcji nie starszy niż 2020 | Tak, podać |  |  |
|  | Komora nieprzelotowa prostopadłościenna, pozioma. Pojemność co najmniej: 8 dużych tac narzędziowych zgodnych ze standardem DIN 1/1. | Tak, podać |  |  |
|  | Komora myjąca: - ogrzewana elektrycznie, - minimalna moc grzewcza komory 8,5kW, - wykonana całkowicie ze stali kwasoodpornej klasy co najmniej 1.4404 (AISI316L) o grubości minimum 1,5mm, - wyposażona w filtr drenu, - drzwi uchylne otwierane ręcznie stanowiące blat, na który wyjeżdżają wózki wsadowe, - objętość komory 210 -220 litrów. | Tak, podać |  |  |
|  | Wbudowana wysokowydajna suszarka: - wydajność tłoczenia powietrza min.300 m3/h w celu zapewnienia idealnego suszenia powierzchni zewnętrznych oraz wewnętrznych skomplikowanych kształtów, - filtr wstępny oraz jałowy typu H13 powietrz suszącego, - suszarka ogrzewana elektrycznie, moc grzewcza suszenia min. 3,5kW, - wbudowany kondensator oparów zabezpieczający powietrze przed zawilgoceniem. | Tak |  |  |
|  | Opanelowanie boczne i czołowe wykonane w całości ze stali nierdzewnej (z wyjątkiem elementów niezbędnych do sterowania). Instalacja wodna wykonana ze stali kwasoodpornej klasy co najmniej 316 (1.4404) | Tak |  |  |
|  | Drzwi składane automatycznie blokowane w trakcie trwania cyklu. | Tak |  |  |
|  | Minimum 2 pompy dozujące środki chemiczne wyposażone w czujniki poziomu płynu oraz przepływomierze podłączone do układu sterowania. Pomiar ilości zadozowanego środka chemicznego za pomocą przepływomierza. Wydruk ilości pobranego środka chemicznego (ml lub l) na raporcie procesu. | Tak |  |  |
|  | Jedna pompa myjąca w celu równego rozkładu ciśnienia w układzie mycia: - wydajność pompy min. 350l/min, - monitoring ciśnienia za pompą myjącą, - wirnik pompy myjącej wykonany ze stali kwasoodpornej, - pompa oraz całość układu orurowania opróżnione całkowicie po procesie. | Tak |  |  |
|  | Kondensator oparów zabezpieczający przed zawilgoceniem: - odprowadzenie kondensatu oparów po stronie maszyny. | Tak |  |  |
|  | Sterowanie mikroprocesorowe. | Tak |  |  |
|  | Monitorowanie temperatury z dwóch niezależnych czujników. | Tak |  |  |
|  | Wyświetlanie informacji o aktualnym etapie procesu oraz informacji o przyczynach błędu i awarii na monitorze sterowania w języku polskim. Wszystkie opisy na panelach operatora w języku polskim. | Tak |  |  |
|  | Możliwość zmiany parametrów cyklu bezpośrednio z panelu sterującego Po podaniu odpowiedniego hasła dostępu. Zabezpieczenie programowalnych danych przed skasowaniem w przypadku zaniku napięcia zasilającego. | Tak |  |  |
|  | Książka serwisowa w sterowniku urządzenia ustalająca okresy pomiędzy przeglądowe. Pamięć min. 10 ostatnich błędów z systemu autodiagnostyki. | Tak |  |  |
|  | Wbudowana fabrycznie sygnalizacja akustyczna zakończenia procesu. | Tak |  |  |
|  | Graficzny wskaźnik postępu procesu umieszczony poza wyświetlaczem urządzenia wskazujący czas do zakończenia procesu oraz stan alarmowy. | Tak |  |  |
|  | Panel sterujący z wyświetlaczem LCD (minimum 2 linijki tekstu po 20 znaków w linijce) przedstawiające informacje: - wybrany program, - aktualna temperatura w komorze, - aktualna faza programu, - czas pozostały do końca procesu. | Tak |  |  |
|  | Sterownik wyposażony w złącze 485 oraz 232 lub RJ45. | Tak |  |  |
|  | Możliwość podłączenia skanera kodów kreskowych bezpośrednio do myjni. | Tak |  |  |
|  | Rejestracja istotnych parametrów procesu na wbudowanej drukarce zgodnie z PN EN 15883. Alarmy i komunikaty ostrzegawcze na wydruku prezentowane w języku polskim. | Tak |  |  |
|  | Kontrola obecności piany w układzie cyrkulacyjnym pompy (brak nieprawidłowości związane z niewłaściwym doborem ilości środków chemicznych). | Tak |  |  |
|  | Program mycia dezynfekcji termicznej 93°C (A0=3000), program mycia dezynfekcji chemiczno-termicznej 65°C-60°C. | Tak |  |  |
|  | Ilość programów mycia i dezynfekcji dostępnych bezpośrednio z panelu sterowania min. 12 poprzez minimum 6 przycisków wyboru, do których są przypisane programy. | Tak |  |  |
|  | Wyświetlanie współczynnika dezynfekcji termicznej A0 na wyświetlaczu (zgodnie z normą EN 15883) oraz możliwość sterowania procesem dezynfekcji wg tej stałej. | Tak |  |  |
|  | Możliwość modyfikacji i tworzenia własnych nowych programów. | Tak |  |  |
|  | Wbudowany program samo dezynfekcji działający automatycznie (automatyczny start) przy dłuższym postoju maszyny. | Tak |  |  |
|  | Alarm dźwiękowy. | Tak |  |  |
|  | Myjnia wyposażona we wbudowany układ redukujący zużycie wody i środków chemicznych w zależności od wielkości załadunku. Wymagania odnośnie poboru wody i środków chemicznych przez myjnię: - wbudowany system wykrywania stopnia zapełnienia komory oraz dobór odpowiedniej ilości wody do mycia w zależności od wielkości załadunku (pomiar ilości pobranej wody za pomocą przepływomierza lub hydrostatu), - wbudowany system automatycznego doboru ilości środków chemicznych w zależności od ilości wody w komorze poprzez nastawę dozowanych ilości środków chemicznych (stężenia) dla danych programów z panelu sterującego bezpośrednio według wskazówek producenta środka w ml/l pobranej wody. | Tak |  |  |
|  | Połączenie odpływu z myjni higieniczne bezpośrednio do kanalizacji bez potrzeby stosowania studzienki ściekowej oraz wanny ocynkowanej (brak możliwości rozwijania się drobnoustrojów). | Tak |  |  |
|  | Urządzenie wyposażone w 3 zawory przełączeniowe do poboru wody: wody ciepłej, wody zimnej, wody demineralizowanej. | Tak |  |  |
|  | Przyłącze elektryczne 3P+N+PE, 50Hz, 10-12kW. | Tak |  |  |
|  | Hałas podczas mycia i suszenia mniejszy lub równy 62dB(A) | Tak |  |  |
|  | Budowa i konstrukcja i wykonanie myjni zgodnie z normą PN-EN ISO 15883-1, PN-EN ISO 15883-2. Konstrukcja winna umożliwić wykonanie wszystkich czynności walidacyjnych przewidzianych w normach europejskich. | Tak, załączyć |  |  |
|  | Producent posiada wdrożony system jakości ISO lub równoważny | Tak, załączyć |  |  |
|  | Wózek załadowczy na 8 dużych tac narzędziowych DIN 1/1 (480x250x50) na 4 poziomach. Dodatkowo 2 podłączenia Luer na poziom. Możliwość mycia i dezynfekcji na jednym poziomie narzędzi laparoskopowych w ilości minimum 10 przyłączy. Minimalna wysokość załadowcza każdego z 4–rech poziomów 74mm. Materiał stal kwasoodporna – szt. 1 | Tak |  |  |
|  | Wózek załadowczy do mycia budów operacyjnych. Możliwość mycia minimum 32 szt. obuwia o rozmiarze do 43 lub minimum 20 szt. obuwia o rozmiarze do 47. Materiał stal kwasoodporna – szt.1 | Tak |  |  |

Załącznik wskazuje minimalne wymagania Zamawiającego, które muszą zostać spełnione, natomiast Wykonawca – wypełniając ten załącznik – oferuje konkretne rozwiązania, charakteryzując w ten sposób zaoferowany asortyment. Załącznik należy wypełnić w całości, bez wprowadzania zmian w jego treści – stanowi on integralną część oferty – deklarację Wykonawcy co do jej treści, stąd brak tego załącznika, zawierającego treści zgodne z wzorem określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, spowoduje odrzucenie oferty.

.............................................................

(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych

do reprezentowania wykonawcy