SP ZOZ/DZ/47/2020

Załącznik nr 3 do SIWZ

PAKIET NR 1

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

DEFIBRYLATOR WRAZ Z WYPOSAŻENIEM - SZT. 2

Nazwa i typ oferowanego urządzenia:...................................................................

Nazwa producenta:		          ...................................................................

Kraj produkcji:			          ...................................................................

Rok produkcji 2020		          …………………………………………………………………………..

| L.p. | Wymagane funkcje / parametry | Wymogi | Ocena punktowa | Odpowiedź TAK, lub krótki opis (wg kolumny „Wymogi”) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | PARAMETRY OGÓLNE |
| 1 | Defibrylator dwufazowy | TAK |  |  |
| 2 | Rok produkcji: nie wcześniej niż 2020 | TAK |  |  |
| 3 | Defibrylacja dorosłych i dzieci | TAK |  |  |
| 4 | Dwufazowa fala defibrylacji | TAK |  |  |
| 5 | Energia wstrząsu min. od 1 do 300 J | TAK |  |  |
| 6 | Energia dostępna na min. 22 poziomach | TAK 22 poz. – 0 pkt. >22 poz. – 1 pkt. |  |  |
| 7 | Czas ładowania do maksymalnej energii < 10 s (tak z zasilania akumulatorowego jak i z sieci 230 VAC) | TAK 10 s – 0 pkt. <10 s – 1 pkt. |  |  |
| 8 | Defibrylacja ręczna – prowadzona przez twarde łyżki zewnętrzne dla dorosłych i mniejsze dla dzieci | TAK |  |  |
| 9 | Defibrylacja półautomatyczna (AED) Komunikaty głosowe i ekranowe w języku polskim. algorytm wykrywanający ruch pacjenta. Metronom reanimacyjny. Zakres wyboru energii w J: od min. 150 do 300 Elektrody do AED – 1 komplet | TAK |  |  |
| 10 | Defibrylacja synchroniczna (kardiowersja) Możliwość wykonania kardiowersji także bez kabla ekg (wtedy odczyt sygnału EKG do synchronizacji z łyżek twardych defibrylatora) oraz zapewniona możliwość wykonania kardiowersji z wykorzystaniem kabla ekg 3 żyłowego | TAK |  |  |
| 11 | Kolorowy ekran o przekątnej min. 6 cali, LCD TFT z aktywną matrycą, rozdzielczość ekranu nie gorsza niż 640 x 480 pikseli | TAK 6 cali – 0 pkt. >6 cali – 1 pkt. |  |  |
| 12 | Oprogramowanie w języku polskim | TAK |  |  |
| 13 | Zasilanie z sieci 230 V/50Hz i z akumulatora wewnętrznego. Zasilacz sieciowy wbudowany wewnątrz defibrylatora Możliwość min. 90-cio minutowego monitorowania pacjenta lub możliwość wykonania min. 70 defibrylacji maksymalną energią z zasilania akumulatorowego. Nieograniczone w czasie monitorowanie i nieograniczone co do liczebności defibrylacje z zasilania sieciowego | TAK |  |  |
| 14 | Ciężar samego defibrylatora z wbudowanymi parametrami (defibrylacja, kardiowersja, AED, EKG/oddech, saturacja, nieinwazyjny pomiar ciśnienia, rejestrator) z łyżkami twardymi dla dzieci i dorosłych i z wbudowanym akumulatorem - poniżej 7 kg | TAK |  |  |
| 15 | Wbudowany rejestrator termiczny z wydrukiem na papierze termicznym o szerokości ≥ 50mm Wydruk min. 3 odprowadzeń EKG jednocześnie z kabla 3 żyłowego Wyposażenie do rejestratora: 4 rolki papieru termicznego | TAK |  |  |
| 16 | EKG Zakres pomiaru HR: min. 15-300 1/min Monitorowanie EKG poprzez kabel pacjenta 3 odprowadzeniowy umożliwiający jednoczesną obserwację min. 3 odprowadzeń EKG (I, II, III, ). Możliwość monitorowania 7 odprowadzeń EKG (I, II, III, aVr, aVl, aVf, Vn) po zakupie kabla ekg 5 żyłowego Min. 8 wartości wzmocnienia dla 1mV w min. zakresie od 0,25 do 4 cm/mV Możliwość ustawienia przez użytkownika granic alarmowych i ich dowolnej zmiany Wyposażenie: kabel ekg 3 żyłowy | TAK |  |  |
| 17 | Pomiar oddechu metodą impedancyjną w min. zakresie min. 5-150 oddechów/min. z prezentacją krzywej oraz z alarmem bezdechu w zakresie min. 5-45 s Możliwość ustawienia przez użytkownika granic alarmowych i ich dowolnej zmiany przynajmniej w wymaganych min. zakresach oddechu i bezdechu | TAK |  |  |
| 18 | Pomiar saturacji krwi (SpO2) także przy niskiej perfuzji oraz w sytuacji artefaktów ruchowe w technologii Nellcor OxiMax w zakresie min. od 1 do 100 % z pomiarem pulsu obwodowego w zakresie min. od 20 do 300/min Prezentacja krzywej pletyzmograficznej na ekranie Możliwość ustawienia przez użytkownika granic alarmowych i ich dowolnej zmiany Wyposażenie: czujnik wielorazowy typu klips na palec wraz z przedłużaczem | TAK |  |  |
| 19 | Nieinwazyjny pomiar ciśnienia krwi w min. zakresie 15-270 mmHg Pomiar na żądanie oraz w trybie automatycznym w przedziale min. od 1 do 480 min. Pomiar i prezentacja wartości skurczowej, rozkurczowej i średniej Możliwość ustawienia przez użytkownika granic alarmowych i ich dowolnej zmiany przynajmniej w wymaganych min. zakresach Wyposażenie: wężyk i 2 wielorazowe mankiety dla dorosłych w różnych rozmiarach | TAK |  |  |
| 20 | Alarmy wizualne i dźwiękowe z możliwością ich zawieszania i wyłączania dla EKG, oddechu, SpO2 i nieinwazyjnego ciśnienia | TAK |  |  |
| 21 | Zapamiętywanie w pamięci defibrylatora jednocześnie min. 3 fali ekg i fali saturacji z ostatnich min. 12 h pracy oraz wszystkich danych liczbowych z min. 12 godzin monitorowania oraz min. 800 zdarzeń defibrylatora z możliwością kopiowania tych danych na kartę SD i odtwarzania w komputerze użytkownika | TAK 800 zdarzeń – 0 pkt. >800 zdarzeń – 1 pkt. |  |  |
| 22 | Zapewnienie możliwości wykonania defibrylacji testowej przy użyciu łyżek twardych z wydrukiem wydatkowanej energii bez zewnętrznych testerów (tester wbudowany w defibrylator) | TAK |  |  |
| 23 | Funkcja autotesu: defibrylator załącza się, testuje, drukuje raport z autotesu i się wyłącza. Użytkownik ma możliwość ustawienia dowolnej godziny autotestu. | TAK |  |  |
| 24 | Możliwość rozbudowy min. o opcję stymulacji przezskórnej, kapnometrii i temperatury | TAK |  |  |

Załącznik wskazuje minimalne wymagania Zamawiającego, które muszą zostać spełnione, natomiast Wykonawca – wypełniając ten załącznik – oferuje konkretne rozwiązania, charakteryzując w ten sposób zaoferowany asortyment.

Załącznik należy wypełnić w całości, bez wprowadzania zmian w jego treści – stanowi on integralną część oferty – deklarację Wykonawcy co do jej treści, stąd brak tego załącznika, zawierającego treści zgodne z wzorem określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, spowoduje odrzucenie oferty.

.............................................................

(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych

do reprezentowania wykonawcy

SP ZOZ/DZ/47/2020

Załącznik nr 3 do SIWZ

PAKIET NR 2

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

AUTOMATYCZNE URZĄDZENIE DO KOMPRESJI KLATKI PIERSIOWEJ -SZT.3

Nazwa i typ oferowanego urządzenia:...................................................................

Nazwa producenta:		          ...................................................................

Kraj produkcji:			          ...................................................................

Rok produkcji 2020		          …………………………………………………………………………..

| L.p. | Wymagane funkcje / parametry | Wymogi | Ocena punktowa | Odpowiedź TAK, lub krótki opis (wg kolumny „Wymogi”) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | WYMAGANIA OGÓLNE |
| 1 | Głębokość i częstość kompresji zgodnie z wytycznymi ERC 2015: Głębokość w zakresie od 5 cm do 6 cm, Częstość w zakresie od 100 do 120 ucisków/ min. |  |  |  |
| 2 | Możliwość wykonania defibrylacji bez konieczności zdejmowania urządzenia z pacjenta |  |  |  |
| 3 | Tryby pracy: 30:2 ciągły |  |  |  |
| 4 | Uniesienia tłoka powyżej klatki piersiowej w celu ułatwienia pełnego rozprężenia klatki piersiowej podczas przerwy na wentylacji pacjenta. |  | Parametr nie wymagany, ale punktowany = 10 pkt. |  |
| 5 | Mechanizm zabezpieczający przy zastosowaniu mechanicznej kompresji przed urazami i pogłębianiem już istniejących. |  |  |  |
| 6 | Waga kompletnego urządzenia wraz z akcesoriami i torbą/ plecakiem - max. 12 kg |  |  |  |
| 7 | Możliwość mocowania urządzenia do deski ortopedycznej lub noszy głównych za pomocą dedykowanych, oryginalnych akcesoriów znajdujących się w komplecie urządzenia. |  | Parametr nie wymagany, ale punktowany = 10 pkt. |  |
| 8 | Klasa odporności min. IP43. > IP 43 parametr punktowany |  | > IP 43 parametr nie wymagany, ale punktowany = 10 pkt. |  |
| 9 | Możliwość skonfigurowania ekranu startowego urządzenia na min. 3 różne sposoby. |  | Parametr nie wymagany, ale punktowany = 10 pkt. |  |
|  | Zasilanie |
| 11 | Działanie w pełni elektryczne |  |  |  |
| 12 | Źródło zasilania: akumulator LiPo zasilanie z gniazda sieci 12V ~DC lub 230V ~AC |  |  |  |
| 13 | Czas pracy na akumulatorze min.90 min. |  | Parametr nie wymagany, ale punktowany = 10 pkt. |  |
| 14 | Wskaźnik naładowania baterii |  |  |  |
| 15 | Czas ładowania akumulatora od 0-do100% bez względu na rodzaj zasilania 12 V lub 220-240V 0-100% - max 2,5 h |  |  |  |
| 16 | Możliwość podglądu z pozycji urządzenia ilość cykli ładowania baterii |  | Parametr nie wymagany, ale punktowany = 10 pkt. |  |
|  | Wyposażenie |
|  | -Urządzenie do kompresji klatki piersiowej -Torba lub plecak wykonana z materiału typu PAX PLAN lub poliwęglanu łatwego do czyszczenia i dezynfekcji , wyposażony w uchwyty umożliwiające transport urządzenia w różnych pozycjach (np. na plecach, przez ramię lub ręce), oraz wyjście zasilania umożliwiające ładowanie urządzenia bezpośrednio z torby/plecaka. -Deska pod plecy przezierna dla promieni X -Min. 2 wielorazowe elementy bezpośredniego kontaktu lub 20 jednorazowych elementów bezpośredniego kontaktu z klatą piersiową -Ładowarka 230V -Akumulator 2 sztuki |  |  |  |
| 17 | Urządzenie fabrycznie nowe, nie używane, rok produkcji 2020 | TAK |  |  |

Załącznik wskazuje minimalne wymagania Zamawiającego, które muszą zostać spełnione, natomiast Wykonawca – wypełniając ten załącznik – oferuje konkretne rozwiązania, charakteryzując w ten sposób zaoferowany asortyment.

Załącznik należy wypełnić w całości, bez wprowadzania zmian w jego treści – stanowi on integralną część oferty – deklarację Wykonawcy co do jej treści, stąd brak tego załącznika, zawierającego treści zgodne z wzorem określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, spowoduje odrzucenie oferty.

.............................................................

(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych

do reprezentowania wykonawcy

SP ZOZ/DZ/47/2020

Załącznik nr 3 do SIWZ

PAKIET NR 3

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

APARAT RTG PRZYŁÓŻKOWY CYFROWY -SZT.1

Nazwa i typ oferowanego urządzenia:...................................................................

Nazwa producenta:		          ...................................................................

Kraj produkcji:			          ...................................................................

Rok produkcji 2020		          …………………………………………………………………………..

| L.p. | Wymagane funkcje / parametry | Wymogi | Ocena punktowa | Odpowiedź TAK, lub krótki opis (wg kolumny „Wymogi”) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | WYMAGANIA OGÓLNE |
| 1 | Aparat fabrycznie nowy, nieużywany | TAK |  |  |
| 2 | Rok produkcji 2020 | TAK |  |  |
| 3 | W pełni cyfrowy aparat RTG typu DR z bezprzewodowymi detektorami i napędem akumulatorowym | TAK |  |  |
| 4 | Aparat nowy, nieużywany, nierekondycjonowany z bieżącej produkcji 2020 | TAK |  |  |
| 5 | Urządzenie zarejestrowane w Polsce jako wyrób medyczny lub posiadające certyfikat/deklarację zgodności właściwą dla urządzenia oprogramowania stwierdzającą zgodność z dyrektywą 93/42/EEC | TAK |  |  |
| 6 | Jeden wspólny Certyfikat CE/Deklaracja Zgodności producenta na cały oferowany aparat. Główne elementy oferowanego aparatu: konstrukcja mechaniczna z napędem, generator wysokiego napięcia, detektor, zintegrowana stacja technika, oprogramowanie, wyprodukowane przez tego samego wytwórcę | TAK |  |  |
| 7 | Generator wysokiej częstotliwości HF zintegrowany z konsolą technika | TAK |  |  |
| 8 | Moc generatora | ≥ 30 kW TAK, podać |  |  |
| 9 | Zasilanie 230 V ± 10% | TAK |  |  |
| 10 | Częstotliwość generatora | ≥ 70 kHz, podać =70kHz – 0 pkt ≥ 100 kHz – 10 pkt (pozostałe proporcjonalnie) |  |  |
| 11 | Zakres napięciowy | ≥ 50-125 kV TAK, podać |  |  |
| 12 | Maksymalna wartość prądu | ≥ 300 mA TAK, podać |  |  |
| 13 | Zakres prądowo-czasowy | ≥ 0,2-600 mAs TAK, podać =600 mAs – 0 pkt. >600 mAs – 10 pkt. |  |  |
| 14 | Nastawa parametrów ekspozycji związana z wyborem projekcji z możliwością korekty | TAK |  |  |
| 15 | Zabezpieczenie przed przeciążeniem | TAK |  |  |
| 16 | Możliwość robienia ekspozycji z podłączonego do zasilana aparatu w przypadku rozładowania baterii do poziomu 1% | TAK |  |  |
| 17 | Aparat wyposażony w szuflady(kieszeń) na detektory umożliwiające samoistne ładowanie detektorów w aparacie | TAK |  |  |
| 18 | Zabezpieczenie termiczne przed przegrzaniem | TAK |  |  |
| 19 | Lampa z wirującą anodą | TAK |  |  |
| 20 | Wielkość małego ogniska | ≤ 0,6 mm TAK, podać |  |  |
| 21 | Wielkość dużego ogniska | ≤ 1,2 mm TAK, podać |  |  |
| 22 | Pojemność cieplna obudowy lampy | ≥ 1,2 MHU TAK, podać |  |  |
| 23 | Kąt obrotu kolimatora | Min. ±900 TAK, podać |  |  |
| 24 | Oświetlenie halogenowe bądź Led pola ekspozycji | TAK |  |  |
| 25 | Odległość maksymalna podłoga – ognisko | ≥ 200 cm TAK, podać Największe 10 pkt Pozostałe – 0 pkt |  |  |
| 26 | Pochylenie kołpaka lampy w zakresie min. +90º do -10º | TAK, podać |  |  |
| 27 | Kąt obrotu kolumny lampy | ≥±2500 TAK, podać |  |  |
| 28 | Filtracja całkowita [mm Al] >= 2,6 | TAK |  |  |
| 29 | Rozmiar detektora - powierzchnia aktywna | ≥ 42 x 34 cm TAK, podać |  |  |
| 30 | Matryca obrazowa [pikseli] | ≥ 13 mln pikseli TAK, podać ≥14 mln -20 pkt <14 mln - 0 pkt |  |  |
| 31 | Wymiary zewnętrzne detektora | <= 460mm x 385mm Tak, Podać |  |  |
| 32 | Rozmiar pojedynczego piksela detektora | ≤ 124 µm TAK, podać ≤124um-20pkt >124 - 0 pkt |  |  |
| 33 | Rozdzielczość przestrzenna | ≥ 5 Lp/mm TAK, podać ≥5 Lp/mm - 20 pkt <5 Lp/mm - 0 pkt |  |  |
| 34 | Maksymalne dopuszczalne obciążenie detektora na całej powierzchni | ≥ 150 kg TAK, podać |  |  |
| 35 | Waga detektora | ≤ 3,2kg TAK, podać |  |  |
| 36 | Minimalna ilość ekspozycji możliwa do wykonania z jednego pełnego naładowania akumulatorów, | ≥ 60 TAK, podać |  |  |
| 37 | DQE – wydajność kwantowa detektorów ≥ 65% dla 0 lp/mm | TAK, podać ≥70% - 20 pkt < 70% - 0 pkt |  |  |
| 38 | Czas do pojawienia się obrazu na konsoli ≤4s | TAK, podać ≤ 4s - 10 pkt > 4s - 0 pkt |  |  |
| 39 | Możliwości ładowania akumulatorów detektora w ładowarce wbudowanej w aparat | TAK |  |  |
| 40 | Detektor wyposażony w 3 niezależne wbudowane anteny wi-fi do szybszej komunikacji | TAK |  |  |
| 41 | Obsługa aparatu RTG poprzez monitor dotykowy stacji technika – nastawianie parametrów ekspozycji i obróbka obrazu | TAK |  |  |
| 42 | Monitor dedykowany do oferowanego aparatu , LCD, kolorowy dotykowy, min. 15” | TAK, podać |  |  |
| 43 | Interfejs do sieci szpitalnej WiFi i kablowy min. 100 Mbit/s | TAK |  |  |
| 44 | Oprogramowanie umożliwiające przypisywanie konkretnym projekcjom zaczernienia, ostrości i dynamiki obrazów | TAK |  |  |
| 45 | Wybór znacznika ustawienia pacjenta (np. Zdjęcie AP, L) | TAK |  |  |
| 46 | Wybór parametrów obróbki obrazu | TAK |  |  |
| 47 | Pobieranie listy pacjentów z systemu RIS poprzez mechanizm DICOM WORKLIST | TAK |  |  |
| 48 | W trybie awaryjnym: (niesprawny system RIS): możliwość zarejestrowania pacjenta oraz badania z konsoli urządzenia generującego obrazy. Przełączenie metody rejestracji pacjenta oraz badania nie wymaga lokalnej/zdalnej interwencji serwisowej. | TAK |  |  |
| 49 | Ilość obrazów w pamięci (w pełnej matrycy) | ≥ 4000 obrazów TAK, podać |  |  |
| 50 | Regulacja okna obrazu, jasności, kontrastu | TAK |  |  |
| 51 | Funkcja obracania obrazu o dowolny kąt | TAK |  |  |
| 52 | Funkcja pozytyw – negatyw | TAK |  |  |
| 53 | Powiększenie wybranego fragmentu obrazu | TAK |  |  |
| 54 | Możliwość pomiarów długości, kątów, kątów Cobba. | TAK |  |  |
| 55 | Zarządzanie bazą wykonanych badań oraz listą pacjentów | TAK |  |  |
| 56 | Możliwość rozbudowy aparatu w opcję automatycznego wykrywania odmy płucnej. Oprogramowanie oparte na algorytmie sztucznej inteligencji. | TAK |  |  |
| 57 | Funkcja wprowadzania: pola tekstowego w dowolnym miejscu na obrazie, elektronicznych markerów wraz z możliwością definiowania własnych | TAK |  |  |
| 58 | Wyszukiwanie obrazów/badań na podstawie zadanych kryteriów, co najmniej: imię i nazwisko pacjenta, identyfikator pacjenta, data wykonania badania | TAK |  |  |
| 59 | Możliwość otwarcia zamkniętego badania i dodania nowego obrazu z dodatkowej ekspozycji | TAK |  |  |
| 60 | Automatyczne zapisywanie do systemu danych obrazowych DICOM o parametrach ekspozycji (kV, mAs, dawka) | TAK |  |  |
| 61 | Interfejs DICOM : DICOM 3.0, Worklist Manager, Modality Performed Procedure Step, Print, Send, Query/Retrieve | TAK |  |  |
| 62 | Przypisywanie własnych ustawień do programów anatomicznych oraz ich zapamiętanie | TAK |  |  |
| 63 | Przesyłanie obrazów w formacie DICOM do stacji lekarskich, systemu archiwizacji PACS, do wydruku w systemie suchym, do robota nagrywającego płyty CD/DVD | TAK |  |  |
| 64 | Zapisywanie obrazów pacjentów w formacie DICOM na CD/DVD do archiwizacji w przypadku braku komunikacji z systemem PACS | TAK |  |  |
| 65 | Dedykowane oprogramowanie pediatryczne łącznie z filtrami pediatrycznymi | TAK |  |  |
| 66 | Zdalna diagnostyka i automatyczne raportowanie przez system do centrum serwisowego sytuacji awaryjnych w sposób zapewniający bezpieczeństwo danych. | TAK, Podać |  |  |
| 67 | W sytuacjach awaryjnych możliwość wykonania badań za pomocą kasety analogowej RTG lub cyfrowej CR | TAK |  |  |
| 68 | System antykolizyjny pozwalający na zatrzymanie napędu przy napotkaniu przeszkody z przodu aparatu rtg | TAK |  |  |
| 69 | Maksymalna prędkość aparatu w ruchu min. | 4 km/h TAK, podać |  |  |
| 70 | System zdalnego bezprzewodowego sterowania ekspozycją | TAK |  |  |
| 71 | Napęd składający się z dwóch silników umożliwiający jazdę w przód i w tył oraz skręt | TAK |  |  |
| 72 | Maksymalna szerokość aparatu | TAK, podać ≤56 cm – 20 pkt >56cm – 0 pkt |  |  |
| 73 | Maksymalna waga aparatu | ≤ 460 kg TAK, podać ≤450 kg – 20 pkt >450kg – 0 pkt |  |  |
| 74 | Długość aparatu w pozycji transportowej | ≤ 130 cm, podać |  |  |
| 78 | Wszystkie czynności serwisowe, w tym podłączenie i uruchomienie sprzętu oraz szkolenie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. | TAK |  |  |
| 80 | W cenie urządzenia testy specjalistyczne i akceptacyjne niezbędne do SANEPIDU | TAK |  |  |

Załącznik wskazuje minimalne wymagania Zamawiającego, które muszą zostać spełnione, natomiast Wykonawca – wypełniając ten załącznik – oferuje konkretne rozwiązania, charakteryzując w ten sposób zaoferowany asortyment.

Załącznik należy wypełnić w całości, bez wprowadzania zmian w jego treści – stanowi on integralną    część oferty – deklarację Wykonawcy co do jej treści, stąd brak tego załącznika, zawierającego treści zgodne z wzorem określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, spowoduje odrzucenie oferty.

.............................................................

(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych

do reprezentowania wykonawcy

SP ZOZ/DZ/47/2020

Załącznik nr 3 do SIWZ

PAKIET NR 4

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

AUTOKLAW – SZT.1

Nazwa i typ oferowanego urządzenia:...................................................................

Nazwa producenta:		          ...................................................................

Kraj produkcji:			          ...................................................................

Rok produkcji 2020		          …………………………………………………………………………..

| L.p. | Wymagane funkcje / parametry | Wymogi | Ocena punktowa | Odpowiedź TAK, lub krótki opis (wg kolumny „Wymogi”) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | WYMAGANIA OGÓLNE |
| 1. | Grawitacyjny kasetowy sterylizator parowy | TAK |  |  |
| 2. | Komora sterylizatora w postaci wymiennej kasety | TAK |  |  |
| 3. | Kaseta endoskopowa jako wyposażenie sterylizatora | TAK |  |  |
| 4. | Użyteczna pojemność wewnętrzna kasety sterylizacyjnej min 5,1 dm3 | TAK |  |  |
| 5. | Konstrukcja kasety pozwalająca na przenoszenie narzędzi po sterylizacji | TAK |  |  |
| 6. | Możliwość przechowywania narzędzi po sterylizacji w kasecie | TAK |  |  |
| 7. | Kaseta wyposażona w przykrywkę oraz wkład (półkę-siatkę) | TAK |  |  |
| 8. | Autoklaw wyposażony w kolorowy wyświetlacz dotykowy | TAK |  |  |
| 9. | Sterylizator zgodny z normą PN | TAK |  |  |
| 10. | Medium sterylizujące para wodna | TAK |  |  |
| 11. | Ciśnienie pracy 2,1 bar | TAK |  |  |
| 12. | Zasilanie sieciowe 230V/50Hz | TAK |  |  |
| 13. | Sterylizator przystosowany do ustawienia na stole lub szafce | TAK |  |  |
| 14. | Sterylizator nie wymagający stałego podłączenia do instalacji wod. – kan. | TAK |  |  |
| 15. | Para wytwarzana przez wbudowaną wytwornicę | TAK |  |  |
| 16. | Zasilanie wytwornicy wodą destylowaną z wbudowanego zbiornika | TAK |  |  |
| 17. | Pojemność zbiornika wody destylowanej około 4 dm3 | TAK |  |  |
| 18. | Blokada przed wyjęciem kasety czasie trwania procesu | TAK |  |  |
| 19. | Program powiadamiania o błędach | TAK |  |  |
| 20. | Wyświetlanie informacji o nieprawidłowościach i błędach w języku polskim | TAK |  |  |
| 21. | Zapis cykli sterylizacyjnych po przez wbudowany rejestrator Data Logger na pamięci USB | TAK |  |  |
| 22. | Zbiornik na skropliny oraz dren do odprowadzania skroplin | TAK |  |  |
| 23. | Programy do sterylizacji narzędzi: - Zapakowanych pełnych(litych) i pustych (z otworami) - Niezapakowanych pełnych(litych) i pustych (z otworami) | TAK |  |  |
| 24. | Program do sterylizacji materiałów gumowych | TAK |  |  |
| 25. | Wymagane programy sterylizacyjne | TAK |  |  |
|  | 1. Instrumenty lite niezapakowane temperatura 3,5 min. / 134°C czas cyklu 8:45 min (bez suszenia) | TAK |  |  |
|  | 2. Instrumenty wgłębione niezapakowane temperatura 3,5 min. / 134°C, czas cyklu 10:50 min (bez suszenia) | TAK |  |  |
|  | 3. Instrumenty wgłębione niezapakowane temperatura 18 min. / 134°C, czas cyklu 25:20 min (bez suszenia) | TAK |  |  |
|  | 4. Instrumenty wgłębione zapakowane temperatura 3,5 min. / 134°C czas cyklu 15:30 min (bez suszenia) | TAK |  |  |
|  | 5. Instrumenty wgłębione zapakowane temperatura 18 min. / 134°C czas cyklu 30:00 min (bez suszenia) | TAK |  |  |
|  | 6. Guma/ Plastik temperatura 15 min. / 121°C czas cyklu 20:20 min (bez suszenia) | TAK |  |  |
|  | 7. Guma/ Plastik temperatura 30 min. / 121°C czas cyklu 35:20 min (bez suszenia) | TAK |  |  |
|  | 8. Program dodatkowego suszenia | TAK |  |  |
| 26. | W przypadku pozostawienia kasety w sterylizatorze po zakończeniu procesu automatyczne rozpoczęcie programu suszenia | TAK |  |  |
| 27. | Możliwość pracy autoklawu w sieci LAN | TAK |  |  |
| 28. | Autoklaw posiadający odczyt na wyświetlaczu jakości wody destylowanej znajdującej się w zbiorniku autoklawu. | TAK |  |  |
| 29. | Autoklaw posiadający odczyt na wyświetlaczu pozycji kasety sterylizacyjnej w autoklawie. | TAK |  |  |
| 30. | Autoklaw wyposażony w dodatkową kasetę endoskopową do sterylizacji narzędzi. Komora sterylizacyjna o średnicy 247×350 mm +/-10 % | TAK |  |  |
| 31. | Autoklaw wyposażony w matę silikonową na obudowę autoklawu, która umożliwia położenie gorącej kasety bezpośrednio na autoklawie | TAK |  |  |

Załącznik wskazuje minimalne wymagania Zamawiającego, które muszą zostać spełnione, natomiast Wykonawca – wypełniając ten załącznik – oferuje konkretne rozwiązania, charakteryzując w ten sposób zaoferowany asortyment.

Załącznik należy wypełnić w całości, bez wprowadzania zmian w jego treści – stanowi on integralną część oferty – deklarację Wykonawcy co do jej treści, stąd brak tego załącznika, zawierającego treści zgodne z wzorem określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, spowoduje odrzucenie oferty.

.............................................................

(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych

do reprezentowania wykonawcy

SP ZOZ/DZ/47/2020

Załącznik nr 3 do SIWZ

PAKIET NR 5

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

MYJNIA DEZYNFEKTOR-1 SZT.

Nazwa i typ oferowanego urządzenia:...................................................................

Nazwa producenta:		          ...................................................................

Kraj produkcji:			          ...................................................................

Rok produkcji 2020		          …………………………………………………………………………..

MYJNIA DEZYNFEKTOR-1 SZT.

| L.p. | Wymagane funkcje / parametry | Wymogi | Ocena punktowa | Odpowiedź TAK, lub krótki opis (wg kolumny „Wymogi”) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | PARAMETRY OGÓLNE |
| 1 | Urządzenie fabrycznie nowe – rok produkcji nie wcześniej niż 2020 (nie powystawowe, nie rekondycjonowane). | TAK, podać |  |  |
| 2 | Urządzenie przeznaczone do opróżniania, mycia i dezynfekcji pojemników na wydzieliny i wydaliny ludzkie. | Tak |  |  |
| 2 | Temperatura dezynfekcji termicznej powyżej 90ºC. | TAK, podać |  |  |
| 3 | Minimum trzy programy mycia i dezynfekcji (indywidualne przyciski na panelu sterowania) oraz możliwość ustawienia dodatkowych min. 20 programów w pamięci urządzenia | Tak, podać |  |  |
| 4 | Program dezynfekcji termicznej dedykowany do eliminacji Clostridium Difficile potwierdzony przez niezależną jednostkę | Tak |  |  |
| 5 | Dodatkowy program do szybkiego spłukiwania komory | Tak | Tak 10pkt. Nie 0pkt. |  |
| 6 | Czas procesu płukania, dezynfekcji dla standardowego programu dla „basenów” – poniżej 10 min. | Tak |  |  |
| 7 | Komora mycia ze stali nierdzewnej, głęboko tłoczona, sufit pochylony, boki obudowy ze stali nierdzewnej, front ze stali nierdzewnej lub z wysokiej jakości polimeru | Tak |  |  |
| 8 | Jednolita komora tłoczona z blachy ze stali nierdzewnej bez spawów. Komora niwelująca ryzyko pozostawania osadów oraz namnażania się bakterii. | Tak |  |  |
| 9 | Kompaktowa budowa: – szerokość urządzenia nie większa niż 45 cm, – wysokość urządzenia nie większa niż 135 cm – umożliwiająca umieszczenie ponad urządzeniem półki na naczynia. | TAK, podać | Wysokość urządzenia nie większa niż 135 cm – umożliwiająca umieszczenie ponad urządzeniem półki na naczynia: Tak 10 pkt. Nie 0 pkt. |  |
| 10 | Urządzenie przystosowane do pracy z wodą ciepłą i zimną – surową, nie uzdatnioną. | Tak |  |  |
| 11 | Ręczne otwieranie drzwi lub Automatyczne, bezdotykowe otwieranie drzwi, aktywowane czujnikiem podczerwieni umożliwiające najwyższą kontrolę zakażeń | TAK, podać |  |  |
| 12 | Zużycie wody: - dla programu ekonomicznego: max. 13 litrów, - dla programu normalnego: max. 20 litrów, - dla programu intensywnego: max. 28 litrów. | TAK, podać |  |  |
| 13 | Otwarty układ płukania – bez recyrkulacji wody. | Tak |  |  |
| 14 | Wbudowana pompa środka zmiękczającego (odkamieniacza) | Tak |  |  |
| 15 | Ekonomiczne zużycie płynu do odkamieniacza nie większe niż 6ml na cykl. Pojemnik 5l. starczający na co najmniej 800 cykli mycia | TAK, podać | Tak 10 pkt. Nie 0 pkt. |  |
| 16 | Wbudowana pompa detergentu (środek myjący) | Tak |  |  |
| 17 | Dozowanie detergentu ustalane dedykowanym przyciskiem na panelu sterowania. Możliwość aktywacji/dezaktywacji dozowania detergentu. | Tak |  |  |
| 18 | Zamykana szafka do umieszczania min. 2 pojemników 5l ze środkami chemicznymi (środek myjący oraz środek zmiękczający) zlokalizowana pod komorą. | Tak |  |  |
| 19 | Wbudowana wytwornica pary przystosowana do zasilania wodą nieuzdatnioną (zabezpieczona przed osadami mineralnymi pochodzącymi z wody nieuzdatnionej). | Tak |  |  |
| 20 | Zasilanie elektryczne zgodne ze standardami obowiązującymi w Polsce 230V, 50 Hz max. 3 kW lub 3N 400V max. 4 kW | Tak |  |  |
| 21 | Wbudowany wyłącznik energii elektrycznej dla zasilania głównego urządzenia. | Tak |  |  |
| 22 | Pojemność minimalna: jednocześnie 1 „basen” z pokrywką i 1 „kaczka” lub 3 „kaczki” | Tak |  |  |
| 23 | Mikroprocesorowe sterowanie i monitorowanie procesu mycia i dezynfekcji. | Tak |  |  |
| 24 | Urządzenie nieprzelotowe z załadunkiem od przodu przez uchylną klapę. | Tak |  |  |
| 25 | Automatyczny przebieg procesu | Tak |  |  |
| 26 | Mycie i dezynfekcja przedmiotów za pomocą min. 10 dysz natryskowych w tym min. dwóch obrotowych. Układ dysz oraz uchwyt załadunkowy pozwalający na efektywne mycie basenów i kaczek. Brak dysz w dolnej części komory dla lepszej efektywności w fazie opróżniania | Tak |  |  |
| 27 | Para do dezynfekcji zewnętrznych i wewnętrznych powierzchni przedmiotów znajdujących się w komorze podawana za pomocą dysz myjących (natryskowych) – dezynfekcja orurowania wewnętrznego urządzenia | Tak |  |  |
| 28 | Suszenie wsadu po procesie płukania i dezynfekcji strumieniem wymuszonego powietrza zgodnie z definicją suszenia wg. PN EN 15883. | Tak |  |  |
| 29 | Układ suszenia wyposażony we wbudowany filtr HEPA | Tak |  |  |
| 30 | Konstrukcja i działanie urządzenia zgodne z PN-EN 15883 / EN 15883. | Tak |  |  |
| 31 | Potwierdzenie skuteczności eliminacji Clostridium Difficile wystawione przez niezależną instytucję naukową / badawczą | Tak |  |  |
| 32 | Urządzenie posiada potwierdzenie deklaracji CE przez jednostkę notyfikowaną w krajach UE (oznakowanie CE z czterocyfrową notyfikacją, jednostka wymieniona w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej) | Tak |  |  |
| 33 | Wyposażenie: baseny pokrywką 5szt | Tak |  |  |
| 34 | Płyn detergent do mycia: łagodny alkaliczny roztwór do automatycznego mycia pojemników na wydaliny ludzkie. Odpowiedni do użycia na powierzchniach odpornych na zasady takich jak stal nierdzewna, ceramika, szkło oraz odpowiednie plastiki. Zawiera wodorotlenek sodowy 0,5-2% | TAK, podać |  |  |
| 35 | Płyn odkamieniacz: łagodny alkaliczny roztwór do automatycznego mycia pojemników na wydaliny ludzkie oraz orurowania myjni tak, aby zapobiec tworzeniu się kamienia. Odpowiedni do użycia na powierzchniach odpornych na zasady takich jak stal nierdzewna, ceramika, szkło oraz odpowiednie plastiki. Zawiera: środek maskujący jony, środek zapobiegający powstawaniu kamienia, środek zapobiegający korozji, polikarboksylany (15-30%). | TAK, podać |  |  |
| 36 | Urządzenie fabrycznie nowe – rok produkcji nie wcześniej niż 2020 (nie powystawowe, nie rekondycjonowane). | TAK, podać |  |  |
| 37 | Urządzenie przeznaczone do opróżniania, mycia i dezynfekcji pojemników na wydzieliny i wydaliny ludzkie. | Tak |  |  |

Załącznik wskazuje minimalne wymagania Zamawiającego, które muszą zostać spełnione, natomiast Wykonawca – wypełniając ten załącznik – oferuje konkretne rozwiązania, charakteryzując w ten sposób zaoferowany asortyment.

Załącznik należy wypełnić w całości, bez wprowadzania zmian w jego treści – stanowi on integralną część oferty – deklarację Wykonawcy co do jej treści, stąd brak tego załącznika, zawierającego treści zgodne z wzorem określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, spowoduje odrzucenie oferty.

.............................................................

(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych

do reprezentowania wykonawcy

SP ZOZ/DZ/47/2020

Załącznik nr 3 do SIWZ

PAKIET NR 5 A

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

APARAT DO PROFILAKTYKI P. ZAKRZEPOWEJ-1SZT.

Nazwa i typ oferowanego urządzenia:...................................................................

Nazwa producenta:		          ...................................................................

Kraj produkcji:			          ...................................................................

Rok produkcji 2020		          …………………………………………………………………………..

| L.p. | Wymagane funkcje / parametry | Wymogi | Ocena punktowa | Odpowiedź TAK, lub krótki opis (wg kolumny „Wymogi”) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PARAMETRY OGÓLNE |
| 1 | System przeznaczony do wspomagania zapobiegania zakrzepicy żył głębokich | Tak |  |  |
| 2 | System wykorzystujący technologię przerywanego ucisku pneumatycznego składający się z pompy oraz mankietów | Tak |  |  |
| 3 | System kompatybilny z trzema rodzajami mankietów: - mankiet na stopę - mankiet na podudzie (jednorodne lub sekwencyjne) - mankiet na podudzie i udo (jednorodne lub sekwencyjne) | Tak |  |  |
| 4 | Automatyczny dobór długości cyklu oraz pompowanego ciśnienia po podłączeniu odpowiedniego mankietu | Tak |  |  |
| 5 | Mankiety jednorodne na udo oraz udo i podudzie zapewniające obwodowy ucisk – 40mmHg w czasie 12 sek. | Tak |  |  |
| 6 | Mankiety sekwencyjne na udo oraz udo i podudzie zapewniające sekwencyjny, obwodowy ucisk – 45mmHg w czasie 12 sek. | Tak |  |  |
| 7 | Mankiety na stopę zapewniające obwodowy ucisk – 130mmHg w czasie 3 sek. | Tak |  |  |
| 8 | Czas opróżnienia mankietów na uda oraz udo i podudzie wynosi 48 sek. | Tak |  |  |
| 9 | Czas opróżnienia mankietów na stopę wynosi 27 sek. | Tak |  |  |
| 10 | Możliwość podłączenia jednocześnie dwóch różnych mankietów. Pompa automatycznie dobiera poziom ciśnienia i czas trwania cyklu bez konieczności dokonywania dodatkowych ustawień. | Tak | Tak -10 pkt. Nie -0 pkt. |  |
| 11 | Przewody powietrzne na stałe połączone z pompą | Tak | Tak – 10 pkt. Nie - 0 pkt. |  |
| 12 | Pompa wyposażona w czytelny ekran LCD | Tak |  |  |
| 13 | Pompa wyposażona w licznik czasu trwania terapii | Tak |  |  |
| 14 | Pompa wyposażona w alarm dźwiękowy (z możliwością regulacji głośności) na wypadek: - usterki urządzenia - zagięcia, zatkania i nieszczelności przewodów powietrznego - wysokiej temperatury | Tak |  |  |
| 15 | Pompa wyposażona w baterię pozwalającą na ciągłą pracę: - z mankietami na stopę do około 6h - z pozostałymi mankietami do około 12h | Tak | Tak -10pkt Nie -0pkt. |  |
| 16 | Pompa wyposażona w uchwyt umożliwiający zawieszenie jej na ramie łóżka | Tak |  |  |
| 17 | Wymiary pompy 230x228x190mm+/-10% | Tak |  |  |
| 18 | Waga pompy – 4,1kg | Tak |  |  |
| 19 | Stopień ochrony przed zalaniem – IPX3 | Tak |  |  |
| 20 | Mankiety na podudzie dostępne w trzech rozmiarach: standardowy, duży, bariatryczny | Tak | Tak -10 pkt. Nie -0 pkt. |  |
| 21 | Mankiety na podudzie i udo dostępne w dwóch rozmiarach: standardowy i duży | Tak |  |  |
| 22 | Mankiety na stopę dostępne w dwóch rozmiarach EURO: do 40 oraz 41 i powyżej | Tak |  |  |
| 23 | Mankiety jednopacjentowe | Tak |  |  |
| 24 | Mankiety wykonane z lekkiego, oddychającego materiału | Tak |  |  |
| 25 | Mankiety zapinane na rzep z możliwością repozycjonowania i dostosowania do rozmiaru kończyny | Tak |  |  |
| 26 | Wyposażenie: - mankiety uciskowe sekwencyjne na łydkę rozmiar standardowy (obwód do 43cm) w ilości min. 10szt lub duży (obwód do 58cm) w ilości min. 10szt - mankiety uciskowe sekwencyjne na łydkę i udo rozmiar standardowy w ilości min. 10szt (obwód do 71cm) lub duży (obwód do 89cm) w ilości min. 10 szt. | TAK, podać |  |  |

Załącznik wskazuje minimalne wymagania Zamawiającego, które muszą zostać spełnione, natomiast Wykonawca – wypełniając ten załącznik – oferuje konkretne rozwiązania, charakteryzując w ten sposób zaoferowany asortyment.

Załącznik należy wypełnić w całości, bez wprowadzania zmian w jego treści – stanowi on integralną część oferty – deklarację Wykonawcy co do jej treści, stąd brak tego załącznika, zawierającego treści zgodne z wzorem określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, spowoduje odrzucenie oferty.

.............................................................

(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych

do reprezentowania wykonawcy

SP ZOZ/DZ/47/2020

Załącznik nr 3 do SIWZ

PAKIET NR 6

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

MYJNIA DEZYNFEKTOR NA NARZĘDZIA – 1 SZT.

Nazwa i typ oferowanego urządzenia:...................................................................

Nazwa producenta:		          ...................................................................

Kraj produkcji:			          ...................................................................

Rok produkcji 2020		          …………………………………………………………………………..

| L.p. | Wymagane funkcje / parametry | Wymogi | Ocena punktowa | Odpowiedź TAK, lub krótki opis (wg kolumny „Wymogi”) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | PARAMETRY OGÓLNE |
| 1 | Myjnia dezynfektor - przeznaczona do mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych, kontenerów, sprzętu laparoskopowego, dezynfekcji butów | Tak |  |  |
| 2 | Komora nieprzelotowa, jednodrzwiowa. Drzwi uchylne, tworzące po otwarciu wygodny stolik do załadunku i rozładunku komory | Tak |  |  |
| 3 | Pojemność komory 8 tac narzędziowych o wymiarach zgodnych ze standardem DIN 1/1. Cztery poziomy mycia | Tak |  |  |
| 4 | Moc urządzenia 10 kW (+/-10%) | Tak |  |  |
| 5 | Komora ogrzewana elektryczne. | 8 kW – 0 pkt. >8kW – 2 pkt. |  |  |
| 6 | Krótki czas procesu dzięki mocy elementów grzewczych komory o mocy mim. 8 kW | Tak |  |  |
| 7 | Komora myjni, elementy funkcjonalne (ramiona spryskujące, przewody rurowe, elementy grzejne), obudowa – wykonane ze stali nierdzewnej/kwasoodpornej. | Tak |  |  |
| 8 | Zintegrowana suszarka z kondensatorem oparów wyposażonym w układ odzysku ciepła. | Tak |  |  |
| 9 | Kondensator oparów powietrza usuwanego typu „powietrze-powietrze”, odzyskujący energię w czasie rzeczywistym. | Tak |  |  |
| 10 | Ekologiczny system odzysku ciepła niezużywający wody | Tak |  |  |
| 11 | Przeszklone drzwi komory (zapewniające przejrzystość nie mniej niż 75% powierzchni drzwi) wraz z oświetleniem elektrycznym wnętrza komory umożliwiające obserwację prawidłowości procesu mycia. | Tak |  |  |
| 12 | Wymiary urządzenia (umożliwiające wstawienie w miejscu posiadanych myjni dezynfektorów): | Tak |  |  |
| 13 | - szerokość: maksymalnie 65 cm+-/10% | Tak |  |  |
| 14 | - głębokość: maksymalnie 70 cm+/-10% | Tak |  |  |
| 15 | - wysokość: maksymalnie 190 cm.+/-10% | Tak |  |  |
| 16 | Komora myjni, elementy funkcjonalne (ramiona spryskujące, przewody rurowe, elementy grzejne), obudowa – wykonane ze stali nierdzewnej/kwasoodpornej. | Tak |  |  |
| 17 | Wlot wody zimnej, ciepłej i uzdatnionej w górnej części komory. | Tak |  |  |
| 18 | Końcowe płukanie wodą uzdatnioną. | Tak |  |  |
| 19 | Spust wody z myjni po fazie procesu przy zastosowaniu pompy spustowej lub zaworu spustowego. Pompa spustowa zapewnia szybki | Tak |  |  |
| 20 | Trzy pompy detergentu każda z możliwością nastawy dozy środka bezpośrednio z panelu sterującego dla każdego programu zawartego w sterowniku oddzielnie. | Tak |  |  |
| 21 | Kontrola poziomu dozowanych środków chemicznych w zbiornikach. | Tak |  |  |
| 22 | Sterowanie i kontrola pracy urządzenia za pomocą sterownika mikroprocesorowego. | Tak |  |  |
| 23 | Procesy realizowane automatycznie bez potrzeby ingerencji ze strony użytkownika. | Tak |  |  |
| 24 | Sterownik urządzenia wyposażony w klawiaturę membranową lub ekran dotykowy. | Tak |  |  |
| 25 | Sterownik urządzenia wyposażony w wyświetlacz, na którym może być prezentowane nie mniej niż 40 znaków graficznych. | Tak - 2 pkt. Nie – 0 pkt. |  |  |
| 26 | Sterownik urządzenia wyposażony w drukarkę parametrów procesu - (drukarka po stronie rozładowczej). | Tak |  |  |
| 27 | Wyświetlanie informacji o potrzebie wykonania przeglądu technicznego. | Tak |  |  |
| 28 | Komunikaty wyświetlane na monitorze w języku polskim w postaci tekstowej. | Tak - 2 pkt. Nie – 0 pkt. |  |  |
| 29 | Zabezpieczenie możliwości zmiany parametrów w postaci kodu. | Tak |  |  |
| 30 | Programy mycia i dezynfekcji termicznej i termiczno-chemicznej. | Tak |  |  |
| 31 | Minimum 10 programów mycia i dezynfekcji, w tym | Tak |  |  |
| 32 | Co najmniej 5 programów najczęściej stosowanych, wybieranych bezpośrednio za pomocą dedykowanych klawiszy panelu sterowania (każdy z programów ma przypisany oddzielny klawisz). | Tak |  |  |
| 33 | Specjalny, odrębny program oczyszczający komorę, zbiornik oraz orurowanie wewnętrzne urządzenia z osadów mineralnych. | Tak |  |  |
| 34 | Suszarka wyposażona w dwustopniowy system filtrów powietrza używanego do suszenia, w tym drugi stopień filtr absolutny. | Tak |  |  |
| 35 | Układ suszenia z wbudowanym kondenserem oparów nie wykorzystującym wody. Kondenser pary typu: powietrze – powietrze – wykorzystujący energię z wyrzucanego gorącego powietrza do ogrzania powietrza zasysanego. | Tak |  |  |
| 36 | Silniki suszarki bezszczotkowe. | Tak |  |  |
| 37 | Automatyczny układ monitorujący stan filtra suszarki. Sygnalizacja dwóch stanów krytycznych filtra: Zapchania filtra, - uszkodzenia (przerwania) filtra komunikatami alarmowymi na ekranie sterownika. | Tak |  |  |
| 38 | Niniejsza funkcja ma zapewnić wymianę filtra wtedy, kiedy to konieczne (w przypadku zapchania lub uszkodzenia), a nie co określony czas, czyli na zapas. | Tak - 2 pkt. Nie – 0 pkt. |  |  |
| 39 | Powierzchnia czołowa myjni wykonana w sposób higieniczny łatwy do utrzymania w czystości i możliwa do dezynfekcji. (Brak wystających śrub, klawiatur, wystających elementów elektrycznych (za wyjątkiem wyłącznika bezpieczeństwa), których mycie jest utrudnione). | Tak |  |  |
| 40 | Ramiona spryskujące zapewniające natrysk każdej mytej tacy od góry oraz od dołu | Tak |  |  |
| 41 | Ramiona spryskujące wyposażone w zdejmowalne zakończenia, umożliwiające dokładne oczyszczenie wnętrza (usunięcie pozostałości nici chirurgicznych, elementów igieł, itp.), poprzez możliwość przelotowego przepłukania każdego z ramion w celu zapobieżenia gromadzenia się zanieczyszczeń w zakończeniach ramion. Demontaż zakończeń niewymagający użycia narzędzi. | Tak |  |  |
| 42 | Zakres prac obejmuje: -Dostawę, montaż, podłączenie do instalacji wody, zasilania elektrycznego przygotowanych wg wytycznych producenta | Tak |  |  |
| 43 | Uruchomienie urządzenie przez Wykonawcę | Tak |  |  |

Załącznik wskazuje minimalne wymagania Zamawiającego, które muszą zostać spełnione, natomiast Wykonawca – wypełniając ten załącznik – oferuje konkretne rozwiązania, charakteryzując w ten sposób zaoferowany asortyment. Załącznik należy wypełnić w całości, bez wprowadzania zmian w jego treści – stanowi on integralną część oferty – deklarację Wykonawcy co do jej treści, stąd brak tego załącznika, zawierającego treści zgodne z wzorem określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, spowoduje odrzucenie oferty.

.............................................................

(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych

do reprezentowania wykonawcy

SP ZOZ/DZ/47/2020

Załącznik nr 3 do SIWZ

PAKIET NR 7

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

APARAT USG-SZT.3

Nazwa i typ oferowanego urządzenia:...................................................................

Nazwa producenta:		          ...................................................................

Kraj produkcji:			          ...................................................................

Rok produkcji 2020		          …………………………………………………………………………..

| L.p. | Wymagane funkcje / parametry | Wymogi | Ocena punktowa | Odpowiedź TAK, lub krótki opis (wg kolumny „Wymogi”) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | PARAMETRY OGÓLNE-APARAT USG-1szt |
| 1 | Aparat fabrycznie nowy | TAK |  |  |
| 2 | Rok produkcji aparatu 2020 r. | TAK |  |  |
| 3 | Konstrukcja i oprogramowanie oferowanej wersji aparatu – wprowadzone do produkcji i eksploatacji najpóźniej w 2019 | TAK |  |  |
| 4 | Konstrukcja |
| 5 | Kliniczny, cyfrowy, aparat ultrasonograficzny z kolorowym Dopplerem. | TAK |  |  |
| 6 | Przetwornik cyfrowy | Min. 14-bitowy |  |  |
| 7 | Cyfrowy system formowania wiązki ultradźwiękowej | TAK |  |  |
| 8 | Ilość niezależnych aktywnych kanałów przetwarzania | Min. 2 000 000 | 2 000 000 – 0 pkt. Powyżej – 5 pkt. |  |
| 9 | Ilość aktywnych gniazd głowic obrazowych | Min. 3 |  |  |
| 10 | Dynamika systemu | Min. 260 dB | 260 db – 0 Powyżej – 5 pkt |  |
| 11 | Monitor LCD o wysokiej rozdzielczości bez przeplotu. | Przekątna ekranu min. 21 cali |  |  |
| 12 | Dotykowy, programowalny panel sterujący LCD wbudowany w konsolę | Przekątna min. 10 cali |  |  |
| 13 | Zakres częstotliwości pracy | Min. od 2 MHz do 19 MHz. | Zakres 2 do 19 – 0 pkt. Szerszy zakres – 5 pkt. |  |
| 14 | Liczba obrazów pamięci dynamicznej (tzw. Cineloop) | Min. 10 000 obrazów | 10 000 - 0 pkt. >10 000<20 000 – 5 pkt. Powyżej 20 000 – 10 pkt. |  |
| 15 | Możliwość regulacji prędkości odtwarzania w pętli pamięci dynamicznej obrazów (tzw. Cineloop) | TAK |  |  |
| 16 | Możliwość uzyskania sekwencji Cineloop w trybie 4B tj. 4 niezależnych sekwencji Cineloop jednocześnie na jednym obrazie | TAK |  |  |
| 17 | Pamięć dynamiczna dla trybu M-mode lub D-mode | Min. 10 s |  |  |
| 18 | Regulacja głębokości pola obrazowania | Min. 2 - 35 cm | 2 -35 – 0 pkt. Szerszy zakres – 5 pkt. |  |
| 19 | Ilość ustawień wstępnych (tzw. Presetów) programowanych przez użytkownika | Min. 50 |  |  |
| 20 | Podstawa jezdna z czterema obrotowymi kołami z możliwością blokowania każdego z kół oraz blokadą kierunku jazdy | TAK |  |  |
| 21 | Obrazowanie i prezentacja obrazu |
| 22 | Kombinacje prezentowanych jednocześnie obrazów. Min. B, B + B, 4 B M B + M D B + D B + C (Color Doppler) B + PD (Power Doppler) 4 B (Color Doppler) 4 B (Power Doppler) B + Color + M | TAK |  |  |
| 23 | Odświeżanie obrazu (Frame Rate) dla trybu B | Min. 1200 obrazów/s |  |  |
| 24 | Odświeżanie obrazu (Frame Rate) B + kolor (CD) | Min. 300 obrazów/s |  |  |
| 25 | Obrazowanie harmoniczne | Min. 10 pasm częstotliwości | 10 pasm – 0 pkt. Powyżej – 5 pkt. |  |
| 26 | Obrazowanie w trybie Doppler Kolorowy (CD) | TAK |  |  |
| 27 | Zakres prędkości Dopplera Kolorowego (CD) | Min.: +/- 4,0 m/s |  |  |
| 28 | Obrazowanie w trybie Power Doppler (PD) i Power Doppler Kierunkowy | TAK |  |  |
| 29 | Obrazowanie w rozszerzonym trybie Color Doppler o bardzo wysokiej czułości i rozdzielczości z możliwością wizualizacji bardzo wolnych przepływów w małych naczyniach | TAK |  |  |
| 30 | Obrazowanie w trybie Dopplera Pulsacyjnego PWD oraz HPRF PWD (o wysokiej częstotliwości powtarzania) | TAK |  |  |
| 31 | Zakres prędkości Dopplera pulsacyjnego (PWD) (przy zerowym kącie bramki) | Min.: +/- 7,0 m/s |  |  |
| 32 | Zakres prędkości Dopplera pulsacyjnego (CW) (przy zerowym kącie bramki) | Min.: +/- 15,0 m/s |  |  |
| 33 | Regulacja bramki dopplerowskiej | Min. 1 mm do 20 mm | 1 mm – 20 mm – -0 pkt. Szerszy zakres – 5 pkt. |  |
| 34 | Możliwość odchylenia wiązki Dopplerowskiej | Min. +/- 30 stopni |  |  |
| 35 | Możliwość korekcji kąta bramki dopplerowskiej | Min. +/- 80 stopni |  |  |
| 36 | Automatyczna korekcja kąta bramki dopplerowskiej za pomocą jednego przycisku w zakresie | Min. +/- 80 stopni |  |  |
| 37 | Automatyczna korekcja prędkości ultradźwięków | TAK/NIE | TAK –5 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
| 38 | Obrazowanie typu „Compound” w układzie wiązek ultradźwięków wysyłanych pod wieloma kątami i z różnymi częstotliwościami (tzw. skrzyżowane ultradźwięki) | TAK |  |  |
| 39 | System obrazowania wyostrzający kontury i redukujący artefakty szumowe – dostępny na wszystkich głowicach | TAK |  |  |
| 40 | Obrazowanie w trybie Triplex – (B+CD/PD +PWD) | TAK |  |  |
| 41 | Jednoczesne obrazowanie B + B/CD (Color/Power Doppler) w czasie rzeczywistym | TAK |  |  |
| 42 | Obrazowanie trapezowe i rombowe na głowicach liniowych | TAK |  |  |
| 43 | Automatyczna optymalizacja obrazu B i spektrum dopplerowskiego za pomocą jednego przycisku | TAK |  |  |
| 44 | Możliwość zmian map koloru w Color Dopplerze min. 20 map | TAK |  |  |
| 45 | Możliwość regulacji wzmocnienia GAIN w czasie rzeczywistym i po zamrożeniu | TAK |  |  |
| 46 | Archiwizacja obrazów |
| 47 | Wewnętrzny system archiwizacji danych (dane pacjenta, obrazy, sekwencje)z dyskiem o pojemności min. 500 GB | TAK |  |  |
| 48 | Zainstalowany moduł DICOM 3.0 umożliwiający zapis i przesyłanie obrazów w standardzie DICOM | TAK |  |  |
| 49 | Zapis obrazów w formatach: DICOM, JPG, BMP i TIFF oraz pętli obrazowych (AVI) w systemie aparatu z możliwością eksportu na zewnętrzne nośniki typu PenDrvie lub płyty CD/DVD | TAK |  |  |
| 50 | Możliwość jednoczesnego zapisu obrazu na wewnętrznym dysku HDD i nośniku typu PenDrive oraz wydruku obrazu na printerze. Wszystkie 3 akcje dostępne po naciśnięciu jednego przycisku | TAK |  |  |
| 51 | Funkcja ukrycia danych pacjenta przy archiwizacji na zewnętrzne nośniki | TAK |  |  |
| 52 | Videoprinter czarno-biały | TAK |  |  |
| 53 | Wbudowane wyjście USB 2.0 do podłączenia nośników typu PenDrive | TAK |  |  |
| 54 | Wbudowana karta sieciowa Ethernet 10/100 Mbps | TAK |  |  |
| 55 | Możliwość podłączenia aparatu do dowolnego komputera PC kablem sieciowych 100 Mbps w celu wysyłania danych (obrazy, raporty) | TAK |  |  |
| 56 | Funkcje użytkowe |
| 57 | Powiększenie obrazu w czasie rzeczywistym | Min. x16 |  |  |
| 58 | Powiększenie obrazu po zamrożeniu | Min. x16 |  |  |
| 59 | Ilość pomiarów możliwych na jednym obrazie | Min. 10 |  |  |
| 60 | Przełączanie głowic z klawiatury. Możliwość przypisania głowic do poszczególnych presetów | TAK |  |  |
| 61 | Podświetlany pulpit sterowniczy w min. 2 kolorach | TAK |  |  |
| 62 | Automatyczny obrys spektrum Dopplera oraz przesunięcie linii bazowej i korekcja kąta bramki Dopplerowskiej - dostępne w czasie rzeczywistym i po zamrożeniu | TAK |  |  |
| 63 | Raporty z badań z możliwością zapamiętywania raportów w systemie | TAK |  |  |
| 64 | Pełne oprogramowanie do badań: Brzusznych Ginekologiczno-położniczych Małych narządów Naczyniowych Śródoperacyjnych Mięśniowo-szkieletowych Ortopedycznych Kardiologicznych Pediatrycznych | TAK |  |  |
| 65 | Głowice ultrasonograficzne |
| 66 | Głowica Convex, szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy. Podać typ. | TAK |  |  |
| 67 | Zakres częstotliwości pracy | Min. 1,0 – 5,0 MHz. |  |  |
| 68 | Liczba elementów | Min. 600 | 600 – 0 pkt 600 – 900 – 5 pkt. >900 – 10 pkt. |  |
| 69 | Kąt skanowania | Min. 70 st. |  |  |
| 70 | Szerokość skanu | Min. 50 mm |  |  |
| 71 | Obrazowanie harmoniczne | min. 5 pasm częstotliwości | 5 pasm – 0 pkt. >5 pasm – 5 pkt. |  |
| 72 | Głowica Kardiologiczna Phased Array Single Crystal szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy. Podać typ. | TAK |  |  |
| 73 | Zakres częstotliwości pracy. | Min. 1,0 – 5,0 MHz |  |  |
| 74 | Liczba elementów | Min. 128 |  |  |
| 75 | Kąt skanowania | Min. 90 stopni |  |  |
| 76 | Obrazowanie harmoniczne | Min. 5 pasm częstotliwości | 5 pasm – 0 pkt. >5 pasm – 5 pkt. |  |
| 77 | Możliwości rozbudowy – opcje (dostępne w dniu składania oferty) |
| 78 | Możliwość rozbudowy o głowicę liniowa typu Hockey, min. 3,0 – 15,0 MHz, szerokość czoła max. 25 mm | TAK |  |  |
| 79 | Możliwość rozbudowy o zasilanie bateryjne, min. 120 min pracy w trybie B | TAK |  |  |
| 80 | Możliwość rozbudowy o M-mode anatomiczny, min. 3 niezależne kursory (linie proste) | TAK |  |  |
| PARAMETRY OGÓLNE-APARAT USG-1szt |
| 1 | Aparat fabrycznie nowy | TAK |  |  |
| 2 | Rok produkcji aparatu | 2020 |  |  |
| 3 | Konstrukcja i oprogramowanie oferowanej wersji aparatu – wprowadzone do produkcji i eksploatacji najpóźniej w 2019 | TAK |  |  |
| 4 | Konstrukcja |
| 5 | Kliniczny, cyfrowy, aparat ultrasonograficzny z kolorowym Dopplerem. | TAK |  |  |
| 6 | Przetwornik cyfrowy | Min. 14-bitowy |  |  |
| 7 | Cyfrowy system formowania wiązki ultradźwiękowej | TAK |  |  |
| 8 | Ilość niezależnych aktywnych kanałów przetwarzania | Min. 2 000 000 | 2 000 000 – 0 pkt. Powyżej – 5 pkt. |  |
| 9 | Ilość aktywnych gniazd głowic obrazowych | Min. 3 |  |  |
| 10 | Dynamika systemu | Min. 260 dB | 260 dB – 0 pkt. Powyżej – 5 pkt |  |
| 11 | Monitor LCD o wysokiej rozdzielczości bez przeplotu. | Przekątna ekranu min. 21 cali |  |  |
| 12 | Dotykowy, programowalny panel sterujący LCD wbudowany w konsolę | Przekątna min. 10 cali |  |  |
| 13 | Zakres częstotliwości pracy | Min. od 2 MHz do 19 MHz. | Zakres 2 do 19 – 0 pkt. Szerszy zakres – 5 pkt. |  |
| 14 | Liczba obrazów pamięci dynamicznej (tzw. Cineloop) | Min. 10 000 obrazów | 10 000 - 0 pkt. >10 000<20 000 – 5 pkt. Powyżej 20 000 – 10 pkt. |  |
| 15 | Możliwość regulacji prędkości odtwarzania w pętli pamięci dynamicznej obrazów (tzw. Cineloop) | TAK |  |  |
| 16 | Możliwość uzyskania sekwencji Cineloop w trybie 4B tj. 4 niezależnych sekwencji Cineloop jednocześnie na jednym obrazie | TAK |  |  |
| 17 | Pamięć dynamiczna dla trybu M-mode lub D-mode | Min. 10 s |  |  |
| 18 | Regulacja głębokości pola obrazowania | Min. 2 - 35 cm | 2 -35 – 0 pkt. Szerszy zakres – 5 pkt. |  |
| 19 | Ilość ustawień wstępnych (tzw. Presetów) programowanych przez użytkownika | Min. 50 |  |  |
| 20 | Podstawa jezdna z czterema obrotowymi kołami z możliwością blokowania każdego z kół oraz blokadą kierunku jazdy | TAK |  |  |
| 21 | Obrazowanie i prezentacja obrazu |
| 22 | Kombinacje prezentowanych jednocześnie obrazów. Min. B, B + B, 4 B M B + M D B + D B + C (Color Doppler) B + PD (Power Doppler) 4 B (Color Doppler) 4 B (Power Doppler) B + Color + M | TAK |  |  |
| 23 | Odświeżanie obrazu (Frame Rate) dla trybu B | Min. 1200 obrazów/s |  |  |
| 24 | Odświeżanie obrazu (Frame Rate) B + kolor (CD) | Min. 300 obrazów/s |  |  |
| 25 | Obrazowanie harmoniczne | Min. 10 pasm częstotliwości | 10 pasm – 0 pkt. Powyżej – 5 pkt. |  |
| 26 | Obrazowanie w trybie Doppler Kolorowy (CD) | TAK |  |  |
| 27 | Zakres prędkości Dopplera Kolorowego (CD) | Min.: +/- 4,0 m/s |  |  |
| 28 | Obrazowanie w trybie Power Doppler (PD) i Power Doppler Kierunkowy | TAK |  |  |
| 29 | Obrazowanie w rozszerzonym trybie Color Doppler o bardzo wysokiej czułości i rozdzielczości z możliwością wizualizacji bardzo wolnych przepływów w małych naczyniach | TAK |  |  |
| 30 | Obrazowanie w trybie Dopplera Pulsacyjnego PWD oraz HPRF PWD (o wysokiej częstotliwości powtarzania) | TAK |  |  |
| 31 | Zakres prędkości Dopplera pulsacyjnego (PWD) (przy zerowym kącie bramki) | Min.: +/- 7,0 m/s |  |  |
| 32 | Regulacja bramki dopplerowskiej | Min. 1 mm do 20 mm | 1 mm – 20 mm – -0 pkt. Szerszy zakres – 5 pkt. |  |
| 33 | Możliwość odchylenia wiązki Dopplerowskiej | Min. +/- 30 stopni |  |  |
| 34 | Możliwość korekcji kąta bramki dopplerowskiej | Min. +/- 80 stopni |  |  |
| 35 | Automatyczna korekcja kąta bramki dopplerowskiej za pomocą jednego przycisku w zakresie | Min. +/- 80 stopni |  |  |
| 36 | Automatyczna korekcja prędkości ultradźwięków | TAK/NIE | TAK – 5 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
| 37 | Obrazowanie typu „Compound” w układzie wiązek ultradźwięków wysyłanych pod wieloma kątami i z różnymi częstotliwościami (tzw. skrzyżowane ultradźwięki) | TAK |  |  |
| 38 | System obrazowania wyostrzający kontury i redukujący artefakty szumowe – dostępny na wszystkich głowicach | TAK |  |  |
| 39 | Obrazowanie w trybie Triplex – (B+CD/PD +PWD) | TAK |  |  |
| 40 | Jednoczesne obrazowanie B + B/CD (Color/Power Doppler) w czasie rzeczywistym | TAK |  |  |
| 41 | Obrazowanie trapezowe i rombowe na głowicach liniowych | TAK |  |  |
| 42 | Automatyczna optymalizacja obrazu B i spektrum dopplerowskiego za pomocą jednego przycisku | TAK |  |  |
| 43 | Możliwość zmian map koloru w Color Dopplerze min. 20 map | TAK |  |  |
| 44 | Możliwość regulacji wzmocnienia GAIN w czasie rzeczywistym i po zamrożeniu | TAK |  |  |
| 45 | Archiwizacja obrazów |
| 46 | Wewnętrzny system archiwizacji danych (dane pacjenta, obrazy, sekwencje)z dyskiem o pojemności min. 500 GB | TAK |  |  |
| 47 | Zainstalowany moduł DICOM 3.0 umożliwiający zapis i przesyłanie obrazów w standardzie DICOM | TAK |  |  |
| 48 | Zapis obrazów w formatach: DICOM, JPG, BMP i TIFF oraz pętli obrazowych (AVI) w systemie aparatu z możliwością eksportu na zewnętrzne nośniki typu PenDrvie lub płyty CD/DVD | TAK |  |  |
| 49 | Możliwość jednoczesnego zapisu obrazu na wewnętrznym dysku HDD i nośniku typu PenDrive oraz wydruku obrazu na printerze. Wszystkie 3 akcje dostępne po naciśnięciu jednego przycisku | TAK |  |  |
| 50 | Funkcja ukrycia danych pacjenta przy archiwizacji na zewnętrzne nośniki | TAK |  |  |
| 51 | Videoprinter czarno-biały | TAK |  |  |
| 52 | Wbudowane wyjście USB 2.0 do podłączenia nośników typu PenDrive | TAK |  |  |
| 53 | Wbudowana karta sieciowa Ethernet 10/100 Mbps | TAK |  |  |
| 54 | Możliwość podłączenia aparatu do dowolnego komputera PC kablem sieciowych 100 Mbps w celu wysyłania danych (obrazy, raporty) | TAK |  |  |
| 55 | Funkcje użytkowe |
| 56 | Powiększenie obrazu w czasie rzeczywistym | Min. x16 |  |  |
| 57 | Powiększenie obrazu po zamrożeniu | Min. x16 |  |  |
| 58 | Ilość pomiarów możliwych na jednym obrazie | Min. 10 |  |  |
| 59 | Przełączanie głowic z klawiatury. Możliwość przypisania głowic do poszczególnych presetów | TAK |  |  |
| 60 | Podświetlany pulpit sterowniczy w min. 2 kolorach | TAK |  |  |
| 61 | Automatyczny obrys spektrum Dopplera oraz przesunięcie linii bazowej i korekcja kąta bramki Dopplerowskiej - dostępne w czasie rzeczywistym i po zamrożeniu | TAK |  |  |
| 62 | Raporty z badań z możliwością zapamiętywania raportów w systemie | TAK |  |  |
| 63 | Pełne oprogramowanie do badań: Brzusznych Ginekologiczno-położniczych Małych narządów Naczyniowych Śródoperacyjnych Mięśniowo-szkieletowych Ortopedycznych Kardiologicznych Pediatrycznych | TAK |  |  |
| 64 | Głowice ultrasonograficzne |
| 65 | Głowica Convex, szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy. Podać typ. | TAK |  |  |
| 66 | Zakres częstotliwości pracy | Min. 1,0 – 5,0 MHz. |  |  |
| 67 | Liczba elementów | Min. 600 | 600 – 0 pkt 600 – 900 – 5 pkt. >900 – 10 pkt. |  |
| 68 | Kąt skanowania | Min. 70 st. |  |  |
| 69 | Szerokość skanu | Min. 50 mm |  |  |
| 70 | Obrazowanie harmoniczne | min. 5 pasm częstotliwości | 5 pasm – 0 pkt. >5 pasm – 5 pkt. |  |
| 71 | Głowica Endovaginalna szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy. Podać typ. | TAK |  |  |
| 72 | Zakres częstotliwości pracy. | Min. 2,0 – 9,0 MHz |  |  |
| 73 | Liczba elementów | Min. 600 | 600 – 0 pkt 600 – 900 – 5 pkt. >900 – 10 pkt. |  |
| 74 | Szerokość pola skanowania | Max. 10 mm |  |  |
| 75 | Kąt skanowania | Min. 180 stopni |  |  |
| 76 | Obrazowanie harmoniczne | Min. 5 pasm częstotliwości | 5 pasm – 0 pkt. >5 pasm – 5 pkt. |  |
| 77 | Możliwości rozbudowy – opcje (dostępne w dniu składania oferty) |
| 78 | Możliwość rozbudowy o głowicę liniowa typu Hockey, min. 3,0 – 15,0 MHz, szerokość czoła max. 25 mm | TAK |  |  |
| 79 | Możliwość rozbudowy o zasilanie bateryjne, min. 120 min pracy w trybie B | TAK |  |  |
| 80 | Możliwość rozbudowy Doppler Ciągły oraz o tryb M-mode anatomiczny, min. 3 niezależne kursory (linie proste) | TAK |  |  |
|  | PARAMETRY OGÓLNE-USG-1SZT. |
| 1 | Aparat fabrycznie nowy | TAK |  |  |
| 2 | Rok produkcji aparatu 2020 | TAK |  |  |
| 3 | Konstrukcja i oprogramowanie oferowanej wersji aparatu – wprowadzone do produkcji i eksploatacji najpóźniej w 2019 | TAK |  |  |
| 4 | Konstrukcja |
| 5 | Kliniczny, cyfrowy, aparat ultrasonograficzny klasy Premium z kolorowym Dopplerem. | TAK |  |  |
| 6 | Przetwornik cyfrowy | Min. 12-bitowy |  |  |
| 7 | Cyfrowy system formowania wiązki ultradźwiękowej | TAK |  |  |
| 8 | Ilość niezależnych aktywnych kanałów przetwarzania | Min. 3 000 000 | 3 000 000 – 0 pkt. Powyżej – 5 pkt. |  |
| 9 | Ilość aktywnych gniazd głowic obrazowych | Min. 4 |  |  |
| 10 | Dynamika systemu | Min. 280 dB | 280 dB – 0 pkt. Powyżej – 5 pkt |  |
| 11 | Monitor LCD o wysokiej rozdzielczości bez przeplotu. | Przekątna ekranu min. 21 cali |  |  |
| 12 | Konsola aparatu ruchoma w dwóch płaszczyznach: góra-dół, lewo-prawo | TAK |  |  |
| 13 | Dotykowy, programowalny panel sterujący LCD wbudowany w konsolę | Przekątna min. 10 cali |  |  |
| 14 | Zakres częstotliwości pracy | Min. od 2 MHz do 19 MHz. | Zakres 2 do 19 – 0 pkt. Szerszy zakres – 5 pkt. |  |
| 15 | Liczba obrazów pamięci dynamicznej (tzw. Cineloop) | Min. 30 000 obrazów | 10 000 - 0 pkt. >10 000<20 000 – 5 pkt. Powyżej 20 000 – 10 pkt. |  |
| 16 | Możliwość regulacji prędkości odtwarzania w pętli pamięci dynamicznej obrazów (tzw. Cineloop) | TAK |  |  |
| 17 | Możliwość uzyskania sekwencji Cineloop w trybie 4B tj. 4 niezależnych sekwencji Cineloop jednocześnie na jednym obrazie | TAK |  |  |
| 18 | Pamięć dynamiczna dla trybu M-mode lub D-mode | Min. 360 s |  |  |
| 19 | Regulacja głębokości pola obrazowania | Min. 1 - 40 cm | 1 - 40 – 0 pkt. Szerszy zakres – 5 pkt. |  |
| 20 | Ilość ustawień wstępnych (tzw. Presetów) programowanych przez użytkownika | Min. 40 |  |  |
| 21 | Podstawa jezdna z czterema obrotowymi kołami z możliwością blokowania każdego z kół oraz blokadą kierunku jazdy | TAK |  |  |
| 22 | Obrazowanie i prezentacja obrazu |
| 23 | Kombinacje prezentowanych jednocześnie obrazów. Min. B, B + B, 4 B M B + M D B + D B + C (Color Doppler) B + PD (Power Doppler) 4 B (Color Doppler) 4 B (Power Doppler) B + Color + M | TAK |  |  |
| 24 | Odświeżanie obrazu (Frame Rate) dla trybu B | Min. 1400 obrazów/s |  |  |
| 25 | Odświeżanie obrazu (Frame Rate) B + kolor (CD) | Min. 350 obrazów/s |  |  |
| 26 | Obrazowanie harmoniczne | Min. 10 pasm częstotliwości | 10 pasm – 0 pkt. Powyżej – 5 pkt. |  |
| 27 | Obrazowanie w trybie Doppler Kolorowy (CD) | TAK |  |  |
| 28 | Zakres prędkości Dopplera Kolorowego (CD) | Min.: +/- 4,0 m/s |  |  |
| 29 | Obrazowanie w trybie Power Doppler (PD) i Power Doppler Kierunkowy | TAK |  |  |
| 30 | Obrazowanie w rozszerzonym trybie Color Doppler o bardzo wysokiej czułości i rozdzielczości z możliwością wizualizacji bardzo wolnych przepływów w małych naczyniach | TAK |  |  |
| 31 | Obrazowanie w trybie Dopplera Pulsacyjnego PWD oraz HPRF PWD (o wysokiej częstotliwości powtarzania) | TAK |  |  |
| 32 | Zakres prędkości Dopplera pulsacyjnego (PWD) (przy zerowym kącie bramki) | Min.: +/- 10,0 m/s |  |  |
| 33 | Obrazowanie w trybie Dopplera Ciągłego i Tkankowego | TAK |  |  |
| 34 | Zakres prędkości Dopplera ciągłego (CW) (przy zerowym kącie bramki) | Min.: +/- 15,0 m/s |  |  |
| 35 | Regulacja bramki dopplerowskiej | Min. 1 mm do 20 mm | 1 mm – 20 mm – -0 pkt. Szerszy zakres – 5 pkt. |  |
| 36 | Możliwość odchylenia wiązki Dopplerowskiej | Min. +/- 30 stopni |  |  |
| 37 | Możliwość korekcji kąta bramki dopplerowskiej | Min. +/- 80 stopni |  |  |
| 38 | Automatyczna korekcja kąta bramki dopplerowskiej za pomocą jednego przycisku w zakresie | Min. +/- 80 stopni |  |  |
| 39 | Możliwość jednoczesnego (w czasie rzeczywistym) uzyskania dwóch spectrów przepływu z dwóch niezależnych bramek dopplerowskich (tzw.dual doppler) | TAK |  |  |
| 40 | Obrazowanie typu „Compound” w układzie wiązek ultradźwięków wysyłanych pod wieloma kątami i z różnymi częstotliwościami (tzw. skrzyżowane ultradźwięki) | TAK |  |  |
| 41 | Liczba wiązek tworzących obraz w obrazowaniu typu „Compound” | Min. 5 |  |  |
| 42 | System obrazowania wyostrzający kontury i redukujący artefakty szumowe – dostępny na wszystkich głowicach | TAK |  |  |
| 43 | Obrazowanie w trybie Triplex – (B+CD/PD +PWD) | TAK |  |  |
| 44 | Jednoczesne obrazowanie B + B/CD (Color/Power Doppler) w czasie rzeczywistym | TAK |  |  |
| 45 | Obrazowanie trapezowe i rombowe na głowicach liniowych | TAK |  |  |
| 46 | Automatyczna optymalizacja obrazu B i spektrum dopplerowskiego za pomocą jednego przycisku | TAK |  |  |
| 47 | Możliwość zmian map koloru w Color Dopplerze min. 30 map | TAK |  |  |
| 48 | Możliwość regulacji wzmocnienia GAIN w czasie rzeczywistym i po zamrożeniu | TAK |  |  |
| 49 | Archiwizacja obrazów |
| 50 | Wewnętrzny system archiwizacji danych (dane pacjenta, obrazy, sekwencje) z dyskiem SSD lub HDD o pojemności min. 500 GB | TAK |  |  |
| 51 | Zainstalowany moduł DICOM 3.0 umożliwiający zapis i przesyłanie obrazów w standardzie DICOM | TAK |  |  |
| 52 | Zapis obrazów w formatach: DICOM, JPG, BMP i TIFF oraz pętli obrazowych (AVI) w systemie aparatu z możliwością eksportu na zewnętrzne nośniki typu PenDrvie lub płyty CD/DVD | TAK |  |  |
| 53 | Możliwość jednoczesnego zapisu obrazu na wewnętrznym dysku HDD i nośniku typu PenDrive oraz wydruku obrazu na printerze. Wszystkie 3 akcje dostępne po naciśnięciu jednego przycisku | TAK |  |  |
| 54 | Funkcja ukrycia danych pacjenta przy archiwizacji na zewnętrzne nośniki | TAK |  |  |
| 55 | Videoprinter czarno-biały | TAK |  |  |
| 56 | Wbudowane wyjście USB 2.0 do podłączenia nośników typu PenDrive | TAK |  |  |
| 57 | Wbudowana karta sieciowa Ethernet 10/100 Mbps | TAK |  |  |
| 58 | Możliwość podłączenia aparatu do dowolnego komputera PC kablem sieciowych 100 Mbps w celu wysyłania danych (obrazy, raporty) | TAK |  |  |
| 59 | Funkcje użytkowe |
| 60 | Powiększenie obrazu w czasie rzeczywistym | Min. x18 |  |  |
| 61 | Powiększenie obrazu po zamrożeniu | Min. x18 |  |  |
| 62 | Ilość pomiarów możliwych na jednym obrazie | Min. 10 |  |  |
| 63 | Przełączanie głowic z klawiatury. Możliwość przypisania głowic do poszczególnych presetów | TAK |  |  |
| 64 | Podświetlany pulpit sterowniczy w min. 2 kolorach | TAK |  |  |
| 65 | Automatyczny obrys spektrum Dopplera oraz przesunięcie linii bazowej i korekcja kąta bramki Dopplerowskiej - dostępne w czasie rzeczywistym i po zamrożeniu | TAK |  |  |
| 66 | Raporty z badań z możliwością zapamiętywania raportów w systemie | TAK |  |  |
| 67 | Pełne oprogramowanie do badań: Brzusznych Ginekologiczno-położniczych Małych narządów Naczyniowych Śródoperacyjnych Mięśniowo-szkieletowych Ortopedycznych Kardiologicznych Pediatrycznych | TAK |  |  |
| 68 | Głowice ultrasonograficzne |
| 69 | Głowica Convex, szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy. Podać typ. | TAK |  |  |
| 70 | Zakres częstotliwości pracy | Min. 1,0 – 5,0 MHz. |  |  |
| 71 | Liczba elementów | Min. 600 | 600 – 0 pkt 600 – 900 – 5 pkt. >900 – 10 pkt. |  |
| 72 | Kąt skanowania | Min. 70 st. |  |  |
| 73 | Obrazowanie harmoniczne | min. 10 pasm częstotliwości | 10 pasm – 0 pkt. >10 pasm – 5 pkt. |  |
| 74 | Głowica Liniowa szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy. Podać typ. | TAK |  |  |
| 75 | Zakres częstotliwości pracy. | Min. 3,0 – 12,0 MHz |  |  |
| 76 | Liczba elementów | Min. 600 | 600 – 0 pkt 600 – 900 – 5 pkt. >900 – 10 pkt. |  |
| 77 | Szerokość pola skanowania | Max. 40 mm |  |  |
| 78 | Obrazowanie harmoniczne | Min. 10 pasm częstotliwości | 10 pasm – 0 pkt. >10 pasm – 5 pkt. |  |
| 79 | Obrazowanie trapezowe | TAK |  |  |
| 80 | Głowica Kardiologiczna Phased Array Single Crystal szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy. Podać typ. | TAK |  |  |
| 81 | Zakres częstotliwości pracy. | Min. 1,0 – 5,0 MHz |  |  |
| 82 | Liczba elementów | Min. 128 |  |  |
| 83 | Kąt skanowania | Min. 90 stopni |  |  |
| 84 | Obrazowanie harmoniczne | Min. 5 pasm częstotliwości | 5 pasm – 0 pkt. >5 pasm – 5 pkt. |  |
| 85 | Możliwości rozbudowy – opcje (dostępne w dniu składania oferty) | TAK |  |  |
| 86 | Możliwość rozbudowy o głowicę śródoperacyjną, zakres częstotliwości pracy min. 3,0 do 15,0 MHz, szerokość skanu max.15 mm, liczba elementów min. 190 | TAK |  |  |
| 87 | Możliwość rozbudowy o głowicę śródoperacyjną typu „hockey”, zakres częstotliwości pracy min. 3,0 do 15,0 MHz, szerokość skanu max.25mm, liczba elementów min. 190 | TAK |  |  |
| 88 | Możliwość rozbudowy o głowicę liniową naczyniową, zakres częstotliwości pracy min. 3,0 do 13,0 MHz, szerokość skanu max.40 mm, liczba elementów min. 600 | TAK |  |  |
| 89 | Możliwość rozbudowy o elastografię typu Strain | TAK |  |  |
| 90 | Możliwość rozbudowy o elastografię typu Shear Wave | TAK |  |  |

Załącznik wskazuje minimalne wymagania Zamawiającego, które muszą zostać spełnione, natomiast Wykonawca – wypełniając ten załącznik – oferuje konkretne rozwiązania, charakteryzując w ten sposób zaoferowany asortyment.

Załącznik należy wypełnić w całości, bez wprowadzania zmian w jego treści – stanowi on integralną część oferty – deklarację Wykonawcy co do jej treści, stąd brak tego załącznika, zawierającego treści zgodne z wzorem określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, spowoduje odrzucenie oferty.

.............................................................

(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych

do reprezentowania wykonawcy

SP ZOZ/DZ/47/2020

Załącznik nr 3 do SIWZ

PAKIET NR 8

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

URZĄDZENIE DO DEKONTAMINACJI - SZT. 3

Nazwa i typ oferowanego urządzenia:...................................................................

Nazwa producenta:		          ...................................................................

Kraj produkcji:			          ...................................................................

Rok produkcji 2020		          …………………………………………………………………………..

| L.p. | Wymagane funkcje / parametry | Wymogi | Ocena punktowa | Odpowiedź TAK, lub krótki opis (wg kolumny „Wymogi”) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PARAMETRY OGÓLNE |
|  | Redukcja wszystkich patogennych mikroorganizmów oraz sporów w tym Geobacillus stearothermophilus 106 o minimum sześć rzędów wielkości (6 logarytmów) przy jednokrotnym użyciu przy czasie kontaktu maksimim 60 minut. | Tak |  |  |
|  | Bezpieczny dla użytkownika, ekranów LCD, urządzeń elektrycznych, sprzętów medycznych | Tak |  |  |
|  | W pełni automatyczny system poboru czynnika dezynfekującego z kanistrów/pojemników – automatycznie, bez udziału personelu zjeżdżający i podnoszący się system poboru czynnika. Brak możliwości kontaktu personelu w czynnikiem dezynfekującym pozostającym na igłach | Tak |  |  |
|  | Tworzący pary nadtlenku wodoru (HPV) wydostające się przez dyszę ultradźwiękową, czynnik nie kondensuje się na powierzchniach | Tak |  |  |
|  | Automatyczne przełączanie między portami poboru środka w czasie procesu w celu wykorzystania w całości środka z każdego kanistra. Dwupoziomowa identyfikacja kanistra za pomocą kodów i nfc. | Tak |  |  |
|  | Bez konieczności mycia i dezynfekcji po procesie. | Tak |  |  |
|  | Możliwość łączenia się z urządzeniami peryferyjnymi za pomocą wi-fi i LAN. | Tak |  |  |
|  | Wyposażenie w czujnik ruchu – zabezpieczeni przypadkowych wtargnięć. | Tak |  |  |
|  | Elektroniczne śledzenie oraz archiwizacja historii całego procesu (możliwość druku na urządzeniu peryferyjnym) w języku polskim. | Tak |  |  |
|  | Możliwość zapamiętywania w systemie min. 100 pomieszczeń | Tak |  |  |
|  | Dysza wysuwana z urządzenia w pełni automatycznie, bez udziału personelu w celu ograniczenia ryzyka jej mechanicznego uszkodzenia. | Tak |  |  |
|  | Możliwość zapamiętywania operatorów - łatwa identyfikacja, logowanie dwupoziomowe (klucz RFID oraz kod PIN). | Tak |  |  |
|  | Dekontaminacja pomieszczeń do 400m3 . | Tak |  |  |
|  | Czas dyfuzji czynnika minimum 3 m3 /min | Tak |  |  |
|  | Czas kontaktu czynnika z powierzchniami maksimum 60 minut | Tak |  |  |
|  | Paski testowe sprawdzające skuteczność procesu (bez konieczności robienia wymazów - walidacji | Tak |  |  |
|  | Czytnik nr seryjnego oraz ilości płynu dezynfekującego | Tak |  |  |
|  | Waga do 60kg | Tak |  |  |
|  | Wymiary max: szerokość do 50cm, długość do 60cm, wysokość do 110cm | Tak |  |  |
|  | Wyposażone w cztery cichobieżne kółka łożyskowane w tym dwa z hamulcem i skrętne | podać |  |  |
|  | Możliwość przeprowadzenia i przeprowadzenie walidacji procesu podczas instalacji urządzenia przy użyciu testów biologicznych Geobacillus stearothermophilus 10 6 | Tak |  |  |
|  | Dedykowane kanistry o pojemności 5 litrów zawierające minimum 12% nadtlenku wodoru | Tak |  |  |
|  | Wsparcie techniczne online. | Tak |  |  |

Załącznik wskazuje minimalne wymagania Zamawiającego, które muszą zostać spełnione, natomiast Wykonawca – wypełniając ten załącznik – oferuje konkretne rozwiązania, charakteryzując w ten sposób zaoferowany asortyment.

Załącznik należy wypełnić w całości, bez wprowadzania zmian w jego treści – stanowi on integralną część oferty – deklarację Wykonawcy co do jej treści, stąd brak tego załącznika, zawierającego treści zgodne z wzorem określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, spowoduje odrzucenie oferty.

.............................................................

(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych

do reprezentowania wykonawcy

SP ZOZ/DZ/47/2020

Załącznik nr 3 do SIWZ

PAKIET NR 9

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

LAMPY UV PRZEPŁYWOWE- SZT. 13

Nazwa i typ oferowanego urządzenia:...................................................................

Nazwa producenta:		          ...................................................................

Kraj produkcji:			          ...................................................................

Rok produkcji 2020		          …………………………………………………………………………..

| L.p. | Wymagane funkcje / parametry | Wymogi | Ocena punktowa | Odpowiedź TAK, lub krótki opis (wg kolumny „Wymogi”) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | WYMAGANIA OGÓLNE |
| 1 | Napięcie zasilania 230V,50Hz | Tak |  |  |
| 2 | Moc pobierana ≤ 38 VA ± 5% | Tak |  |  |
| 3 | Licznik czasu pracy | elektroniczny-10 pkt. inne rozwiązanie-0 pkt. |  |  |
| 4 | Element emitujący: promienniki UV-C 55W | Tak |  |  |
| 5 | Trwałość promienników | Mniej niż 5000h – 0 pkt. Powyżej 5000h – 10 pkt. |  |  |
| 6 | Certyfikacja CE | Tak |  |  |
| 7 | Klasa zabezpieczenia przeciwporażeniowego:1 | Tak |  |  |
| 8 | Wydajność wentylatora min.150m3/h | Tak |  |  |
| 9 | Zasięg działania lampy: 10 – 30m2 | Tak |  |  |
| 10 | Dezynfekowana kubatura 40 – 90m2 | Tak |  |  |

Załącznik wskazuje minimalne wymagania Zamawiającego, które muszą zostać spełnione, natomiast Wykonawca – wypełniając ten załącznik – oferuje konkretne rozwiązania, charakteryzując w ten sposób zaoferowany asortyment.

Załącznik należy wypełnić w całości, bez wprowadzania zmian w jego treści – stanowi on integralną część oferty – deklarację Wykonawcy co do jej treści, stąd brak tego załącznika, zawierającego treści zgodne z wzorem określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, spowoduje odrzucenie oferty.

.............................................................

(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych

do reprezentowania wykonawcy

SP ZOZ/DZ/47/2020

Załącznik nr 3 do SIWZ

PAKIET NR 10

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

APARAT DO ZNIECZULENIA Z KARDIOMONITOREM - SZT.2

Nazwa i typ oferowanego urządzenia:...................................................................

Nazwa producenta:		          ...................................................................

Kraj produkcji:			          ...................................................................

Rok produkcji 2020		          …………………………………………………………………………..

| L.p. | Wymagane funkcje / parametry | Wymogi | Ocena punktowa | Odpowiedź TAK, Lub krótki opis (wg kolumny „Wymogi”) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | WYMAGANIA OGÓLNE |
| 1 | Aparat na podstawie jezdnej, hamulec centralny, uchwyty na dwie 10 litrowe butle rezerwowe, reduktory do butli O2 i N2O nakręcane z przyłączami do aparatu | TAK |  |  |
| 2 | Zasilanie gazami z sieci centralnej: O2, N2O, Powietrze | TAK |  |  |
| 3 | System oddechowy podgrzewany, zasilanie wewnętrzne bez zewnętrznych przewodów zasilających, możliwe wyłączenie podgrzewania przez użytkownika | TAK |  |  |
| 4 | Awaryjne zasilanie elektryczne całego systemu z wbudowanego akumulatora na co najmniej 100 minut | TAK, podać |  |  |
| 5 | Duży blat roboczy, pozwalający na wygodne prowadzenie dokumentacji. Wbudowane regulowane oświetlenie blatu typu LED | TAK |  |  |
| 6 | Szuflada na akcesoria z trwałym zamknięciem (typu: zamek na klucz, blokada mechaniczna) | TAK, podać |  |  |
| 7 | Prezentacja ciśnień gazów w sieci centralnej i w butlach rezerwowych na ekranie respiratora | TAK |  |  |
| 8 | System bezpieczeństwa zapewniający co najmniej 25% udział O2 w mieszaninie z N2O | TAK |  |  |
| 9 | Elektroniczny mieszalnik zapewniający utrzymanie ustawionego wdechowego stężenia tlenu przy zmianie wielkości przepływu świeżych gazów, | TAK |  |  |
| 10 | Elektroniczny mieszalnik zapewniający utrzymanie ustawionego przepływu świeżych gazów przy zmianie stężenie tlenu w mieszanianie podawanej do pacjenta | TAK |  |  |
| 11 | Prezentacja przepływomierzy w formie graficznej na ekranie aparatu, tzw wirtualne przepływomierze | TAK |  |  |
| 12 | Aparat przystosowany do prowadzenia znieczulania w technice Low Flow i Minimal Flow | TAK |  |  |
| 13 | Elementy systemu oddechowego mające styczność z mieszaniną oddechową pacjenta, w tym czujniki przepływu, nadają się do sterylizacji parowej (nie dotyczy jednorazowych układów rur, linii próbkujących) | TAK |  |  |
| 14 | Wentylacja pacjentów ze wszystkich grup wiekowych nie wymaga użycia odmiennych elementów systemu oddechowego i czujników z wyłączeniem rur oddechowych i worka do wentylacji ręcznej | TAK |  |  |
| 15 | Regulowany zawór ograniczający ciśnienie w trybie wentylacji ręcznej (APL) z funkcją natychmiastowego zwolnienia ciśnienia w układzie bez konieczności skręcania do minimum | TAK, opisać |  |  |
| 16 | Wbudowany niezależny przepływomierz O2 do podaży tlenu przez maskę lub kaniulę donosową | TAK |  |  |
| 17 | Miejsce aktywne do zamocowania jednego parownika | TAK |  |  |
| 18 | Aparat przygotowany do pracy z jednorazowymi zbiornikami pochłaniacza, w dostawie co najmniej 6 zbiorników jednorazowych, objętość pochłaniacza jednorazowego minimum 1200 ml | TAK, podać |  |  |
| 19 | Posiadający BV – moduł przewodnictwa nerwowo – mięśniowego (NMT) z wyposażeniem | TAK |  |  |
|  | Respirator, tryby wentylacji |
| 20 | Ekonomiczny respirator z napędem elektrycznym | TAK |  |  |
| 21 | Wentylacja kontrolowana objętościowo | TAK |  |  |
| 22 | Wentylacja kontrolowana ciśnieniowo | TAK |  |  |
| 23 | Wentylacja synchronizowana w trybie kontrolowanym objętościowo i w trybie kontrolowanym ciśnieniowym | TAK |  |  |
| 24 | CPAP/PSV | TAK |  |  |
| 25 | Funkcja Pauzy (zatrzymanie wentylacji np. na czas odsysania śluzu), regulacja czasu trwania pauzy przez użytkownika, prezentacja czasu pozostałego do zakończenia pauzy | TAK |  |  |
| 26 | Automatyczne przełączenie na gaz zastępczy: -po zaniku O2 na 100 % powietrze -po zaniku N2O na 100 % O2 -po zaniku Powietrza na 100% O2 we wszystkich przypadkach bieżący przepływ Świeżych Gazów pozostaje stały (nie zmienia się) | TAK |  |  |
| 27 | Awaryjna podaż O2 i anestetyku z parownika po awarii zasilania sieciowego i rozładowanym akumulatorze | TAK |  |  |
| 28 | Regulacje |
| 29 | Zakres regulacji częstości oddechowej co najmniej od 5 do 100 odd/min | TAK |  |  |
| 30 | Zakres regulacji plateau co najmniej od 0% do 50% | TAK |  |  |
| 31 | Zakres regulacji I:E co najmniej od 4:1 do 1:4 | TAK, podać |  |  |
| 32 | Zakres regulacji objętości oddechowej co najmniej od 10 do 1500 ml | TAK, podać |  |  |
| 33 | Zakres regulacji wyzwalacza przepływowego co najmniej od 0,3 l/min do 15 l/min | TAK, podać |  |  |
| 34 | Ciśnienie wdechowe regulowane w zakresie co najmniej od 10 do 80 hPa (cmH2O) | TAK, podać |  |  |
| 35 | Wspomaganie ciśnieniowe w trybie PSV regulowane w zakresie od 3 cmH2O do co najmniej 60 cmH2O | TAK, podać |  |  |
| 36 | Regulacja czasu narastania ciśnienia w fazie wdechowej (nie dotyczy czasu wdechu), pozwalająca na kształtowanie nachylenia fali oddechowej, podać zakres | TAK, podać |  |  |
| 37 | Regulacja PEEP w zakresie co najmniej od 2 do 20 hPa (cmH2O); wymagana funkcja WYŁ (OFF) | TAK, podać |  |  |
| 38 | Zmiana częstości oddechowej automatycznie zmienia czas wdechu (Ti) - tzw. blokada I:E, możliwe wyłączenie tej funkcjonalności przez użytkownika | TAK |  |  |
| 39 | Zmiana nastawy PEEP powoduje automatyczną zmianę Pwdech, możliwe wyłączenie tej funkcjonalności przez użytkownika | TAK |  |  |
| 40 | Prezentacje |
| 41 | Jednoczesna prezentacja minitrendów i krzywych | TAK |  |  |
| 42 | Prezentacja krzywych w czasie rzeczywistym: p(t), CO2(t), prezentacja pętli p-V, V-przepływ | TAK |  |  |
| 43 | Ekonometr (funkcja pozwalająca na optymalny dobór przepływu świeżych gazów) wraz z prezentacją trendu ekonometru | TAK |  |  |
| 44 | Funkcja timera (odliczanie do zera sekund od ustawionego czasu) pomocna przy wykonywaniu czynności obwarowanych czasowo, prezentacja na ekranie respiratora | TAK |  |  |
| 45 | Funkcja stopera (odiczanie od zera sekund) pomocna przy kontroli czasu znieczulenia, , kontroli czasu, prezentacja na ekranie respiratora | TAK |  |  |
| 46 | Prezentacja MV spont, RR spont (objętości minutowej i częstości oddechowej spontanicznej pacjenta) | TAK |  |  |
| 47 | Prezentacja trendów graficznych | TAK |  |  |
| 48 | Prezentacja podatności, oporu i elastancji |
| 49 | Funkcjonalność |
| 50 | Kolorowy ekran, o regulowanej jasności i przekątnej minimum 15”, sterowanie: ekran dotykowy i pokrętło funkcyjne, ekran wbudowany z przodu aparatu | TAK, podać |  |  |
| 51 | Co najmniej trzy konfiguracje ekranu, możliwe do szybkiego wyboru przez użytkownika; dowolna konfiguracja każdego z ekranów przez użytkownika | TAK |  |  |
| 52 | Pola parametrów na ekranie konfigurowane także w czasie pracy, możliwe szybkie dopasowanie rozmieszczenia lub zmiany wyświetlanych parametrów w czasie operacji w zależności od aktualnych wymagań użytkownika | TAK |  |  |
| 53 | Konfiguracja urządzenia może być eksportowana i importowana do/z innych aparatów tej serii | TAK |  |  |
| 54 | Wbudowany moduł gazowy, monitorowanie gazowe (pomiar w strumieniu bocznym, powrót próbki do układu) w aparacie – pomiary i prezentacja wdechowego i wydechowego stężenia gazów anestetycznych, O2 (pomiar paramagnetyczny), N2O, CO2, anestetyki (SEV, DES, ISO), automatyczna identyfikacja anestetyku, MAC skorelowany do wieku pacjenta | TAK |  |  |
| 55 | Powrót próbki gazowej do układu | TAK |  |  |
| 56 | Możliwy demontaż modułu gazowego i przeniesienie go do innego urządzenia tej serii | TAK |  |  |
| 57 | W pełni automatyczna kalibracja modułu gazowego, niewymagająca udziału serwisu, personelu i akcesoriów (np. tzw. gazu testowego) |  |  |  |
| 58 | Eksport tzw. zrzutu ekranu do pamięci zewnętrznej USB | TAK |  |  |
| 59 | Automatyczne wstępne skalkulowanie parametrów wentylacji na podstawie wprowadzonej masy ciała i/lub wzrostu pacjenta | TAK |  |  |
| 60 | Alarmy |
| 61 | Możliwość automatycznego dostosowania granic alarmowych w odniesieniu do aktualnie mierzonych wartości | TAK |  |  |
| 62 | Alarm ciśnienia w drogach oddechowych | TAK |  |  |
| 63 | Alarm objętości minutowej | TAK |  |  |
| 64 | Alarm bezdechu (aponea) | TAK |  |  |
| 65 | Alarm stężenia anestetyku | TAK |  |  |
| 66 | Alarm braku zasilania w gazy | TAK |  |  |
| 67 | Alarm wykrycia drugiego anestetyku | TAK |  |  |
| 68 | Inne |
| 69 | Instrukcja obsługi i użytkowania w języku polskim, wersja drukowana, książkowa – nie dopuszcza się kserokopii | TAK |  |  |
| 70 | Oprogramowanie w języku polskim. | TAK |  |  |
| 71 | Ssak inżektorowy napędzany powietrzem z sieci centralnej, zasilanie ssaka z przyłączy w aparacie, regulacja siły ssania, dwa zbiorniki na wydzielinę o łącznej objętości minimum 1200 ml. | TAK |  |  |
| 72 | Dreny do podłączenia O2, N2O i Powietrza o dł. min. 5m każdy; wtyki typu AGA | TAK |  |  |
| 73 | Dodatkowe gniazda elektryczne, co najmniej 4 szt., zabezpieczone bezpiecznikami | TAK, podać |  |  |
| 74 | Całkowicie automatyczny test bez interakcji z użytkownikiem w trakcie trwania procedury | TAK |  |  |
| 75 | Lista kontrolna, czynności do wykonania przed rozpoczęciem testu, prezentowana na ekranie respiratora w formie grafik i tekstu objaśniających poszczególne czynności | TAK |  |  |
| 76 | Eksport danych na pamięć USB | TAK |  |  |
| 77 | System ewakuacji gazów, zintegrowany, z niezbędnymi akcesoriami umożliwiającymi podłączenie do odciągu szpitalnego | TAK |  |  |
| 78 | Akcesoria dodatkowe |
| 79 | Zbiornik wielorazowy na wapno, możliwa sterylizacja parowa w temperaturze 134 st C | TAK |  |  |
| 80 | W dostawie jednorazowe układy oddechowe, współosiowe, z pułapkami 10 szt. (worek oddechowy 2 L, długość rur co najmniej 170 cm) | TAK |  |  |
| 81 | W dostawie jednorazowe wkłady na wydzielinę z żelem – 25 szt. | TAK |  |  |
| 82 | W dostawie pułapki wodne do modułu gazowego 12 szt. | TAK |  |  |
| 83 | W dostawie linie próbkujące 10 szt. | TAK |  |  |
| 84 | Funkcje/ cechy aparatu dodatkowo punktowane |
| 85 | Możliwy czas trwania pauzy (po zatrzymaniu wentylacji przy użyciu Funkcji Pauzy np. w celu odessania pacjenta) ≥ 3 minuty, podać | TAK - 4 pkt Nie - 0 pkt |  |  |
| 86 | Możliwość systemowego, z poziomu konfiguracji aparatu, wyłączenia obecności N2O przez Użytkownika | TAK – 2 pkt. NIE - 0 pkt |  |  |
| 87 | Pomiar i prezentacja na ekranie respiratora różnicy między objętością wdechową a wydechową: ΔVT | TAK – 2 pkt. NIE - 0 pkt |  |  |
| 88 | Wolumetr, prezentowany na ekranie respiratora, zerowanie i uruchomienie wolumetru możliwe do wykonania przez operatora | TAK – 2 pkt. NIE - 0 pkt |  |  |
| 89 | Monitor do aparatu, wymagania ogólne |
| 90 | Monitor przeznaczony do monitorowania pacjentów wszystkich kategorii wiekowych: dorosłych, dzieci i noworodków, z łatwym przełączaniem kategorii, powiązanej z algorytmami pomiarowymi i ustawieniami monitora | TAK |  |  |
| 91 | Monitor pacjenta składa się z monitora stacjonarnego i modułu transportowego, zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami, znajdującymi się w dalszej części specyfikacji | TAK |  |  |
| 92 | Monitor przystosowany do pracy w sieci centralnego monitorowania, opartej na standardowych rozwiązaniach (IEEE 802.3), wykorzystuje protokoły TCP/IP oraz transmisję typu multicast | TAK |  |  |
| 93 | Monitor wyposażony w funkcję automatycznego dopasowania układu ekranu do aktualnie monitorowanych parametrów, włączającą i usuwającą odpowiednie pola krzywych dynamicznych i wartości liczbowych parametrów, bez zakłócania pracy monitora i bez konieczności ręcznego włączania i usuwania tych pól. Wymagane jest działanie "Plug and Play". Pola wyświetlające monitorowane parametry powinny automatycznie zwiększać swoje wymiary wraz ze zmniejszaniem liczby jednocześnie monitorowanych parametrów, wykorzystując do wyświetlania cały ekran monitora. Każdy monitor umożliwia jednoczesne wyświetlanie wszystkich wymaganych parametrów. | TAK |  |  |
| 94 | Monitor wyposażony w kolorowy ekran, z możliwością wyświetlania przynajmniej 10 krzywych dynamicznych na całej szerokości ekranu, od jego krawędzi do pola parametrów powiązanych z odpowiadającymi im krzywymi. Przekątna ekranu min. 17” w formacie panoramicznym | TAK |  |  |
| 95 | Możliwość rozbudowy o dodatkowy ekran kopiujący oraz możliwość rozbudowy o dodatkowy ekran z niezależną konfiguracją sposobu wyświetlania | TAK |  |  |
| 96 | Ekran ze sterowaniem dotykowym, z możliwością obsługi w rękawiczkach, zapewniający prezentację monitorowanych parametrów życiowych pacjenta i interaktywne sterowanie pomiarami | TAK |  |  |
| 97 | Sterowanie monitorem za pomocą menu ekranowego w języku polskim: dostęp do często używanych funkcji za pomocą dedykowanych przycisków, wybór parametru i funkcji przez dotyk na ekranie, zmiana wartości oraz wybór pozycji z listy przy pomocy pokrętła, zatwierdzanie wyboru przez naciśnięcie pokrętła. W szczególności wyklucza się rozwiązania wykorzystujące do sterowania funkcjami monitora tzw. "gesty dotykowe", które nie zapewniają jednoznaczności wyniku działania. | TAK |  |  |
| 98 | Funkcja czasowego wyłączenia sterowania dotykowego, ułatwiająca czyszczenie ekranu | TAK |  |  |
| 99 | Monitor wyposażony w nocny tryb wyświetlania, z możliwością ręcznego i włączania i wyłączania oraz automatycznego włączania i wyłączania o wybranej godzinie | TAK |  |  |
| 100 | Możliwość rozbudowy monitora o interaktywny dostęp na jego ekranie do zasobów informatycznych sieci komputerowej szpitala, takich jak diagnostyka obrazowa, dane laboratoryjne, ruch chorych, komputerowa karta chorobowa, dedykowane strony www, z wyświetlaniem danych na pełnym ekranie oferowanego monitora, z zachowaniem ciągłego podglądu podstawowych monitorowanych parametrów pacjenta na ekranie modułu transportowego. Obsługa dostępu do zasobów sieciowych za pomocą ekranu dotykowego, oraz za pomocą klawiatury i myszy | TAK |  |  |
| 101 | Monitor wyposażony w funkcję wyświetlania, razem z danymi hemodynamicznymi, danych z podłączonego aparatu do znieczulania i innych urządzeń, w zależności od udostępniania tych danych przez urządzenie źródłowe: w postaci przebiegów dynamicznych, wartości liczbowych parametrów i pętli oddechowych, oraz stężeń wszystkich gazów monitorowanych przez aparat. Dane z dodatkowych urządzeń są zapisywane w trendach monitora i udostępniane w sieci do wyświetlania w centrali i innych urządzeniach podłączonych do sieci. Możliwość jednoczesnego podłączenia przynajmniej 3 dodatkowych urządzeń | TAK |  |  |
| 102 | Monitor wyposażony w narzędzie do precyzyjnej analizy ilościowej i jakościowej zmian jednocześnie przynajmniej 9 wybranych parametrów, wyświetlanych w postaci trendów z ruchomymi kursorami służącymi do wybrania miejsca pomiaru przed zmianą i po zmianie, jednocześnie dla wszystkich obserwowanych parametrów. Wybór parametrów do analizy dostępny spośród wszystkich parametrów pochodzących z monitora i z aparatu do znieczulania oraz innych podłączonych urządzeń. Czas wyświetlanych danych w oknach trendów ustawiany przynajmniej od 1 minuty wzwyż. Drukowanie raportu podsumowania analizy. W szczególności narzędzie powinno umożliwić ocenę skutków i udokumentowanie przeprowadzenia manewru rekrutacji płuc | TAK |  |  |
| 103 | Interfejs ekranowy monitora zharmonizowany z interfejsem oferowanego aparatu do znieczulania, przynajmniej pod względem wyglądu i położenia na ekranie podstawowych elementów, takich jak przyciski i inne elementy sterujące, pola komunikatów alarmowych. | TAK |  |  |
| 104 | Możliwość rozbudowy o współpracę z aparatem do znieczulania w następującym zakresie, przynajmniej: - synchronizacja czasu między monitorem a pacjentem - przesyłanie z monitora do aparatu informacji o wieku i wzroście pacjenta - wyciszanie alarmów monitora i aparatu dowolnym przyciskiem wyciszania w monitorze albo w aparacie - przyciemnianie ekranu jednocześnie monitora i aparatu uruchamiane dowolnie z monitora i z aparatu (np. do laparoskopii) | TAK |  |  |
| 105 | Konfiguracja wszystkich funkcji związanych z monitorowaniem pacjenta dostępna bez przerywania monitorowania, z wyświetlaniem danych pacjenta na głównym ekranie monitora | TAK |  |  |
| 106 | Monitor umożliwia przygotowanie domyślnej konfiguracji, automatycznie przyjmowanej dla każdego nowego pacjenta. W skład takiej konfiguracji wchodzi ustawienie sposobu wyświetlania parametrów (w tym kolory, kolejność), sposobu alarmowania (w tym głośność alarmów, aktywacja alarmów wybranych parametrów i sposób ich archiwizacji), ustawione granice alarmowe poszczególnych parametrów. Możliwość zapamiętania i łatwego przywołania przynajmniej czterech takich zestawów dla każdej kategorii wiekowej pacjentów (dorośli, dzieci, noworodki) | TAK |  |  |
| 107 | Możliwość przenoszenia konfiguracji przygotowanej w jednym monitorze do innych monitorów za pomocą pamięci USB i za pomocą sieci, z którą są połączone te monitory | TAK |  |  |
| 108 | W przypadku odłączenia zasilania z sieci elektrycznej, monitor ma potencjalną możliwość kontynuacji monitorowania min.: EKG, ST, arytmii, oddechu, SpO2, ciśnienia metodą nieinwazyjną, ciśnienia metodą inwazyjną (w 8 torach), temperatury (w 4 torach) i CO2 co najmniej przez 3 godziny oraz zachowuje ciągłość monitorowania przynajmniej w zakresie trendów powyższych parametrów oraz zdarzeń zapisywanych w pamięci monitora podczas alarmów, występujących przed odłączeniem zasilania, w trakcie i po przywróceniu zasilania. | TAK |  |  |
| 109 | Funkcja drukowania, na drukarce laserowej, odpowiednio sformatowanych tematycznych raportów, z podsumowaniem stanu pacjenta. Możliwość skonfigurowania własnego zestawu różnych raportów do wydrukowania za pomocą jednego polecenia | TAK |  |  |
| 110 | Wszystkie elementy monitora chłodzone pasywnie, bez wspomagania wentylatorem | TAK |  |  |
| 111 | Monitor ergonomicznie zamocowany do aparatu do znieczulania. Dostępna deklaracja zgodności aparatu z monitorem wydana przez producenta | TAK |  |  |
| 112 | Alarmy | TAK |  |  |
| 113 | Ręczne oraz automatyczne ustawianie granic alarmowych, na żądanie, na podstawie bieżących wartości parametrów, jednocześnie dla wszystkich monitorowanych parametrów | TAK |  |  |
| 114 | Możliwość trwałego i czasowego zablokowania alarmów tylko ciśnienia inwazyjnego, niezależnie od pozostałych alarmów, z odpowiednią sygnalizacją takiego stanu, lub inna metoda umożliwiająca przygotowanie linii pomiarowych ciśnienia przed przybyciem pacjenta, oraz obsługę linii pomiarowych, bez zakłócania alarmami i bez ograniczania normalnego monitorowania innych parametrów | TAK |  |  |
| 115 | Rejestracja w pamięci monitora zdarzeń alarmowych z zapisem odcinka krzywej dynamicznej parametru wywołującego alarm, innych krzywych dynamicznych oraz wartości liczbowych wszystkich parametrów monitorowanych w czasie wystąpienia alarmu | TAK |  |  |
| 116 | Świetlna sygnalizacja alarmów, w trzech kolorach, odpowiadających poziomom alarmów (czerwony, żółty, niebieski), widoczna z 360 stopni dookoła monitora | TAK |  |  |
| 117 | Specjalny, dobrze widoczny wskaźnik informujący o wyciszeniu i o zawieszeniu alarmów, z informacją o pozostałym czasie wyciszenia i zawieszenia | TAK |  |  |
| 118 | Informacja o ustawionej głośności alarmów, stale wyświetlana na ekranie monitora, podczas normalnej pracy monitora bez alarmu |  |  |  |
| 119 | Informacja o alarmach występujących w innych monitorach, podłączonych do tej samej sieci, wyświetlana na ekranie monitora stacjonarnego i transportowego, z możliwością wyboru monitorów przesyłających do siebie informacje o alarmach, oraz z możliwością podglądu danych z alarmującego monitora, zdalnego wyciszenia alarmu i zdalnego uruchomienia wydruku. Funkcjonalność ta zależy wyłącznie od funkcjonowania sieci monitorowania i nie wymaga obecności dedykowanych komputerów, serwerów, centrali monitorującej, itp. | TAK |  |  |
| 120 | Transport pacjenta | TAK |  |  |
| 121 | Funkcja automatycznego przenoszenia danych demograficznych pacjenta przenoszonego z jednego stanowiska na drugie, podłączone do tej samej sieci. Brak konieczności wpisywania jego danych w monitorze pacjenta na stanowisku, do którego został przeniesiony, oraz brak konieczności ręcznego usuwania pacjenta z monitora na stanowisku, które opuścił przenoszony pacjent. | TAK |  |  |
| 122 | Monitor wyposażony w moduł transportowy, o potencjalnej możliwości ciągłego i nieprzerwanego monitorowania co najmniej: EKG w pełnym wymaganym zakresie (ST, arytmia), SpO2, ciśnienia metodą nieinwazyjną, ciśnienia metodą inwazyjną (x8), temperatury (x4), oraz CO2 w strumieniu głównym i bocznym podczas transportu pacjenta, w szczególności bez żadnych przerw związanych z rozpoczynaniem i kończeniem transportu, oraz bez konieczność wymiany modułów pomiarowych albo układów pacjenta na czas transportu. Ciągłość monitorowania dotyczy trendów wszystkich monitorowanych parametrów (nie tylko parametrów monitorowanych przez sam moduł transportowy), trendów z podłączonych na poprzednim stanowisku urządzeń (jak np. respirator, aparat do znieczulania), wyników obliczeń (hemodynamicznych, natlenienia i wentylacji) oraz zdarzeń alarmowych z poprzedniego stanowiska, trendów i zdarzeń zapamiętanych podczas transportu i automatyczną ich integrację z danymi na nowym stanowisku. | TAK |  |  |
| 123 | Przygotowanie monitora do transportu, rozpoczęcie i zakończenie transportu nie wymaga podłączania ani odłączania jakichkolwiek przewodów. Odłączenie i podłączenie modułu transportowego do części stacjonarnej monitora możliwe przy użyciu jednej ręki. | TAK |  |  |
| 124 | Masa modułu transportowego poniżej 1 kg, z ekranem i zasilaniem z wbudowanego akumulatora minimum przez 3 godziny ciągłego monitorowania | TAK |  |  |
| 125 | Moduł transportowy umożliwia sterowanie pracą pompy do kontrpulsacji podczas transportu | TAK |  |  |
| 126 | Moduł transportowy wyposażony w ekran dotykowy o przekątnej min. 6”. Ekran pokazuje przynajmniej 3,5 sekundy przebiegów dynamicznych przy standardowej szybkości odświeżania 25 mm/s. Ekran dotykowy przystosowany do warunków transportowych: zabezpieczony przed nieoczekiwaną zmianą wyświetlanych informacji, a w szczególności przed reagowaniem na krótkie, przypadkowe dotknięcia i przesunięcia palcem i palcami po ekranie. |  |  |  |
| 127 | Moduł transportowy, przystosowany do zagrożeń związanych z transportem, odporny na zachlapania (min. IPX4) i upadek z wysokości przynajmniej 1 metra, potwierdzone odpowiednimi deklaracjami producenta | TAK |  |  |
| 128 | Moduł transportowy wyposażony w uchwyt do przenoszenia, bez konieczności odłączania go w przypadku podłączania modułu na stanowisku | TAK |  |  |
| 129 | Moduł transportowy, zamocowany na stanowisku, przesyła dane do systemu monitorowania przez łącze optyczne, lub takie równoważne rozwiązanie, którego nie da się uszkodzić mechanicznie przy dowolnie częstym podłączaniu i odłączaniu modułu, i które nie uszkadza styków innych złącz przez uszkodzony styk lub styki jednego złącza. | TAK |  |  |
| 130 | Moduł przystosowany do mocowania z prawej i lewej strony stanowiska w taki sposób, że przewody łączące monitor z pacjentem są skierowane bezpośrednio w stronę pacjenta, z zachowaniem odpowiedniej widoczności ekranu. Automatyczny obrót zawartości ekranu o 180 stopni | TAK |  |  |
| 131 | Moduł transportowy zamocowany na stanowisku umożliwia jednoczesną, ciągłą obserwację danych na ekranie stacjonarnym i na ekranie modułu transportowego | TAK |  |  |
| 132 | Możliwości monitorowania parametrów | TAK |  |  |
| 133 | Pomiar EKG | TAK |  |  |
| 134 | Możliwość monitorowania oraz jednoczesnego wyświetlania odprowadzeń EKG: 1 (wybieranego przez użytkownika) z 3 elektrod, 7 z 5 elektrod, 8 z 6 elektrod oraz 12 z 10 elektrod, po zastosowaniu odpowiedniego przewodu pomiarowego | TAK |  |  |
| 135 | Monitorowanie 12 odprowadzeń z 6 elektrod, w standardowym układzie odprowadzeń kończynowych i przedsercowych | TAK |  |  |
| 136 | Włączany na żądanie filtr ograniczający zakłócenia wysokiej częstotliwości, pochodzące z urządzeń do elektrochirurgii | TAK |  |  |
| 137 | Monitorowanie odchylenia ST we wszystkich jednocześnie monitorowanych odprowadzeniach EKG | TAK |  |  |
| 138 | Analiza arytmii zgłaszająca arytmie według przynajmniej 12 różnych definicji, z możliwością wprowadzenia zmian w poszczególnych definicjach, dotyczących liczby i częstości skurczów komorowych, oraz z możliwością zmiany poziomu poszczególnych alarmów arytmii, w zakresie: wysoki, średni, niski. |  |  |  |
| 139 | Monitor posiada możliwość diagnostycznego monitorowania EKG, z częstością próbkowania sygnału co najmniej 500 razy na sekundę |  |  |  |
| 140 | Zakres pomiarowy częstości akcji serca przynajmniej 15 - 300 uderzeń na minutę | TAK |  |  |
| 141 | Pomiar oddechu | TAK |  |  |
| 142 | Monitorowanie oddechu metodą impedancyjną z elektrod EKG (wartości liczbowe i krzywa dynamiczna), z możliwością zmiany odprowadzenia wybranego do monitorowania (I albo II), bez konieczności przepinania przewodu EKG ani zmiany położenia elektrod na pacjencie. | TAK |  |  |
| 143 | Ustawiany czas opóźnienia alarmu bezdechu w zakresie min. 10 - 30 sekund | TAK |  |  |
| 144 | Pomiar saturacji i tętna (SpO2) | TAK |  |  |
| 145 | Moduł pomiarowy SpO2 umożliwiający poprawne pomiary w warunkach niskiej perfuzji i artefaktów ruchowych algorytmem Masimo rainbow SET, lub równoważnym pod względem dokładności pomiaru w takich warunkach | TAK |  |  |
| 146 | Wyświetlane wartości liczbowe saturacji, tętna, krzywa pletyzmograficzna oraz wskaźnik perfuzji | TAK |  |  |
| 147 | Monitor umożliwia podłączenie modułów pomiarowych saturacji opartych na różnych technologiach, przynajmniej: Masimo SET, Masimo rainbow SET i Nellcor, również podczas transportu. Wymiana technologii pomiaru może być dokonana przez użytkownika | TAK |  |  |
| 148 | Monitor umożliwia podłączenie drugiego toru pomiarowego saturacji, z wyświetlaniem różnicy saturacji mierzonej w dwóch torach. Możliwość zamiennego stosowania technologii Masimo SET i Nellcor w drugim torze, niezależnie od technologii wykorzystywanej w podstawowym torze. Możliwość opisania miejsca pomiaru w drugim torze za pomocą standardowego oznaczenia, przynajmniej 6 różnych oznaczeń do wyboru. | TAK |  |  |
| 149 | Nieinwazyjny pomiar ciśnienia | TAK |  |  |
| 150 | Pomiar ciśnienia tętniczego metodą nieinwazyjną, tryb pracy ręczny i automatyczny z programowaniem odstępów między pomiarami przynajmniej do 4 godzin |  |  |  |
| 151 | Tryb stazy żylnej i ciągłych pomiarów przez 5 minut | TAK |  |  |
| 152 | Możliwość włączenia automatycznego blokowania alarmów saturacji podczas pomiaru saturacji i NIBP na tej samej kończynie | TAK |  |  |
| 153 | Inwazyjny pomiar ciśnienia | TAK |  |  |
| 154 | Możliwość przypisania do poszczególnych torów pomiarowych nazw powiązanych z miejscem pomiaru, łącznie przynajmniej 28 nazw | TAK |  |  |
| 155 | Monitor może obsłużyć pomiar przynajmniej 8 ciśnień, również w transporcie, bez konieczności przełączania linii pomiarowych do transportu | TAK |  |  |
| 156 | Możliwość wyświetlania wszystkich mierzonych ciśnień w oddzielnych oknach oraz w jednym oknie ze wspólną skalą i z indywidualnymi skalami, na siatce i bez siatki, do wyboru przez użytkownika | TAK |  |  |
| 157 | Możliwość wyzerowania wszystkich ciśnień jednym poleceniem (np. przyciskiem) | TAK |  |  |
| 158 | Tryb ECMO, automatycznie blokujący alarmy ciśnienia skurczowego, rozkurczowego i ciśnień statycznych, z rejestracją w pamięci monitora czasu włączenia i wyłączenia tego trybu, do audytu i dokumentacji | TAK |  |  |
| 159 | Pomiar PPV i SPV w wybranym torze pomiarowym, z możliwością wyboru miejsca pomiaru na krzywej dynamicznej ciśnienia, w oparciu o krzywą referencyjną oddechu. | TAK |  |  |
| 160 | Pomiar temperatury | TAK |  |  |
| 161 | Monitor może obsłużyć pomiar przynajmniej 4 temperatur | TAK |  |  |
| 162 | Jednoczesne wyświetlanie 3 wartości temperatury: T1, T2 i ich różnicy | TAK |  |  |
| 163 | Możliwość przydzielania dodatkowych etykiet (oprócz oznaczeń 1, 2… albo a, b…, lub podobnych) do poszczególnych torów pomiarowych temperatury, precyzujących miejsce dokonywania pomiaru, za pomocą standardowych etykiet, przynajmniej 11 różnych nazw | TAK |  |  |
| 164 | Możliwość rozbudowy o moduł nieinwazyjnego pomiaru wewnętrznej temperatury głowy za pomocą czujnika mocowanego na czole. Wyniki pomiarów wyświetlane w oknie parametrów temperatury na ekranie oferowanego monitora | TAK |  |  |
|  | Pomiar CO2 | TAK |  |  |
| 165 | Monitor posiada możliwość pomiaru CO2 w drogach oddechowych w strumieniu bocznym u pacjentów zaintubowanych i nie zaintubowanych, oraz możliwość pomiaru w strumieniu głównym, po podłączeniu odpowiedniego modułu, stacjonarnie i w transporcie, bez konieczności przełączania układu pomiarowego do transportu. | TAK |  |  |
| 166 | Pomiar w strumieniu bocznym, realizowany metodą małych przepływów ok. 50 ml/min | TAK |  |  |
| 167 | Pomiar zwiotczenia | TAK |  |  |
| 168 | Pomiar przewodnictwa nerwowo mięśniowego za pomocą stymulacji nerwu łokciowego i rejestracji odpowiedzi za pomocą czujnika 3D, mierzącego drgania kciuka we wszystkich kierunkach, bez konieczności kalibracji czujnika przed wykonaniem pomiaru. Dostępne metody stymulacji, przynajmniej: - Train Of Four, obliczanie T1/T4 i Tref/T4 - TOF z ustawianymi odstępami automatycznych pomiarów - Tetanus 50 Hz - Single Twitch | TAK |  |  |
| 169 | Pomiar za pomocą zewnętrznego urządzenia, przekazującego wyniki pomiarów do oferowanego kardiomonitora | TAK |  |  |
| 170 | Wyniki pomiarów NMT wyświetlane na ekranie oferowanego monitora pacjenta | TAK |  |  |
| 171 | Wymagane akcesoria pomiarowe | TAK |  |  |
| 172 | Przewód EKG do podłączenia 3 elektrod, długość przynajmniej 3 metry | TAK |  |  |
| 173 | Czujnik SpO2 dla dorosłych na palec, z przewodem min. 3 metry | TAK |  |  |
| 174 | Mankiety do pomiaru ciśnienia metodą nieinwazyjną, umożliwiające pomiary u pacjentów o przeciętnym wzroście, szczupłych i otyłych, przy zakresie obwodów ramienia przynajmniej od 17 do 53 cm. Przewód łączący mankiet z monitorem o długości przynajmniej 3 metrów | TAK |  |  |
| 175 | Czujnik temperatury skóry, z przewodem min. 3 metry | TAK |  |  |
| 176 | Akcesoria do pomiaru ciśnienia metodą inwazyjną przynajmniej w 2 torach | TAK |  |  |
| 177 | Możliwość rozbudowy monitora o wyświetlanie min. 16 krzywych dynamicznych |  |  |  |
| 178 | Możliwość rozbudowy o synchronizację czasu między monitorem i aparatem do znieczulania, wyciszanie alarmów w monitorze i aparacie dowolnym przyciskiem wyciszania, dowolnie w monitorze albo w aparacie do znieczulania, przekazywanie kategorii pacjenta z monitora do aparatu, oraz włącznie trybu nocnego w monitorze i aparacie jednym przyciskiem, dowolnie w monitorze albo w aparacie do znieczulania | TAK |  |  |
| 179 | Możliwość użycia monitora NMT jako niezależnego monitora | TAK |  |  |
| 180 | Możliwość wyposażenia stacjonarnego monitora w ekran o przekątnej min. 21 cali w formacie panoramicznym | TAK |  |  |
| 181 | Możliwość zmiany funkcji przypisanych do dedykowanych przycisków sterujących głównego menu w części stacjonarnej monitora | TAK |  |  |
| 182 | Pomiar sumarycznego wektora odchyleń ST w 12 odprowadzeniach, z możliwością ustawienia granic alarmowych | TAK |  |  |
| 183 | Możliwość rozbudowy pomiaru saturacji o pomiar: PVI, zawartości hemoglobiny, methemoglobiny i karboksyhemoglobiny we krwi, przy użyciu czujnika na palec do oferowanego modułu saturacji. | TAK - 4 pkt Nie - 0 pkt |  |  |
| 184 | Możliwość rozbudowy o współpracę z aparatem do znieczulania w nastęoującym zakresie, przynajmniej: - synchronizacja czasu między monitorem a pacjentem - przesyłanie z monitora do aparatu informacji o wieku i wzroście pacjenta - wyciszanie alarmów monitora i aparatu dowolnym przyciskiem wyciszania w monitorze albo w aparacie - przyciemnianie ekranu jednocześnie monitora i aparatu uruchamiane dowolnie z monitora i z aparatu (np. do laparoskopii) | TAK - 2 pkt Nie - 0 pkt |  |  |
| 185 | Konfiguracja wszystkich funkcji związanych z monitorowaniem pacjenta dostępna bez przerywania monitorowania, z wyświetlaniem danych pacjenta na głównym ekranie monitora | TAK - 2 pkt Nie - 0 pkt |  |  |
| 186 | Monitor umożliwia przygotowanie domyślnej konfiguracji, automatycznie przyjmowanej dla każdego nowego pacjenta. W skład takiej konfiguracji wchodzi ustawienie sposobu wyświetlania parametrów (w tym kolory, kolejność), sposobu alarmowania (w tym głośność alarmów, aktywacja alarmów wybranych parametrów i sposób ich archiwizacji), ustawione granice alarmowe poszczególnych parametrów. Możliwość zapamiętania i łatwego przywołania przynajmniej czterech takich zestawów dla każdej kategorii wiekowej pacjentów (dorośli, dzieci, noworodki) | TAK - 2 pkt Nie - 0 pkt |  |  |
| 187 | Możliwość przenoszenia konfiguracji przygotowanej w jednym monitorze do innych monitorów za pomocą pamięci USB i za pomocą sieci, z którą są połączone te monitory | TAK - 2 pkt Nie - 0 pkt |  |  |
| 188 | W przypadku odłączenia zasilania z sieci elektrycznej, monitor ma potencjalną możliwość kontynuacji monitorowania min.: EKG, ST, arytmii, oddechu, SpO2, ciśnienia metodą nieinwazyjną, ciśnienia metodą inwazyjną (w 8 torach), temperatury (w 4 torach) i CO2 co najmniej przez 3 godziny oraz zachowuje ciągłość monitorowania przynajmniej w zakresie trendów powyższych parametrów oraz zdarzeń zapisywanych w pamięci monitora podczas alarmów, występujących przed odłączeniem zasilania, w trakcie i po przywróceniu zasilania. | TAK - 2 pkt Nie - 0 pkt |  |  |
| 189 | Funkcja drukowania, na drukarce laserowej, odpowiednio sformatowanych tematycznych raportów, z podsumowaniem stanu pacjenta. Możliwość skonfigurowania własnego zestawu różnych raportów do wydrukowania za pomocą jednego polecenia | TAK - 2 pkt Nie - 0 pkt |  |  |
| 190 | Wszystkie elementy monitora chłodzone pasywnie, bez wspomagania wentylatorem | TAK |  |  |
| 191 | Monitor ergonomicznie zamocowany do aparatu do znieczulania. Dostępna deklaracja zgodności aparatu z monitorem wydana przez producenta | TAK |  |  |
| 192 | Alarmy | TAK |  |  |
| 193 | Ręczne oraz automatyczne ustawianie granic alarmowych, na żądanie, na podstawie bieżących wartości parametrów, jednocześnie dla wszystkich monitorowanych parametrów | TAK |  |  |
| 194 | Możliwość trwałego i czasowego zablokowania alarmów tylko ciśnienia inwazyjnego, niezależnie od pozostałych alarmów, z odpowiednią sygnalizacją takiego stanu, lub inna metoda umożliwiająca przygotowanie linii pomiarowych ciśnienia przed przybyciem pacjenta, oraz obsługę linii pomiarowych, bez zakłócania alarmami i bez ograniczania normalnego monitorowania innych parametrów | TAK |  |  |
| 195 | Rejestracja w pamięci monitora zdarzeń alarmowych z zapisem odcinka krzywej dynamicznej parametru wywołującego alarm, innych krzywych dynamicznych oraz wartości liczbowych wszystkich parametrów monitorowanych w czasie wystąpienia alarmu | TAK |  |  |
| 196 | Świetlna sygnalizacja alarmów, w trzech kolorach, odpowiadających poziomom alarmów (czerwony, żółty, niebieski), widoczna z 360 stopni dookoła monitora | TAK |  |  |
| 197 | Specjalny, dobrze widoczny wskaźnik informujący o wyciszeniu i o zawieszeniu alarmów, z informacją o pozostałym czasie wyciszenia i zawieszenia | TAK |  |  |
| 198 | Informacja o ustawionej głośności alarmów, stale wyświetlana na ekranie monitora, podczas normalnej pracy monitora bez alarmu | TAK |  |  |
| 199 | Informacja o alarmach występujących w innych monitorach, podłączonych do tej samej sieci, wyświetlana na ekranie monitora stacjonarnego i transportowego, z możliwością wyboru monitorów przesyłających do siebie informacje o alarmach, oraz z możliwością podglądu danych z alarmującego monitora, zdalnego wyciszenia alarmu i zdalnego uruchomienia wydruku. Funkcjonalność ta zależy wyłącznie od funkcjonowania sieci monitorowania i nie wymaga obecności dedykowanych komputerów, serwerów, centrali monitorującej, itp. | TAK |  |  |
| 200 | Transport pacjenta | TAK |  |  |
| 201 | Funkcja automatycznego przenoszenia danych demograficznych pacjenta przenoszonego z jednego stanowiska na drugie, podłączone do tej samej sieci. Brak konieczności wpisywania jego danych w monitorze pacjenta na stanowisku, do którego został przeniesiony, oraz brak konieczności ręcznego usuwania pacjenta z monitora na stanowisku, które opuścił przenoszony pacjent. | TAK |  |  |
| 202 | Monitor wyposażony w moduł transportowy, o potencjalnej możliwości ciągłego i nieprzerwanego monitorowania co najmniej: EKG w pełnym wymaganym zakresie (ST, arytmia), SpO2, ciśnienia metodą nieinwazyjną, ciśnienia metodą inwazyjną (x8), temperatury (x4), oraz CO2 w strumieniu głównym i bocznym podczas transportu pacjenta, w szczególności bez żadnych przerw związanych z rozpoczynaniem i kończeniem transportu, oraz bez konieczność wymiany modułów pomiarowych albo układów pacjenta na czas transportu. Ciągłość monitorowania dotyczy trendów wszystkich monitorowanych parametrów (nie tylko parametrów monitorowanych przez sam moduł transportowy), trendów z podłączonych na poprzednim stanowisku urządzeń (jak np. respirator, aparat do znieczulania), wyników obliczeń (hemodynamicznych, natlenienia i wentylacji) oraz zdarzeń alarmowych z poprzedniego stanowiska, trendów i zdarzeń zapamiętanych podczas transportu i automatyczną ich integrację z danymi na nowym stanowisku. | TAK |  |  |

Załącznik wskazuje minimalne wymagania Zamawiającego, które muszą zostać spełnione, natomiast Wykonawca – wypełniając ten załącznik – oferuje konkretne rozwiązania, charakteryzując w ten sposób zaoferowany asortyment.

Załącznik należy wypełnić w całości, bez wprowadzania zmian w jego treści – stanowi on integralną część oferty – deklarację Wykonawcy co do jej treści, stąd brak tego załącznika, zawierającego treści zgodne z wzorem określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, spowoduje odrzucenie oferty.

.............................................................

(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych

do reprezentowania wykonawcy

SP ZOZ/DZ/47/2020

Załącznik nr 3 do SIWZ

PAKIET NR 11

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

POMPA INFUZYJNA- SZT.5

Nazwa i typ oferowanego urządzenia: ...................................................................

Nazwa producenta:		          ...................................................................

Kraj produkcji:			          ...................................................................

Rok produkcji 2020		          …………………………………………………………………………..

| L.p. | Wymagane funkcje / parametry | Wymogi | Ocena punktowa | Odpowiedź TAK, lub krótki opis (wg kolumny „Wymogi”) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | POMPA INFUZYJNA |
| 1 | Pompa strzykawkowa sterowana elektronicznie umożliwiająca współpracę z systemem centralnego zasilania i zarządzania danymi | TAK |  |  |
| 2 | Zasilanie 230V 50 Hz, bezpośrednio z sieci | TAK, podać |  |  |
| 3 | Waga pompy gotowej do użycia poniżej 2,5 kg | Waga 2,5 kg-0 pkt. Mniejsza niż 2,5 kg-10 pkt. |  |  |
| 4 | Stopień ochrony min. IP34 | TAK, podać |  |  |
| 5 | Kolorowy wyświetlacz czytelny pod kątem 80 stopni | TAK, podać |  |  |
| 6 | Graficzny interfejs z sposobem obsługi pompy w postaci rysunków i krótkich komunikatów tekstowych w języku polskim. | TAK |  |  |
| 7 | Wbudowany uchwyt do mocowania pompy do stojaków infuzyjnych, oraz szyn poziomych | TAK |  |  |
| 8 | Wbudowany uchwyt do przenoszenia pompy | TAK |  |  |
| 9 | Możliwość łączenia pomp w moduły bez użycia stacji dokującej - 3 pompy na jednym uchwycie. | TAK |  |  |
| 10 | Mocowanie strzykawki | Od góry – 0 pkt. Od przodu -10 pkt. |  |  |
| 11 | Klawiatura symboliczna | TAK |  |  |
| 12 | Menu pompy w języku polskim | TAK |  |  |
| 13 | Napęd strzykawki półautomatyczny z zabezpieczeniem przed niekontrolowaną podażą | TAK |  |  |
| 14 | Możliwość zatrzaskowego mocowania i współpracy ze stacją dokującą | TAK |  |  |
| 15 | Komunikacja pomiędzy pompą a stacja dokującą za pośrednictwem IrDA | TAK |  |  |
| 16 | Pompa skalibrowana do pracy ze strzykawkami o objętości min. 2/3, 5, 10, 20, 30 i 50/60 ml różnych typów oraz różnych producentów, w tym minimum jednego polskiego | TAK, podać |  |  |
| 17 | Automatyczne rozpoznawanie objętości strzykawki | TAK |  |  |
| 18 | Zakres prędkości infuzji min. 0,1 do 999,9 ml/h | TAK, podać |  |  |
| 19 | Prędkość infuzji w zakresie od 0,01 - 999,99ml/h programowana, co 0,01ml/godz. | TAK, podać |  |  |
| 20 | Automatyczna kalkulacja prędkości podaży po wprowadzeniu objętości i czasu | TAK |  |  |
| 21 | Możliwość programowania parametrów infuzji min. w jednostkach: mg, mcg, ng, IE, mmol,z uwzględnieniem lub nie masy ciała w odniesieniu do czasu ( np. mg/kg/min; mg/kg/h; mg/kg/24h) | TAK, podać |  |  |
| 22 | Zmiana prędkości podaży bez przerywania infuzji | TAK |  |  |
| 23 | System automatycznej redukcji bolusa po alarmie ciśnienia okluzji | TAK |  |  |
| 24 | Wstępnie wybierana objętość w zakresie 0,10 - 9999 ml programowana co 0,01 ml | TAK, podać |  |  |
| 25 | Wstępnie wybierany czas w zakresie 00h01min - 99h59min | TAK, podać |  |  |
| 26 | Prędkość bolusa 1-1800 ml/h programowana co 0,01 ml/h | TAK, podać |  |  |
| 27 | Bolus na żądanie | TAK |  |  |
| 28 | Bolus programowany z automatyczną kalkulacją prędkości po wprowadzeniu objętości i czasu | TAK |  |  |
| 29 | Możliwość podaży bolusa w jednostkach mg, mcg, mmol, mEq oraz jednostkach wagowych | TAK |  |  |
| 30 | Tryb stand-by w zakresie od 1 min do 24 godzin z programowaniem co 1 minutę | TAK, podać |  |  |
| 31 | Tryb nocny z redukcją intensywności podświetlenia | TAK |  |  |
| 32 | Tryb nocny z możliwość włączenia ręcznego lub zaprogramowania automatycznego przełączania | TAK |  |  |
| 33 | Możliwość wprowadzenia do pompy biblioteki leków bezpośrednio z komputera, lub zdalnie poprzez sieć szpitalną z centralnego serwera | TAK |  |  |
| 34 | Biblioteka zawiera min. 120 leków, z możliwością podzielenia na 30 kategorii i 15 profili pacjentów | TAK, podać |  |  |
| 35 | Ciśnienie okluzji możliwe do ustawienia na min. 9 poziomach w zakresie od 0.1 bara do 1.2 bara | TAK, podać |  |  |
| 36 | Wskaźnik ciśnienia okluzji stale widoczny na wyświetlaczu pompy | TAK |  |  |
| 37 | Wbudowany akumulator litowo - jonowy | TAK |  |  |
| 38 | Zasilanie z wbudowanego akumulatora min.5 godz. przy przepływie 5 ml/h | TAK, podać |  |  |
| 39 | Czas ponownego ładowania max. 4 godz. | TAK, podać |  |  |
| 40 | Na wyświetlaczu widoczna informacja o pozostałym czasie pracy akumulatora | TAK |  |  |
| 41 | Automatyczne ładowanie akumulatora w pompie podłączonej do zasilania sieciowego | TAK |  |  |
| 42 | Pobór mocy < 20 W | TAK |  |  |
| 43 | System alarmów wizualnych i dźwiękowych | TAK |  |  |
| 44 | Historia pracy dostępna z menu pompy, z możliwością zapisania do 1000 zdarzeń | TAK, podać |  |  |
| 45 | Możliwość pracy w trybie PCA | TAK |  |  |

Załącznik wskazuje minimalne wymagania Zamawiającego, które muszą zostać spełnione, natomiast Wykonawca – wypełniając ten załącznik – oferuje konkretne rozwiązania, charakteryzując w ten sposób zaoferowany asortyment.

Załącznik należy wypełnić w całości, bez wprowadzania zmian w jego treści – stanowi on integralną część oferty – deklarację Wykonawcy co do jej treści, stąd brak tego załącznika, zawierającego treści zgodne z wzorem określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, spowoduje odrzucenie oferty.

.............................................................

(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych

do reprezentowania wykonawcy

SP ZOZ/DZ/47/2020

Załącznik nr 3 do SIWZ

PAKIET NR 12

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

APARATY DO MIERZENIA CIŚNIENIA: ELEKTRONICZNY WRAZ Z WYPOSAŻENIEM-SZT. 10

TERMOMETRY BEZDOTYKOWE-SZT. 10

STETOSKOPY-SZT. 10

APARAT DO SZYBKIEGO TOCZENIA PŁYNÓW-SZT.10

Nazwa i typ oferowanego urządzenia:...................................................................

Nazwa producenta:		          ...................................................................

Kraj produkcji:			          ...................................................................

Rok produkcji 2020		          …………………………………………………………………………..

| L.p. | Wymagane funkcje / parametry | Wymogi | Ocena punktowa | Odpowiedź TAK, lub krótki opis (wg kolumny „Wymogi”) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | WYMAGANIA OGÓLNE APARAT DO SZYBKIEGO TOCZENIA PŁYNÓW-10SZT. |
| 1 | Wymiary 360x180+/-10% mm |  |  |  |
| 2 | Powłoka z silnego przezroczystego nylonu, | Możliwość dezynfekcji powłoki dostępnymi środkami – 10 pkt. Brak możliwości – 0 pkt. |  |  |
| 3 | Zestaw składa się z: mankiet z tworzywa, pęcherza ciśnieniowego, manometru na min. 300mmHg oraz gruszki z zaworkami. | Tak |  |  |
| 4 | Sprzęt dla pojemności | 500 ml - 0 pkt. 500 i 1000ml – 10 pkt. |  |  |
| 5 | Wyposażony w element do podwieszenia |  |  |  |
| WYMAGANIA OGÓLNE STETOSKOPY-10SZT. |
| 7 | Głowica wykonana z wysokiej jakości materiałów | Tak |  |  |
| 8 | Grubościenny, wykonany z wysokiej jakości materiałów dren o idealnym, niezakłóconym przez sprężynę liry kanale akustycznym | Tak |  |  |
| 9 | Długość: 60 - 80 cm ± 5 cm | Tak |  |  |
| 10 | Waga: 85 g ± 5 g | Tak |  |  |
| 11 | Średnica membrany: 30 - 55 mm ± 3,5 cm | Tak |  |  |
| 12 | Miękkie, samouszczelniające się oliwki. | Tak |  |  |
| WYMAGANIA OGÓLNE TERMOMETR BEZDOTYKOWY-10SZT |
| 13 | Urządzenie przeznaczone do profesjonalnego i częstego użycia - gwarancja niezawodności na 40 000 pomiarów. Możliwość kalibracji termometru przez Użytkownika. | Tak |  |  |
| 14 | Precyzyjny, bezdotykowy pomiar w technologii promieniowania podczerwonego. Pomiar temperatury ciała ne czole w odległości 3-5cm | Tak |  |  |
| 15 | Podświetlany wyświetlacz LCD | Tak |  |  |
| 16 | Wskaźnik laserowy ułatwiający dokładne wycelowanie w mierzone miejsce | Tak |  |  |
| 17 | Możliwość włączenia/wyłączenia podświetlenia | Tak |  |  |
| 18 | Możliwość włączenia/wyłączenia laserowego wskaźnika | Tak |  |  |
| 19 | Czas pomiaru: max. 0,5 sekundy | Tak |  |  |
| 20 | Pamięć min. 32 pomiarów | Tak |  |  |
| 21 | Pomiar w °C i °F - możliwość regulacji | Tak |  |  |
| 22 | Możliwość pomiaru na czole i za uchem | Tak |  |  |
| 23 | Ostrzeżenie o wysokiej temperaturze - powyżej 38 °C | Tak |  |  |
| 24 | Automatyczne wyłączanie po 5-7 sekundach od ostatniego naciśnięcia przycisku | Tak |  |  |
| 25 | margines błędu pomiaru w standardowych warunkach otoczenia: 0,2stC | Tak |  |  |
| 26 | Funkcja Hi/Lo informująca o przekroczeniu zakresu pomiarowego | Tak |  |  |
| 27 | Zasięg pomiaru temperatury od 32,0 do 43,0°C (43-109,5°F) | Tak |  |  |
| 28 | Zasilanie bateryjne. Baterie ogólnodostępne typu AAA lub AA, alarm informujący o zużyciu baterii | Tak |  |  |
| 29 | Termometr o ergonomicznym kształcie. Obudowa odporna na uszkodzenia i upadki. | Tak |  |  |
|  | APARATY DO MIERZENIA CIŚNIENIA: ELEKTRONICZNY WRAZ Z WYPOSAŻENIEM |
| 30 | Aparat do pomiaru ciśnienia elektroniczny z wyświetlaczem cyfrowym, ciekłokrystalicznym | TAK |  |  |
| 31 | Wypuszczanie powietrza | TAK |  |  |
| 32 | Połączenie mankietu z aparatem poprzez szybkozłączkę przy drenie umożliwiające łatwy demontaż | TAK |  |  |
| 33 | Pamięć min. 90 pomiarów, w tym dla 2 użytkowników | TAK |  |  |
| 34 | Pomiar wykonywany w trakcie pompowania mankietu - skrócenie czasu wykonywania badania | TAK |  |  |
| 35 | Dokładność pomiaru: ciśnienie +/- 3mmhg, tętno: +/- 5% | TAK |  |  |
| 36 | Sygnalizacja poprawnego założenia mankietu oraz poruszania się pacjenta | TAK |  |  |
| 37 | Rozmiar mankietu: 22-42cm, mankiet odporny na działanie środków dezynfekcyjnych do powierzchni, łatwy do czyszczenia, wzmocniony, tubowany | TAK |  |  |
| 38 | Zakres pomiaru: ciśnienie 0-299mmhg, tętno: 40-180 uderzeń/min.; | TAK |  |  |
| 39 | Zasilanie bateryjne, żywotność baterii: min. 1500 pomiarów | TAK |  |  |
| 40 | Automatyczny zawór uwalniania powietrza | TAK |  |  |
| 41 | Model wprowadzony przez producenta do obrotu nie wcześniej niż 2019 roku. | TAK |  |  |

Załącznik wskazuje minimalne wymagania Zamawiającego, które muszą zostać spełnione, natomiast Wykonawca – wypełniając ten załącznik – oferuje konkretne rozwiązania, charakteryzując w ten sposób zaoferowany asortyment. Załącznik należy wypełnić w całości, bez wprowadzania zmian w jego treści – stanowi on integralną część oferty – deklarację Wykonawcy co do jej treści, stąd brak tego załącznika, zawierającego treści zgodne z wzorem określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, spowoduje odrzucenie oferty.

.............................................................

(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych

do reprezentowania wykonawcy

SP ZOZ/DZ/47/2020

Załącznik nr 3 do SIWZ

PAKIET NR 12 A

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

APARAT EKG-SZT. 5

Nazwa i typ oferowanego urządzenia:...................................................................

Nazwa producenta:		          ...................................................................

Kraj produkcji:			          ...................................................................

Rok produkcji 2020		          …………………………………………………………………………..

| L.p. | Wymagane funkcje / parametry | Wymogi | Ocena punktowa | Odpowiedź TAK, lub krótki opis (wg kolumny „Wymogi”) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | WYMAGANIA OGÓLNE APARAT EKG-SZT. 5 |
| 1 | Aparat EKG 12-kanałowy | TAK |  |  |
| 2 | Podczas badania automatycznego funkcja zapisu do wewnętrznej pamięci sygnału EKG ze wszystkich 12 odprowadzeń jednocześnie, łącznie z datą i godziną wykonania badania, ustawieniami filtrów, czasem zapisu badania i opcjonalnie z danymi pacjenta i gabinetu. | TAK |  |  |
| 3 | Wydruk z pamięci wewnętrznej automatycznego badania EKG w grupach po 3 odprowadzenia. | TAK |  |  |
| 4 | Wydruk analizy i interpretacji automatycznego badania EKG. | TAK |  |  |
| 5 | Prezentacja na wyświetlaczu 1, 3, 6 lub 12 przebiegów EKG. | TAK |  |  |
| 6 | Wydruk 1, 3, 6 lub 12 przebiegów EKG. | TAK |  |  |
| 7 | Dołączenie imienia i nazwiska pacjenta do wydruku przebiegu EKG. | TAK |  |  |
| 8 | Klawiatura membranowa alfanumeryczna z przyciskami funkcyjnymi. | TAK |  |  |
| 9 | Kolorowy wyświetlacz graficzny LCD z ekranem dotykowym. | TAK |  |  |
| 10 | Automatyczna analiza i interpretacja zgodna z EN 60601-2-25 (baza CSE) – wyniki interpretacji zależne od wieku i płci pacjenta. | TAK |  |  |
| 11 | Pamięć ostatnich badań automatycznych z ustawialnym limitem od 5 do 1000 | TAK |  |  |
| 12 | Wykonanie od 100 do 150 badań automatycznych w trybie pracy akumulatorowej. | TAK |  |  |
| 13 | Ciągły pomiar częstości akcji serca (HR) i jego prezentacja na wyświetlaczu. | TAK |  |  |
| 14 | Automatyczna detekcja zespołów QRS. | TAK |  |  |
| 15 | Aparat przystosowany do bezpośredniej pracy na otwartym sercu. | TAK |  |  |
| 16 | Filtr zakłóceń sieciowych; do wyboru filtry: 50Hz, 60Hz | TAK |  |  |
| 17 | Filtr zakłóceń mięśniowych; do wyboru filtry 25Hz, 35Hz, 45Hz | TAK |  |  |
| 18 | Filtr izolinii; do wyboru filtry: 0,15Hz, 0,45Hz, 0,75Hz, 1,5Hz | TAK |  |  |
| 19 | Detekcja odpięcia elektrody niezależna dla każdej elektrody. | TAK |  |  |
| 20 | Wybór dowolnego kanału do detekcji częstości akcji serca. | TAK |  |  |
| 21 | Menu w języku polskim. | TAK |  |  |
| 22 | Zewnętrzny port komunikacyjny USB do podłączenia z komputerem PC z oprogramowaniem CardioTEKA (lub tożsamym) w celu przesyłu sygnału EKG w czasie rzeczywistym. | TAK |  |  |
| 23 | Dźwiękowa sygnalizacja wykrytych pobudzeń. | TAK |  |  |
| 24 | Zabezpieczenie przez impulsem defibrylującym. | TAK |  |  |
| 25 | Wykrywanie i prezentacja impulsów stymulujących na wydruku. | TAK |  |  |
| 26 | Badanie automatyczne z wydrukiem danych pacjenta i danych gabinetu. | TAK |  |  |
| 27 | Funkcje oszczędności energii akumulatora. | TAK |  |  |
| 28 | Wbudowana drukarka termiczna. | TAK |  |  |
| 29 | Szerokość papieru 210mm, możliwość stosowania rolki i składanki. | TAK |  |  |
| 30 | Ilość drukowanych odprowadzeń w trybie automatycznym: 3x4, 3x4+1, 3x4+2, 3x4+3, 4x3+1, 6x2+1, 6x2+2, 6z2+3 | TAK |  |  |
| 31 | Ilość drukowanych odprowadzeń w trybie manualnym po 3, 4, 6, 12. | TAK |  |  |
| 32 | Elektrody piersiowe podciśnieniowe komplet po 6 szt. | TAK |  |  |
| 33 | Elektrody kończynowe klipsowe komplet po 4 szt. | TAK |  |  |
| 34 | Żel do EKG o pojemności min 250g | TAK |  |  |
| 35 | Przewód EKG. | TAK |  |  |

Załącznik wskazuje minimalne wymagania Zamawiającego, które muszą zostać spełnione, natomiast Wykonawca – wypełniając ten załącznik – oferuje konkretne rozwiązania, charakteryzując w ten sposób zaoferowany asortyment. Załącznik należy wypełnić w całości, bez wprowadzania zmian w jego treści – stanowi on integralną część oferty – deklarację Wykonawcy co do jej treści, stąd brak tego załącznika, zawierającego treści zgodne z wzorem określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, spowoduje odrzucenie oferty.

.............................................................

(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych

do reprezentowania wykonawcy

SP ZOZ/DZ/47/2020

Załącznik nr 3 do SIWZ

PAKIET NR 13

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

DIATERMIA CHIRURGICZNA –SZT. 1

Nazwa i typ oferowanego urządzenia:...................................................................

Nazwa producenta:		          ...................................................................

Kraj produkcji:			          ...................................................................

Rok produkcji 2020		          …………………………………………………………………………..

| L.p. | Wymagane funkcje / parametry | Wymogi | Ocena punktowa | Odpowiedź TAK, lub krótki opis (wg kolumny „Wymogi”) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent | Tak, podać |  |  |
| 2 | Kraj pochodzenia | Tak, podać |  |  |
| 3 | Rok produkcji fabrycznie nowe min. 2020 | Tak, podać |  |  |
| 4 | Częstotliwość podstawowa generatora min. 447kHz | Tak |  |  |
| 5 | Dostosowanie do resekcji transuretalnej TUR-przy pracy w środowisku ciekłym | Tak |  |  |
| 6 | Specjalne programy: laparoskopia, artroskopia, chirurgia ogólna | Tak |  |  |
| 7 | Możliwość zapisu indywidualnych ustawień urządzenia: Możliwe zapisanie w pamięci urządzenia 7 różnych ustawień indywidualnych (tryby pracy, tryby aktywacji, wartości dawek) | Tak |  |  |
| 8 | Tryb pracy monopolarnej: cięcie bez koagulacji, cięcie z koagulacją (3 głębokości), ,koagulacja punktowa, koagulacja punktowa powierzchniowa, koagulacja natryskowa, | Tak |  |  |
| 9 | Moc wyjściowa skuteczna max przy cięciu monopolarnym [W]/rezystancja obciążenia Ohm min.300/500 | Tak |  |  |
| 10 | Napięcie maksymalne przy cięciu monopolarnym min.1800 | Tak |  |  |
| 11 | Moc wyjściowa skuteczna max przy koagulacji monopolarnej[W]/rezystancja obciążenia Ohm: 120/500 | Tak |  |  |
| 12 | Napięcie maksymalne przy koagulacji monopolarnej: 2300 kontaktowa 2800 natryskowa | Tak |  |  |
| 13 | Liczba niezależnych wyjść bipolarnych: min.2 | Tak |  |  |
| 14 | Liczba niezależnych wyjść monopolarnych: min.2 | Tak |  |  |
| 15 | Tryb pracy bipolarnej: cięcie i koagulacja | Tak |  |  |
| 16 | Moc wyjściowa skuteczna max.przy cięciu bipolarnym[W]/rezystancja obciążenia Ohm: 80/100 | Tak |  |  |
| 17 | Napięcie max przy cięciu bipolarnym Vp-p[V]: 480 | Tak |  |  |
| 18 | Moc wyjściowa maksymalna przy koagulacji bipolarnej[W]: 80-100 | Tak |  |  |
| 19 | Napięcie max przy koagulacj bipolarnej Vp-p[V]: 480 | Tak |  |  |
| 20 | Tryb auto koagulacji: Możliwość aktywacji automatycznej koagulacji w trybie bipolarnym z regulowanym opóźnieniem od 0 do 4 s ( 10 stopni regulacji) | Tak |  |  |
| 21 | Zabezpieczenia: system ciągłej kontroli i monitorowania przylegania elektrody biernej PDM, sygnalizacja bledu dawki,kontrola czasu ciągłej aktywacji,ciągła kontrolaprądów upływności,kodowa sygnalizacja błędów | Tak |  |  |
| 22 | Układ monitorowania jakości kontaktu elektrody powrotnej: | Tak |  |  |
| 23 | Ciągły system kontroli przylegania elektrody biernej przy elektrodach dzielonych oraz system analizy kontaktu przy zastosowaniu elektrod niedzielonych. Próbkowanie co 10 msec | Tak |  |  |
| 24 | Informacja o poprawnym podłączeniu elektrody biernej na wyświetlaczu urządzenia | Tak |  |  |
| 25 | Wyświetlacz danych: ciekłokrystaliczny LCD | Tak |  |  |
| 26 | Sygnalizacja akustyczna: | Tak | Dwutonowa -20 pkt. Inne rozwiązanie -0 pkt. |  |
| 27 | Masa aparatu max. 9kg | Tak |  |  |
| 28 | Wymiary aparatu: 305 mm x 175 mm x305 mm+/-10% | Tak |  |  |
| 29 | Inne cechy charakterystyczne, funkcje specjalne: Kontrola startu cięcia i koagulacji, automatyczna kontrola koagulacji, wydzielone funkcje micro cięcia i microkoagulacji z precyzyjną regulacją co 0,1 W, możliwość współpracy z wielorazowymi i jednorazowymi nie dzielonymi i dzielonymi elektrodami neutralnymi | Tak |  |  |
| 30 | Zgodnośc z normami: CSA,IEC,60-601-2-2,ISO 9001,SEV,UL,FDA | Tak |  |  |
| 31 | Sterownik nożny dwuprzyciskowy, wodoodporny typu VARIO ( możliwość płynnej regulacji mocy koagulacji od 0 do wartości nastawionej) | Tak |  |  |
| 32 | Przewód do elektrody neutralnej jednorazowej , | Tak | Długość 5 m i więcej -10 pkt. Mniej niż 5 m – 0 pkt. |  |
| 33 | Elektrody neutralne jednorazowe, powierzchnia 128cm², 50 szt. w opakowaniu po 5 szt., sterylna | Tak |  |  |
| 34 | Przewód do elektrody neutralnej wielorazowej, długość 3,5m | Tak |  |  |
| 35 | Silikonowa podwójna elektroda neutralna, | Tak |  |  |
| 36 | Uchwyt do elektrod monopolarnych 4mm, dwuprzyciskowy do cięcia i koagulacji z kablem, wielorazowy | Tak |  |  |
| 37 | Wielorazowy przewód bipolarny, długość 4m, gniazdo po stronie narzędzia: Wtyk okrągły (Aesculap) Wypustka (Aesculap) Wtyk okrągły (USA) | Tak |  |  |
| 38 | Wielorazowy przewód monopolarny, długość 3,5m, gniazdo przyłączeniowe po stronie narzędzia 4mm, Przyłącze AAG/Martin | Tak |  |  |
| 39 | Przewód zasilający | Tak |  |  |

Załącznik wskazuje minimalne wymagania Zamawiającego, które muszą zostać spełnione, natomiast Wykonawca – wypełniając ten załącznik – oferuje konkretne rozwiązania, charakteryzując w ten sposób zaoferowany asortyment.

Załącznik należy wypełnić w całości, bez wprowadzania zmian w jego treści – stanowi on integralną część oferty – deklarację Wykonawcy co do jej treści, stąd brak tego załącznika, zawierającego treści zgodne z wzorem określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, spowoduje odrzucenie oferty.

.............................................................

(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych

do reprezentowania wykonawcy

SP ZOZ/DZ/47/2020

Załącznik nr 3 do SIWZ

PAKIET NR 14

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

KAPSUŁA DO TRANSPORTU CHORYCH-SZT. 1

Nazwa i typ oferowanego urządzenia:...................................................................

Nazwa producenta:		          ...................................................................

Kraj produkcji:			          ...................................................................

Rok produkcji 2020		          …………………………………………………………………………..

| L.p. | Wymagane funkcje / parametry | Wymogi | Ocena punktowa | Odpowiedź TAK, lub krótki opis (wg kolumny „Wymogi”) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | PARAMETRY OGÓLNE |
| 1 | Wysokość 430mm+/-10% Szerokość 570mm+/-10% Długość 1950mm+/-10% | TAK |  |  |
| 2 | Podciśnienie sprężarki/ urządzenia > 20Pa | TAK, PODAĆ | MNIEJ NIŻ 20Pa - 0 pkt. Powyżej 20Pa -20 pkt. |  |
| 3 | Przepływ >100L/min | TAK, PODAĆ | Mniej niż 100L/min -0 pkt. Więcej niż 100L/min -10pkt. |  |
| 4 | Zasilanie Akumulator: 36V.4Ah lub 12V.DC z gniazdka zapalniczki | TAK |  |  |
| 5 | Skuteczność filtracji 0.3micra > 99.9995 % | TAK |  |  |
| 6 | Zużycie 30 Vat | TAK |  |  |
| 7 | Czas pracy baterii > 8 godzin | TAK |  |  |
| 8 | Waga 17 kg | TAK |  |  |
| 9 | Filtr 4 szt. Rękawiczki 1 para Wąż 1 zestaw Akumulator oraz ładowarka 1 zestaw Sprężarka 1 zestaw | TAK |  |  |
| 10 | Przeznaczony przede wszystkim do transportu lub krótkotrwałej, kompletnej izolacji pacjenta z chorobą wysoce zakaźną lub z podejrzeniem choroby wysoce zakaźnej, zapewniający całkowite uniemożliwienie wymiany patogenów z otoczeniem. | TAK |  |  |
| 11 | Zestaw umożliwia wielokrotną dekontaminację oraz zapewnia możliwość wielokrotnego wykorzystania | TAK |  |  |
| 12 | Możliwość transportu większością środków transportu oraz ewakuacji medycznej – t. j. ambulans, śmigłowiec, samolot. Połączenie z noszami głównymi za pomocą pasów | TAK |  |  |
| 13 | Powłoka górna izolatora wykonana z materiału przeźroczystego, umożliwiającego obserwację pacjenta. | TAK |  |  |
| 14 | Pokrywa ze złączem tlenowym | TAK |  |  |

Załącznik wskazuje minimalne wymagania Zamawiającego, które muszą zostać spełnione, natomiast Wykonawca – wypełniając ten załącznik – oferuje konkretne rozwiązania, charakteryzując w ten sposób zaoferowany asortyment.

Załącznik należy wypełnić w całości, bez wprowadzania zmian w jego treści – stanowi on integralną część oferty – deklarację Wykonawcy co do jej treści, stąd brak tego załącznika, zawierającego treści zgodne z wzorem określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, spowoduje odrzucenie oferty.

.............................................................

(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych

do reprezentowania wykonawcy

SP ZOZ/DZ/47/2020

Załącznik nr 3 do SIWZ

PAKIET NR 15

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

KARDIOMONITOR PRZENOŚNY – SZT. 5

Nazwa i typ oferowanego urządzenia:...................................................................

Nazwa producenta:		          ...................................................................

Kraj produkcji:			          ...................................................................

Rok produkcji 2020		          …………………………………………………………………………..

| L.p. | Wymagane funkcje / parametry | Wymogi | Ocena punktowa | Odpowiedź TAK, lub krótki opis (wg kolumny „Wymogi”) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | PARAMETRY OGÓLNE |
| 1 | Rok produkcji 2020- urządzenie fabryczne nowe | TAK, podać |  |  |
| 2 | Model/Typ/Producent | TAK, podać |  |  |
| 3 | Opis parametrów |  |  |  |
| 4 | Kardiomonitor kompaktowy stacjonarno-przenośny o wadze nie większej niż 4,5 kg z akumulatorem | TAK | Waga poniżej 4 kg - 5 pkt. Waga od 4-4,5 kg - 0 pkt. |  |
| 5 | Przeznaczony dla wszystkich kategorii wiekowych, wyposażony w odpowiednie algorytmy pomiarowe. Automatycznie włącza algorytmy i zakresy pomiarowe adekwatne do wybranej kategorii wiekowej pacjenta | TAK |  |  |
| 6 | Kardiomonitor wyposażony w uchwyt do przenoszenia przygotowany do łatwego montażu na podstawie jezdnej lub uchwycie ściennym | TAK |  |  |
| 7 | Zasilacz wbudowany w jednostkę główną. Mechaniczne zabezpieczenie przed przypadkowym wyciagnięciem kabla zasalającego. | TAK |  |  |
| 8 | Kardiomonitor kolorowy z ekranem LCD z podświetleniem LED o przekątnej nie mniejszej niż 12”, rozdzielczości min. 800x600 pikseli z możliwością regulacji jasności ekranu w zakresie co najmniej 11 poziomów. | TAK |  |  |
| 9 | Trendy tabelaryczne i graficzne mierzonych parametrów -co najmniej 160 godzin z rozdzielczością nie gorszą niż 1 minuta oraz zapis min. 1 krzywej full disclosure z ostatnich 48 godzin. | TAK |  |  |
| 10 | Zapamiętywanie zdarzeń alarmowych- min. 200 z zapisem odcinków krzywych z ostatnich min. 16 sekund oraz innych parametrów cyfrowych z możliwością wydruku | TAK |  |  |
| 11 | Pomiar i monitorowanie co najmniej następujących parametrów: EKG HR Respiracja Saturacja Nieinwazyjny pomiar ciśnienia Temperatura (T1,T2,TD) | TAK |  |  |
| 12 | Pomiar EKG |
| 13 | Zakres HR min. 15-350 min. | TAK |  |  |
| 14 | Monitorowanie EKG z 3 lub 5 odprowadzeń Możliwość rozbudowy o monitorowanie 12 odprowadzeń | TAK |  |  |
| 15 | Ilość odprowadzeń automatycznie wykrywana po podłączeniu odpowiedniego przewodu EKG | TAK |  |  |
| 16 | Dokładność pomiaru HR nie gorsza niż +/- 1 bpm | TAK |  |  |
| 17 | Prędkości kreślenia min. 6,25mm/s, 12.5mm/s, 25mm/s, 50mm/s | TAK |  |  |
| 18 | Detekcja stymulatora z graficznym zaznaczeniem na krzywej | TAK |  |  |
| 19 | Funkcja kaskady | TAK/NIE | TAK - 5 pkt. NIE - 0 pkt. |  |
| 20 | Wzmocnienie przebiegu EKG: co najmniej x0,125 cm/mV; x0,25; cm/mV; 0,5 cm/mV; 1,0 cm/mV; 2,0 cm/mV; 4,0 cm/mV; AUTO | TAK |  |  |
| 21 | Analiza odcinka ST w zakresie min. +/- 2,0 mV z prezentacją wszystkich odprowadzeń jednocześnie. Możliwość ustawienia punktu referencyjnego do pomiaru ST. | TAK |  |  |
| 22 | Tryb pracy: Diagnoza, Monitorowanie, Operacja, ST | TAK |  |  |
| 23 | Analiza zaburzeń rytmu z rozpoznawaniem min.20 zaburzeń | TAK | 20 zaburzeń- 0 pkt. Więcej niż 20 zaburzeń- 5 pkt. |  |
|  | Pomiar Respiracji |
| 24 | Sposób wyświetlania- w postaci krzywej dynamicznej oraz wartości cyfrowej | TAK |  |  |
| 25 | Pomiar impedancyjny częstości oddechów w zakresie min.0-150 odd./min. | TAK |  |  |
| 26 | Dokładność pomiaru nie gorsza niż +/- 2 oddechy | TAK |  |  |
| 27 | Możliwość wyboru z pozycji kardiomonitora odprowadzenia użytego do pomiaru oddechu w celu dopasowania do różnych sposobów oddychania | TAK/NIE | TAK - 5 pkt. NIE - 0 pkt. |  |
| 28 | Szybkość przesuwu krzywej respiracji co najmniej:6,25mm/s, 12.5mm/s, 25mm/s, | TAK |  |  |
| 29 | Wzmocnienie przebiegu respiracji: co najmniej x0,25; cm/mV; 0,5 cm/mV; 1,0 cm/mV; 2,0 cm/mV; 4,0 cm/mV; | TAK |  |  |
| 30 | Alarmy bezdechu regulowany w zakresie min.10-60 sekund | TAK |  |  |
|  | Pomiar Saturacji(SpO2) |
| 31 | Wyświetlanie wartości cyfrowej saturacji i tętna, krzywej pletyzmograficznej oraz liczbowego wskaźnika perfuzji (PI) | TAK |  |  |
| 32 | Zakres pomiarowy saturacji 0-100% | TAK |  |  |
| 33 | Zakres pomiarowy pulsu co najmniej 20-250 bpm | TAK |  |  |
| 34 | Dokładność pomiaru saturacji w zakresie 70-100% nie gorsza niż +/- 3 % | TAK |  |  |
| 35 | Niezależna funkcja pozwalająca na jednoczesny pomiar SpO2 i nieinwazyjnego ciśnienia bez wywołania alarmu SpO2 w momencie pompowania mankietu na kończynie na której założony jest czujnik z możliwością programowego włączenia i wyłączenia | TAK |  |  |
| 36 | Możliwość wyboru trybu pomiaru SpO2(wysoki, średni, niski) | TAK |  |  |
| 37 | Funkcja sygnalizacji dźwiękowej zmian SpO2 | TAK |  |  |
| 38 | Wskaźnik identyfikujący sygnał i informujący o jego jakości podczas ruchu lub przy niskiej perfuzji. Wyświetlany na krzywej pletyzmograficznej | TAK/NIE | TAK - 5 pkt. NIE - 0 pkt. |  |
|  | Pomiar ciśnienia krwi metodą nieinwazyjną(NIBP) |
| 39 | Oscylometryczna metoda pomiaru. Wyświetlanie wartości liczbowej ciśnienia skurczowego, rozkurczowego i średniego | TAK |  |  |
| 40 | Zakres pomiaru ciśnienia co najmniej 10-270 mmHg | TAK |  |  |
| 41 | Zakres pomiaru pulsu wraz z NIBP min. 40-240 bpm | TAK |  |  |
| 42 | Dokładność pomiaru nie gorsza niż +/- 5 mmHg | TAK |  |  |
| 43 | Tryby pomiaru: ręczny, auto, ciągły(powtarzające się pomiary w okresie co najmniej 4 min) | TAK |  |  |
| 44 | Zakres programowania interwałów w trybie Auto co najmniej 1-720 minut | TAK |  |  |
| 45 | Funkcja napełnienia mankietu do wenopunkcji (tzw staza). | TAK |  |  |
| 46 | Możliwość wstępnego ustawienia ciśnienia w mankiecie | TAK |  |  |
| 47 | Kardiomonitor wyposażony w niezależną od pamięci trendów, pamięć ostatnich min. 2000 wyników pomiarów NIBP | TAK |  |  |
| 48 | Monitorowanie dynamicznego ciśnienia krwi z ostatnich min. 24 godzin. Monitorowanie co najmniej wartości ciśnienia średniego, średniego za dnia, średniego w nocy, maksymalnego oraz minimalnego. | TAK |  |  |
|  | Pomiar temperatury (TEMP) |
| 49 | Zakres pomiarowy min.0-500C | TAK |  |  |
| 50 | Dokładność pomiaru nie gorsza niż +/- 0,10C | TAK |  |  |
| 51 | Jednoczesne wyświetlanie co najmniej trzech wartości -2 temperatury ciała i temperatury różnicowej z możliwością regulacji granic alarmowych dla każdego z parametrów | TAK |  |  |
|  | Inne parametry |
| 52 | Gniazdo wyjścia sygnału EKG do synchronizacji defibrylatora | TAK/NIE | TAK- 5 pkt. NIE- 0 pkt. |  |
| 53 | Obsługa kardiomonitora przy pomocy, pokrętła przycisków oraz poprzez ekran dotykowy | TAK |  |  |
| 54 | 3-stopniowy system alarmów monitorowanych parametrów | TAK |  |  |
| 55 | Akustyczne i wizualne sygnalizowanie wszystkich alarmów | TAK |  |  |
| 56 | Możliwość min. 5 stopniowego zawieszania alarmów: 1min., 2min.,3 min., 10 min.,15 min oraz wyłączenia na stałe | TAK |  |  |
| 57 | Możliwość ustawienia granic alarmowych wszystkich monitorowanych parametrów w zakresie min. 2 poziomów ważności. Granice alarmowe ustawiane w jednym wspólnym menu dla wszystkich parametrów | TAK |  |  |
| 58 | Ustawienie głośności sygnalizacji alarmowej w zakresie min 8 poziomów | TAK | 8 poziomów - 0 pkt. Więcej niż 8 poziomów - 5 pkt. |  |
| 59 | Ręczne i automatyczne ustawienie granic alarmowych w odniesieniu do aktualnego stanu monitorowanego pacjenta | TAK |  |  |
| 60 | Wbudowany system zarządzania danymi pacjenta umożliwiający zapis oraz eksport danych min. 15 monitorowanych pacjentów. Funkcja szybkiego przyjęcia oraz wypisania pacjenta | TAK |  |  |
| 61 | Klawiatura alfanumeryczna do wprowadzania danych pacjenta: nazwisko, płeć, nr identyfikacyjny, waga, wzrost, grupa krwi | TAK |  |  |
| 62 | Możliwość programowej dezaktywacji poszczególnych modułów pomiarowych | TAK |  |  |
| 63 | Oprogramowanie do obliczania leków, kalkulator hemodynamiczny, wentylacyjny, utlenowania, nerkowy | TAK |  |  |
| 64 | Kalkulator leków z tabelami miareczkowania, ułatwiającymi przeliczanie dawek powiązanych z masą ciała pacjenta na szybkość podawania leku w ml/godzi. Kalkulator powinien mieć wpisane podstawowe leki oraz umożliwiać skonfigurowanie co najmniej 5 własnych leków | TAK |  |  |
| 65 | Zasilanie kardiomonitora z sieci 230V i akumulatora | TAK |  |  |
| 66 | Czas pracy kardiomonitora zasilanego z akumulatora nie krótszy niż 3 godziny Akumulator z możliwością wymiany bez udziału serwisu | TAK |  |  |
| 67 | Graficzny wskaźnik stanu naładowania akumulatora | TAK |  |  |
| 68 | Wyświetlanie - co najmniej 7 przebiegów z możliwością edycji kolorów parametrów, ustawienia dowolnej kolejności ich wyświetlania. Bez użycia funkcji 7xEKG oraz 12xEKG | TAK |  |  |
| 69 | Dostępne tryby pracy: tryb dużych znaków tryb trendów do wyboru z ostatnich min.: 0,5; 1; 2, 4 lub 8 godzin tryb oxyCRG tryb listy 7-EKG 7-EKG oraz dodatkowych krzywych tryb podglądu danych z innych lóżek(bez stacji centralnego nadzoru) | TAK |  |  |
| 70 | Funkcja informowania o alarmach pojawiających sie na innych kardiomonitorach podłączonych do wspólnej sieci | TAK |  |  |
| 71 | Monitor wyposażony w wyjście VGA do podłączenia monitora kopiującego | TAK/NIE | TAK- 5 pkt. NIE- 0 pkt. |  |
| 72 | Funkcja „tryb prywatny” pozwalająca - w przypadku podłączenia urządzenia do centrali - na ukrycie danych przed pacjentem i wyświetlanie ich tylko na stanowisku centralnym. | TAK |  |  |
| 73 | Tryb nocny umożliwiający zaprogramowanie jasności ekranu, głośności alarmu, głośności QRS, głośności przycisków | TAK |  |  |
| 74 | Kardiomonitor wyposażony w tryb czuwania mający na celu ograniczenie energii. Wyłączenie trybu stand-by umożliwia dokonanie wyboru w zakresie kontynuacji monitorowania tego samego pacjenta lub przyjęcia nowego | TAK |  |  |
| 75 | Monitor przystosowany do pracy w standardowej sieci Ethernet (złącze RJ-45) | TAK |  |  |
| 76 | Możliwość rozbudowy o bezprzewodową komunikację ze stanowiskiem centralnego monitorowania-certyfikowana przez producenta obsługa poprzez oprogramowanie kardiomonitora | TAK |  |  |
| 77 | Kardiomonitor przystosowany do eksportu danych do standardowego komputera niepełniącego jednocześnie funkcji centrali | TAK |  |  |
| 78 | Monitor wyposażony w min. 1 port USB do podłączenia klawiatury lub myszki; | TAK |  |  |
| 79 | Proste aktualizacja oprogramowania poprzez gniazdo USB. Możliwość przenoszenia profilu użytkownika(konfiguracja ekranu, alarmów, jasności itp.) do innego kardiomonitora przy pomocy nośnika pendrive. | TAK |  |  |
| 80 | Konstrukcja zapobiegająca wchłanianiu kurzu i rozprzestrzenianiu się infekcji - chłodzenie kardiomonitora konwekcyjne, bez wbudowanych wiatraków / wentylatorów. | TAK |  |  |
| 81 | Kardiomonitor zabezpieczony przed zalaniem wodą-stopień ochrony co najmniej IPX1 | TAK |  |  |
| 82 | Monitor przygotowany do pomiaru etCO2 (bez konieczności wysyłki do serwisu) – wbudowany zarezerwowany port etCO2 | TAK |  |  |
| 83 | Możliwości podłączenia zewnętrznej drukarki i wydruku danych w formacie A4 | TAK |  |  |
| 84 | Monitor przystosowany do ciągłej pracy w zakresie temperatur co najmniej 5-40oC. | TAK |  |  |
|  | Możliwości rozbudowy |
| 85 | DRUKARKA TERMICZNA - możliwość zapisu min. 3 krzywych - tryby wydruku: rejestracja w czasie rzeczywistym i zaprogramowanym, drukowanie wyzwalane alarmem oraz danych archiwalnych(zdarzeń alarmowych, listy pomiarów NIBP, trendów, wyników obliczeń kalkulatora leków) - min. 2 szybkości wydruku - szerokość papieru min. 50mm | TAK |  |  |
| 86 | 12-odprowadzeniowe EKG - możliwość monitorowania EKG z 12 odprowadzeń. | TAK |  |  |
| 87 | INWAZYJNY POMIAR CIŚNIENIA (zawiera kabel główny oraz kompatybilny przetwornik IBP na moduł) - zakres pomiarowy min. –50~+300 mmHg - zakres pomiarowy PR min. 20- 350 bpm - dwa kanały pomiarowe - Zaprogramowane zakresy pomiarowe z etykietami dla ciśnień min. ART, PA, CVP, RAP, LAP, ICP,LV oraz min.3 własne zakresy - Min. 2 prędkości kreślenia krzywej - Pomiar wartości PPV oraz SPV. Wyświetlanie na ekranie głównym min. jednego z podanych parametrów w postaci liczbowej. | TAK |  |  |
| 88 | KAPNOMETRIA-pomiar w strumieniu bocznym lub głównym (zawiera 1 linię pomiarową na moduł) - zakres pomiarowy min.0-150 mmHg - możliwość pomiaru u pacjentów zaintubowanych i niezaintubowanych - rozdzielczość max. 1 mmHg. - zakres pomiarowy awRR min.0-150 odd./min. | TAK |  |  |
| 89 | RZUT METODĄ TERMODYLUCJI C.O (W zestawie kabel transmisyjny oraz czujniki) -Zakres pomiarowy CO min. 0,1-20 l/min -Rozdzielczość CO min. 0,1 l/min. -Dokładność CO min.0,1 l/min. | TAK |  |  |
| 90 | NIEINWAZYJNY RZUT SERCA-ICG (W zestawie kabel transmisyjny oraz elektrody) -Pomiar metodą pośredniego pomiaru kardiografii opornościowej -Monitorowanie min. BP, CO, CI, SI, SV, SVR, SVRI, HR, TFC, TFI -Zakres pomiarowy HR: min. 40-250 bpm - Zakres pomiarowy SV: min. 5-250 ml - Zakres pomiarowy C.O.: min. 1,4-15 l/min | TAK |  |  |
| 91 | INDEKS BISPEKTRALNY BIS (W zestawie kabel transmisyjny oraz elektrody) -Zakres pomiarowy BIS: min. 0-100 -Zakres pomiarowy SQI min. 0-100%; -Zakres pomiarowy EMG min. 0-100 dB -Zakres pomiarowy ESR min.0-100 % -Dokładność zakresów BIS,SQI,EMG,ESR- 1 % | TAK |  |  |
| 92 | AG-MONITOROWANIA GAZÓW ANESTETYCZNYCH (W zestawie linia pomiarowa) - Pomiar wdechowego oraz wydechowego CO2,O2,N2O oraz gazu anestetycznego(enlfuran, izofluran, sewofluran, halotan, desfluran) -Pomiar minimalnego stężenia pęcherzykowego MAC -Pomiar awRR | TAK |  |  |
| 93 | Możliwość rozbudowy o pomiar saturacji w technologii Nellcor | TAK |  |  |
| 94 | Możliwość rozbudowy o pomiar saturacji w technologii Masimo | TAK |  |  |
| 95 | Uchwyt ścienny z możliwością obracania i pochylania; system mocujący kompatybilny z podstawą jezdną | TAK |  |  |
| 96 | Instrukcja pisemna w języku polskim | TAK |  |  |
| 97 | Oprogramowanie kardiomonitora w języku polskim | TAK |  |  |
| 98 | Wyposażenie każdego kardiomonitora -kabel EKG 5-odprowadzeniowy dla dorosłych -wielorazowy czujnik SpO2 typu klips dla dorosłych -mankiet do pomiaru NIBP(rozmiar średni dla dorosłych) -wąż połączeniowy NIBP -czujnik temperatury powierzchniowej dla dorosłych -podstawa jezdna z koszykiem na akcesoria; system mocujący kompatybilny z uchwytem ściennym dedykowanym dla oferowanego kardiomonitora | TAK |  |  |
| 99 | Deklaracja zgodności, CE oraz wpis do rejestru wyrobów medycznych | TAK |  |  |

Załącznik wskazuje minimalne wymagania Zamawiającego, które muszą zostać spełnione, natomiast Wykonawca – wypełniając ten załącznik – oferuje konkretne rozwiązania, charakteryzując w ten sposób zaoferowany asortyment.

Załącznik należy wypełnić w całości, bez wprowadzania zmian w jego treści – stanowi on integralną część oferty – deklarację Wykonawcy co do jej treści, stąd brak tego załącznika, zawierającego treści zgodne z wzorem określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, spowoduje odrzucenie oferty.

.............................................................

(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych

do reprezentowania wykonawcy

SP ZOZ/DZ/47/2020

Załącznik nr 3 do SIWZ

PAKIET NR 16

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WORKI AMBU Z WYPOSAŻENIEM-SZT. 5

VIDEOLARYNGOSKOP Z WYPOSAŻENIEM-SZT. 2

VIDEOBRONCHOFIBEROSKOP Z WYPOSAŻENIEM-SZT. 1

Nazwa i typ oferowanego urządzenia:...................................................................

Nazwa producenta:		          ...................................................................

Kraj produkcji:			          ...................................................................

Rok produkcji 2020		          …………………………………………………………………………..

| L.p. | Wymagane funkcje / parametry | Wymogi | Ocena punktowa | Odpowiedź TAK, lub krótki opis (wg kolumny „Wymogi”) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | PARAMETRY OGÓLNE WORKI AMBU z WYPOSAŻENIEM |
| 1 | Worek samorozprężalny umożliwiający wentylację pacjentów o masie ciała od 15 kg wzwyż | Tak |  |  |
| 2 | Maksymalna dostarczana objętość oddechowa 1300 ml | Tak |  |  |
| 3 | Możliwość podłączenia zaworu PEEP na zaworze pacjenta | Tak | bez potrzeby stosowania dodatkowych złączek-20 pkt. dodatkowe złaczki-0 pkt. |  |
| 4 | Pasek zabezpieczający przed wyślizgiwaniem się z dłoni | Tak |  |  |
| 5 | Dodatkowa powłoka worka zabezpieczająca przed wytworzeniem zbyt wysokiego ciśnienia w drogach oddechowych bez skokowej utraty objętości | Tak |  |  |
| 6 | Odłączany rezerwuar tlenu o objętości min. 1500 ml | Tak |  |  |
| 7 | Maska dla dorosłych z miękkim pompowanym mankietem rozmiar 5 | Tak |  |  |
| 8 | Możliwość sterylizacji wszystkich elementów resuscytatora w autoklawie (w temp 134ºC) włącznie z rezerwuarem tlenu i maską | Tak |  |  |
| 9 | Instrukcja obsługi w języku polskim zawierająca wykaz części zamiennych | Tak |  |  |
| PARAMETRY OGÓLNE VIDEOLARYNGOSKOP Z WYPOSAŻENIEM-SZT. 2 |
| 10 | Urządzenie do rutynowych i trudnych intubacji dzieci i dorosłych | Tak |  |  |
| 11 | Zintegrowany, kolorowy wyświetlacz LCD o przekątnej min. 2,4 ‘’, z maksymalnym kątem widzenia | Tak | Mniejszy kąt niż 1550-0 pkt. Większy niż 1550-10 pkt. |  |
| 12 | Zasilany na standardowe baterie alkaliczne AAA zapewniającej min. 90 minut pracy urządzenia. | Tak |  |  |
| 13 | Wymienne tory wizyjne wielorazowego użytku (adaptery), umożliwiające stosowanie łyżek dla całego zakresu wiekowego pacjentów od dzieci do dorosłych | Tak |  |  |
| 14 | Zintegrowane z urządzeniem źródło światła- biała dioda LED. | Tak |  |  |
| 15 | Wskaźnik LED stanu naładowania baterii | Tak |  |  |
| 16 | Jednorazowe łyżki czyste mikrobiologicznie ,rozmiary 1, 2, 3. Łyżki w rozmiarze 2 i 3 występują również w wersji z kanałem prowadzącym rurkę intubacyjną | Tak |  |  |
| 17 | Waga videolaryngoskopu z łyżką ok 220g ( w zależności od rozmiaru łyżki) | Tak |  |  |
| 18 | Powłoka przeciwmgielna na końcu dystalnym | Tak |  |  |
| 19 | System zarządzania energią wyłączający urządzenie po 1 min. | Tak |  |  |
| 20 | Instrukcja obsługi w języku polskim | Tak |  |  |
| 21 | Wyjście video typu RCA | Tak |  |  |
| PARAMETRY OGÓLNE VIDEOBRONCHOFIBEROSKOP Z WYPOSAŻENIEM-SZT. 1 |
| 22 | Monitor LCD, kolorowy, dotykowy | Tak |  |  |
| 23 | Przekątna wyświetlacza min. 8,5 cali | Tak |  |  |
| 24 | Rozdzielczość wyświetlacza min. 800 x 480 pikseli | Tak |  |  |
| 25 | Akumulator litowo-jonowy 10,8 V 4300 mAh min. 3 godziny, odliczanie pozostałego czasu na ekranie | Tak |  |  |
| 26 | Zasilanie sieciowe oraz z wewnętrznego akumulatora | Tak |  |  |
| 27 | Złącze USB umożliwiające transfer plików do przenośnej pamięci. | Tak |  |  |
| 28 | Uchwyt umożliwiający zamocowanie monitora na statywie, stojaku (np. do kroplówek) o średnicy 10 mm ~ 45 mm (0,4 ~ 1,8”) | Tak |  |  |
| 29 | Możliwość nagrywania filmów i wykonywania zdjęć. | Tak |  |  |
| 30 | Monitor kompatybilny z bronchoskopami jednorazowego użytku, rurkami intubacyjnymi jedno i dwuświatłowymi z kamerą, endoskopami laryngologicznymi, blokerem dososkrzelowym. | Tak |  |  |
| 31 | Obudowa monitora składa się z Poliwęglanu/kopolimer akrylonitrylowo-butadienowo-styrenowy/Guma | Tak |  |  |
| 32 | Gniazdo zasilania do ładowania monitora aView zabezpieczone gumową osłoną. | Tak |  |  |
| 33 | Analogowe wyjście wideo typu Jack 3,5mm adapter RCA w zestawie | Tak |  |  |
| 34 | Sygnał wideo NTSC/PAL | Tak |  |  |
| 35 | Regulacja jasności oraz kontrastu | Tak |  |  |
| 36 | Wbudowana pamięć 8 gb | Tak |  |  |
| 37 | System klasyfikacji ochrony IP30 | Tak |  |  |
| 38 | Wymiary: szerokość 241 mm (9,49”), wysokość 175 mm (6,89”), grubość 33,5 mm (1,32”) +/-10% | Tak |  |  |
| 39 | Masa: 1500 g+/-10% | Tak |  |  |
| 40 | System montażu: Ekran zgodny z VESA MIS-D, 75 C, VESA FDMI, część D, z centralnie umieszczonym systemem montażu | Tak |  |  |
| 41 | Napięcie zasilania 18 V; 1,67 A, prąd stały | Tak |  |  |
| 42 | Parametry zasilacza do monitora aView: Napięcie zasilania: 100–240 V AC; 50–60 Hz 0,6 A; Napięcie na wyjściu zasilacza: 18 V DC; 1,67 A; Masa: min. 360 g (0,79 funta) | Tak |  |  |
| 43 | Endoskop jednorazowy dla jednego pacjenta, sterylny (10 szt.) | Tak |  |  |
| 44 | Technologia video (kamera, źródło światła) | Tak |  |  |
| 45 | Pole widzenia 85°+/-10% | Tak |  |  |
| 46 | Głębia ostrości 6-50 mm (+/- 2 mm) | Tak |  |  |
| 47 | Oświetlenie LED | Tak |  |  |
| 48 | Długość części roboczej 600 mm+/-10% | Tak |  |  |
| 49 | Występuje w 3 rozmiarach/wersjach: Slim, Regular, Large | Tak |  |  |
| 50 | Możliwość manipulacji w co najmniej jednej płaszczyźnie sekcją giętą części roboczej | Tak |  |  |
| 51 | Zakres regulacji: do góry 180° do dołu 160° dla wersji Large, do góry 180° do dołu 180° dla wersji Slim oraz Regular | Tak |  |  |
| 52 | Kanał roboczy o średnicy 1.2 mm wersja Slim, 2.2 mm wersja Regular, 2.8 mm dla wersji Large | Tak |  |  |
| 53 | Możliwość odsysania i wprowadzenia narzędzi poprzez kanał roboczy | Tak |  |  |
| 54 | Kanał roboczy wykonany z MABS (metakrylan metylu-akrylonitryl-butadien-styren) oraz silikonu | Tak |  |  |
| 55 | W komplecie prowadnik wykonany z Poliwęglanu | Tak |  |  |
| 56 | Końcówka dystalna wykonana z żywicy epoksydowej mieści kamerę, źródło światła (dwie diody LED) oraz wyjście kanału roboczego. | Tak |  |  |
| 57 | W celu szybkiej i łatwej identyfikacji w trakcie procedury bronchoskopy oznaczone kolorystycznie: kolor szary – Slim, kolor zielony – Regular, pomarańczowy- Large | Tak |  |  |
| 58 | Rękojeść endoskopu wykonana z MABS (metakrylan metylu-akrylonitryl-butadien-styren) przystosowana do używania przez osoby zarówno prawo i leworęczne, | Tak |  |  |
| 59 | Chropowata powierzchnia rękojeści | Tak |  |  |
| 60 | Produkt nie zawiera lateksu | Tak |  |  |
| 61 | Produkt sterylizowany tlenkiem etylenu | Tak |  |  |

Załącznik wskazuje minimalne wymagania Zamawiającego, które muszą zostać spełnione, natomiast Wykonawca – wypełniając ten załącznik – oferuje konkretne rozwiązania, charakteryzując w ten sposób zaoferowany asortyment.

Załącznik należy wypełnić w całości, bez wprowadzania zmian w jego treści – stanowi on integralną część oferty – deklarację Wykonawcy co do jej treści, stąd brak tego załącznika, zawierającego treści zgodne z wzorem określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, spowoduje odrzucenie oferty.

.............................................................

(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych

do reprezentowania wykonawcy

SP ZOZ/DZ/47/2020

Załącznik nr 3 do SIWZ

PAKIET NR 17

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

KOMORA LAMINARNA-SZT. 1

Nazwa i typ oferowanego urządzenia:...................................................................

Nazwa producenta:		          ...................................................................

Kraj produkcji:			          ...................................................................

Rok produkcji 2020		          …………………………………………………………………………..

| L.p. | Wymagane funkcje / parametry | Wymogi | Ocena punktowa | Odpowiedź TAK, Lub krótki opis (wg kolumny „Wymogi”) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | PARAMETRY OGÓLNE |
| 1 | Pionowy , laminarny przepływ powietrza z recyrkulacją zapewniający ochronę preparatu wewnątrz komory, operatora i otoczenia | Tak |  |  |
| 2 | 2 filtry HEPA H14 o wydajności powyżej 99,995% dla cząstek MPPS | Tak |  |  |
| 3 | System sterowania mikroprocesorowy z min. 7-calowym, dotykowym wyświetlaczem ciekłokrystalicznym w j. Polskim | Tak |  |  |
| 4 | Zabezpieczenie przed uruchomieniem/wyłączeniem komory przez nieupoważnione osoby | Kluczem-10 pkt. Inne rozwiązanie 0-pkt. |  |  |
| 5 | -indywidualne załączenie jednego lub kilku gniazd zasilających wewnątrz komory bezpośrednio z Wyświetlacza | Tak |  |  |
| 6 | Automatyczna kompensacja zużycia filtrów zapewniająca stałą i bezpieczną szybkość przepływu powietrza w komorze | Tak |  |  |
| 7 | Godzinowy licznik czasu pracy urządzenia i lampy UV | Tak |  |  |
| 8 | Przepływ powietrze regulowany od 0,25 - 0,50 m/s | Tak |  |  |
| 9 | Czytelny i łatwy w obsłudze panel kontrolny- sygnalizacja optyczna i dźwiękowa | Tak |  |  |
| 10 | Cichobieżne wentylatory, poziom hałasu poniżej 49 db | 2szt. -20 pkt Poniżej 2-0 pkt. |  |  |
| 11 | Okno frontowe wykonane z podwójnego hartowanego szkła bez ramy pochylone pod kątem min. 8° elektrycznie podnoszone i opuszczane z | Tak |  |  |
| 12 | Możliwością zasunięcia do końca - zamknięcia obszaru roboczego | Tak |  |  |
| 13 | Blat roboczy dzielony (min. 3 płyty autoklawialne) lub pełny, perforowany z blachy nierdzewnej | Tak |  |  |
| 14 | Wnętrze obszaru roboczego wykonane ze stali nierdzewnej | Tak |  |  |
| 15 | Lampa UV o mocy min. 15 W zamocowana na stałe , umieszczona w górnej tylnej części obszaru roboczego zabezpieczona przed przypadkowym włączeniem podczas pracy | Tak |  |  |
| 16 | Oświetlenie białe jarzeniowe min. 1400 lux | Tak |  |  |
| 17 | Boki przestrzeni roboczej z otworami okiennymi lub pełny | Tak |  |  |
| 18 | Dwa gniazda do prądu oraz opcjonalnie zawory do próżni, gazu lub powietrza | Tak |  |  |
| 19 | Podłokietnik demontowany | Tak |  |  |
| 20 | Stelaż na blokowanych kółkach | Tak |  |  |
| 21 | Zasilanie 230V/60 Hz | Tak |  |  |
| 22 | Pobór prądu: bez podświetlenia max. 26 W, z oświetleniem max. 112 W | Tak |  |  |
| 23 | Waga 190 kg+/-10% | Tak |  |  |
| 24 | Szerokość 1040 mm +/-10% | Tak |  |  |
| 25 | Wysokość 2069 mm +/-10% | Tak |  |  |
| 26 | Komora spełnia wymogi Norm Europejskich PN-EN 12469:2002 | Tak |  |  |
| 27 | Komora produkowana zgodnie z certyfikowanym systemem zarządzania jakością ISO 9001 oraz | Tak |  |  |
| 28 | Posiada certyfikat bezpieczeństwa mikrobiologicznego i elektrycznego | Tak |  |  |
| 29 | Głębokość 790 mm +/-10% | Tak |  |  |

Załącznik wskazuje minimalne wymagania Zamawiającego, które muszą zostać spełnione, natomiast Wykonawca – wypełniając ten załącznik – oferuje konkretne rozwiązania, charakteryzując w ten sposób zaoferowany asortyment.

Załącznik należy wypełnić w całości, bez wprowadzania zmian w jego treści – stanowi on integralną część oferty – deklarację Wykonawcy co do jej treści, stąd brak tego załącznika, zawierającego treści zgodne z wzorem określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, spowoduje odrzucenie oferty.

.............................................................

(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych

do reprezentowania wykonawcy

SP ZOZ/DZ/47/2020

Załącznik nr 3 do SIWZ

PAKIET NR 18

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

MYJKA ULTRADŹWIĘKOWA -SZT. 1

Nazwa i typ oferowanego urządzenia:...................................................................

Nazwa producenta:		          ...................................................................

Kraj produkcji:			          ...................................................................

Rok produkcji 2020		          …………………………………………………………………………..

| L.p. | Wymagane funkcje / parametry | Wymogi | Ocena punktowa | Odpowiedź TAK, lub krótki opis (wg kolumny „Wymogi”) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | PARAMETRY OGÓLNE |
| 1 | Aparat fabrycznie nowy, nieużywany | Tak |  |  |
| 2 | Rok produkcji 2020 | Tak |  |  |
| 3 | Aparat nowy, nieużywany, nierekondycjonowany z bieżącej produkcji 2020 | Tak |  |  |
| 4 | Wanna myjki spawana z w gat. wg. AISI 316 | Tak | Grubość mniej niż 1,5 mm - 0 pkt. Powyżej 1,5mm -30 pkt. |  |
| 5 | Pokrywa na zawiasach, z izolacją termiczną i akustyczną oraz z uszczelką z gumy silikonowej | Tak |  |  |
| 6 | Wymiary wewn. wanny (dł x szer. X głęb.) 320 x 220 x 210 mm +/-10% | Tak |  |  |
| 7 | Wymiary zewn. (dł. x szer. x wys.) 445 x 400 x 305 mm +/-10% | Tak |  |  |
| 8 | Pojemność min.14 litrów | Tak |  |  |
| 9 | Moc ultradżwiękowa max/okres 2 x 400 W | Tak |  |  |
| 10 | Częstotliwość 40 kHz | Tak |  |  |
| 11 | Moc układu grzania min. 400 W | Tak |  |  |
| 12 | Regulator temperatury 30-80°C | Tak |  |  |
| 13 | Układ czasowy 0-30 minut | Tak |  |  |
| 14 | Zawór spustowy ½ cala | Tak |  |  |
| 15 | Waga min. 19 kg | Tak |  |  |

Załącznik wskazuje minimalne wymagania Zamawiającego, które muszą zostać spełnione, natomiast Wykonawca – wypełniając ten załącznik – oferuje konkretne rozwiązania, charakteryzując w ten sposób zaoferowany asortyment.

Załącznik należy wypełnić w całości, bez wprowadzania zmian w jego treści – stanowi on integralną część oferty – deklarację Wykonawcy co do jej treści, stąd brak tego załącznika, zawierającego treści zgodne z wzorem określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, spowoduje odrzucenie oferty.

.............................................................

(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych

do reprezentowania wykonawcy