**Opis przedmiotu zamówienia/Formularz asortymentowo-cenowy Załącznik Nr 5**

**DOSTAWA PASKÓW DO ANALIZY MOCZU WRAZ Z DZIERŻAWĄ CZYTNIKA TESTÓW PASKOWYCH**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Czytnik** |
|  | Dane czytnika |
| Nazwa i typ |  |
| Producent  |  |
| Kraj producenta |  |
| Rok produkcji |  |

|  |
| --- |
| **KOSZTY DZIERŻAWY CZYTNIKA**  |
| Jednostkowa cena netto m-cznej dzierżawy  | Należny podatek VAT | Jednostkowa cena brutto m-cznej dzierżawy  | Łączna wartość netto 36 miesięcznej dzierżawy | Należny podatek VAT | Łączna wartość brutto 36 miesięcznej dzierżawy |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa odczynnika | Ilość badań /3 lata | Ilość opakowań | Wielkość opakowania | Nr katalogowy | Producent | Cena jednostkowa netto/opakowanie | Stawka VAT(%) | Łączna wartość netto | Łączna wartość brutto | Koszt pojedynczegooznacze-nia |
| 1. | 10 parametrowe paski do analizy moczu | 61 000 |   |   |   |   |   |  |   |   |   |
| 2. | Materiał kontrolny do wewnątrz laboratoryjnej kontroli jakości na 2 poziomach  |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |
| 3. | Materiał kontrolny do zewnątrz laboratoryjnej kontroli jakości z możliwością uzyskania Certyfikatu.  |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |
| **RAZEM:** |  |  |  |
| **WARUNKI GRANICZNE - ODCZYNNIKI:** |
| 1. 10 parametrowe paski do analizy moczu z następującymi parametrami: ciężar właściwy, pH, azotyny, ciała ketonowe, glukoza, białko, bilirubina, urobilinogen, leukocyty, krew.
2. Paski z eliminacją wpływu kwasu askorbinowego o stężeniu 40 mg/dl na oznaczenie glukozy (stężenie 100mg/dl) i krwi (stężenie hemoglobiny 0, 006 mg/dl) - podać nazwę zastosowanej substancji.

3) Data ważności dostarczonych pasków min. 9 miesięcy od daty dostawy.4) Wszystkie dane dotyczące pasków oraz materiałów kontrolnych muszą zawierać się w dołączonej instrukcji w języku polskim.5) Czas reklamacji pasków nie może przekroczyć 48 godzin licząc od daty zgłoszenia do daty wymiany na nowe.6) Wykonawca zobowiązany jest do wyrównania strat pasków poniesionych w wyniku awarii aparatu powodujących uzyskanie niewiarygodnych wyników.7) Do zaoferowanej ilości pasków należy doliczyć paski do wykonania badań kontrolnych kontroli zewnątrz laboratoryjnej codziennie na dwóch poziomach oraz zaoferowanej kontroli zewnątrz laboratoryjnej. 8) Zapewnienie udziału w zewnętrznej kontroli jakości przez cały okres trwania umowy co najmniej 2 razy w roku, z możliwością uzyskania certyfikatu.9) Dostawa odczynników w ciągu 4 dni od momentu złożenia zamówienia faxem lub telefonicznie potwierdzonego faxem. |

10) Dostarczenie wraz z pierwszą dostawą odczynników kart charakterystyki substancji niebezpiecznych w wersji papierowej.

|  |
| --- |
| **WARUNKI GRANICZNE – CZYTNIK PASKÓW:** 1. Czytnik pasków do analizy moczu fabrycznie nowy rok produkcji 2014 lub 2013, lub używany nie starszy niż z 2011 roku.
2. Wydajność minimum 500 oznaczeń/godzinę.
3. Odczyt 10 parametrów fizyko-chemicznych moczu.
4. Automatyczne określanie barwy moczu oraz kompensacja jego zabarwienia.
5. Możliwość zdefiniowania klarowności moczu.
6. Automatyczna kalibracja aparatu bez konieczności użycia dodatkowych pasków kalibracyjnych.
7. Flagowanie wyników patologicznych.
8. Możliwość dokonania wydruku wyników w wybranych jednostkach.
9. Pamięć ostatnich 300 wyników pacjentów i pamięć wyników kontroli jakości.
10. Zastosowanie czytnika kodów kreskowych.
11. Aparat wyposażony w dwukierunkową transmisję danych, z możliwością podłączenia do LIS.
12. Instrukcja obsługi w zakresie eksploatacji i konserwacji czytnika w języku polskim.
13. Dostawa, instalacja oraz uruchomienie czytnika na koszt Wykonawcy. Dostarczenie wraz z aparatem paszportu technicznego.
14. Bezpłatne szkolenie i serwis przez cały okres trwania umowy. Bezpłatne przeglądy serwisowe obejmujące wymianę niezbędnych części zużywalnych na koszt Wykonawcy.
15. Usunięcie awarii do 48 godzin od chwili jej zgłoszenia telefonicznego lub faxem.
16. Zagwarantowanie czytnika zastępczego o takich samych parametrach na czas naprawy trwającej dłużej niż 24 godziny.
17. Czytnik wyposażony w UPS zapewniający pracę przez min 20 minut lub gwarancja bezawaryjnej pracy w przypadku wahania napięcia.
 |

Zaoferowany czytnik pasków do analizy moczu oraz paski do analizy moczu muszą pochodzić od jednego producenta.

…………………………, dnia ……………… 2014 r.

 ………………………………………………..

 pieczęć i podpis upoważnionego
 przedstawiciela/wykonawcy