Podstawą dostawy mebli i wyposażenia są załączone rysunki o charakterze poglądowym. Wymiary mebli należy dostosować do aranżacji pomieszczeń i podlegają weryfikacji na miejscu w siedzibie Zamawiającego. Proponowane przez Wykonawcę wyposażenie jak i kolorystyka wymaga akceptacji i zatwierdzenia przez Zamawiającego. Przyjęte wyposażenie oraz wszystkie urządzenia mają być fabrycznie nowe, nierekondycjonowane, nie powystawowe oraz w stanie kompletnym tj. gwarantującym uruchomienie ich oraz stosowanie zgodnie z przeznaczeniem bez dokonywania dodatkowych zakupów (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz posiadające instrukcję obsługi w języku polskim. Należy wykonać niezbędne przyłącza instalacyjne w ramach prac budowlanych.

Wymiary wyposażenia podano orientacyjnie w celu określenia „chłonności” powierzchni ich lokalizacji.

ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA dla zakresu Pracowni Tomografii Komputerowej

Numer pomieszczenia: 1						Nazwa pomieszczenia:

Powierzchnia w m2 : 71,00						POCZEKALNIA

| Lp. | Nazwa wyposażenia | Ilość | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Siedziska do poczekalni – materiał wykończenia zmywalny, konstrukcja stalowa | 9 |  |
|  | Konsola rejestracji – płyty meblowe laminowane, dwa poziomy blatów roboczych; orientacyjne wymiary 200/120 x 60 x 75/130 | 1 |  |
|  | Fotel biurowy, obrotowy – tapicerka zmywalna | 1 |  |
|  | Kosz na odpady 28-30l z klapą uruchamianą pedałem, wewnętrzny kubełek plastikowy z możliwością założenia jednorazowego worka | 2 |  |
|  | Rolety | 3kpl |  |
|  | Tabliczki przydrzwiowe | 12 |  |

Numer pomieszczenia: 2						Nazwa pomieszczenia:

Powierzchnia w m2 : 8,40						POM. PERSONELU

| Lp. | Nazwa wyposażenia | Ilość | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Zabudowa meblowa typu kuchennego – płyty meblowe laminowane, - szafki dolne na nóżkach pod zabudowę zlewu = 1szt - miejsce pod lodówkę - blat roboczy (postforming) = dł. 120cm - szafki górne wiszące = 2szt (dostosowana pod kuchenkę mikrofal.) - zlew jednokomorowy bez ociekacza, ze stali nierdzewnej = 1szt - bateria mieszakowa jednootworowa = 1szt | 1kpl |  |
|  | Czajnik elektryczny, bezprzewodowy | 1 |  |
|  | Kuchenka mikrofalowa | 1 |  |
|  | Lodówka podblatowa | 1 |  |
|  | Kosz na odpady 28-30l z klapą uruchamianą pedałem, wewnętrzny kubełek plastikowy z możliwością założenia jednorazowego worka | 1 |  |
|  | Stół – blat roboczy z płyty postforming, na czterech nogach | 1 |  |
|  | Krzesła – wykończenia zmywalne | 4 |  |
|  | Szafa ubraniowa orient. wym. szer.60cm gł.60cm wys.210cm; jednodrzwiowa, wewnątrz drążek z wieszakami, półka górna i dolna | 2 |  |
|  | Szafka depozytowa trzy słupkowa, 6 skrytek zamykanych na indywidualne klucze | 1kpl |  |
|  | Tablica suchościeralna-magnetyczna 120x90cm, z wyposażeniem: magnesy, flamastry, gąbka | 1 |  |

Numer pomieszczenia: 3						Nazwa pomieszczenia:

Powierzchnia w m2 : 11,20						STEROWNIA

| Lp. | Nazwa wyposażenia | Ilość | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Biurko dwustanowiskowe dł.275cm, rolki pod komputer, wysuwane półki na klawiatury; głębokość 60cm, wysokość 75cm | 1 |  |
|  | Fotel biurowy, obrotowy | 2 |  |
|  | Szafa biurowa/magazynowa; dwudrzwiowa zamykana na klucz, wewnątrz pięć półek o rozstawie dopasowanym do segregatorów; ser. 80cm, gł.45cm | 1 |  |
|  | Kosz na odpady 28-30l z klapą uruchamianą pedałem, wewnętrzny kubełek plastikowy z możliwością założenia jednorazowego worka | 1 |  |
|  | Roleta | 1kpl |  |

Numer pomieszczenia: 4						Nazwa pomieszczenia:

Powierzchnia w m2 : 6,20						POKÓJ OPISU

| Lp. | Nazwa wyposażenia | Ilość | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Biurko dł.250cm, rolki pod komputer, wysuwana półka na klawiaturę; głębokość 60cm, wysokość 75cm | 1 |  |
|  | Fotel biurowy, obrotowy | 2 |  |
|  | Szafa biurowa/magazynowa; dwudrzwiowa zamykana na klucz, wewnątrz pięć półek o rozstawie dopasowanym do segregatorów; ser. 80cm, gł.45cm | 1 |  |
|  | Kosz na odpady 28-30l z klapą uruchamianą pedałem, wewnętrzny kubełek plastikowy z możliwością założenia jednorazowego worka | 1 |  |
|  | Roleta | 1kpl | zaciemniająca |

Numer pomieszczenia: 5						Nazwa pomieszczenia:

Powierzchnia w m2 : 45,10						PRACOWNIA TK

| Lp. | Nazwa wyposażenia | Ilość | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Tomograf komputerowy 64-rzędowy wraz ze stacją lekarską do opisów badań | 1kpl |  |
|  | Strzykawka automatyczna |  |  |
|  | Osłony radiologiczne dla pacjentów |  |  |
|  | Umywalka ceramiczna z półpostumentem | 1 |  |
|  | Bateria mieszakowa łokciowa | 1 |  |
|  | Dozownik mydła w płynie | 1 |  |
|  | Dozownik płynu dezynfekującego | 1 |  |
|  | Podajnik ręczników papierowych | 1 |  |
|  | Kosz na odpady 28-30l z klapą uruchamianą pedałem, wewnętrzny kubełek plastikowy z możliwością założenia jednorazowego worka | 1 |  |
|  | Roleta | 2kpl | Uwzględnić osłony |

Numer pomieszczenia: 6						Nazwa pomieszczenia:

Powierzchnia w m2 : 3,50						TOALETA

| Lp. | Nazwa wyposażenia | Ilość | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Umywalka ceramiczna, szer. 60cm; przelew, dostosowana do jednootworowych baterii | 1 |  |
|  | Bateria mieszakowa, jednouchwytowa wylewką z perlatorem | 1 |  |
|  | Lustro | 1 |  |
|  | Dozownik mydła | 1 |  |
|  | Dozownik płynu dezynfekującego | 1 |  |
|  | Podajnik ręczników papierowych | 1 |  |
|  | Kosz na odpady 28-30l z klapą uruchamianą pedałem, wewnętrzny kubełek plastikowy z możliwością założenia jednorazowego worka | 1 |  |
|  | Podajnik papieru toaletowego | 1 |  |
|  | Szczotka wc montowana do ściany | 1 |  |
|  | Miska ustępowa podwieszana, deska sedesowa z tworzywa typu duroplast; spłuczka wbudowana wraz ze stelażem oraz przyciskiem 3l/6l ze stali nierdzewnej | 1 |  |
|  | Folia mleczna | 1kpl |  |

Numer pomieszczenia: 7						Nazwa pomieszczenia:

Powierzchnia w m2 : 6,30						TOALETA

| Lp. | Nazwa wyposażenia | Ilość | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Umywalka ceramiczna, dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych, szer. 60cm; przelew, dostosowana do jednootworowych baterii | 1 | syfon podtynkowy |
|  | Bateria mieszakowa, jednouchwytowa tzw. łokciowa, z wydłużoną wylewką z perlatorem | 1 |  |
|  | Lustro uchylne | 1 |  |
|  | Dozownik mydła | 1 |  |
|  | Dozownik płynu dezynfekującego | 1 |  |
|  | Podajnik ręczników papierowych | 1 |  |
|  | Kosz na odpady 28-30l z klapą uruchamianą pedałem, wewnętrzny kubełek plastikowy z możliwością założenia jednorazowego worka | 1 |  |
|  | Podajnik papieru toaletowego | 1 |  |
|  | Uchwyty proste, uchylne, montowane do ściany, ze stali nierdzewnej | 2 |  |
|  | Uchwyty proste, stałe, montowane do ściany, ze stali nierdzewnej | 2 |  |
|  | Szczotka wc montowana do ściany | 1 |  |
|  | Miska ustępowa dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych, podwieszana, deska sedesowa z tworzywa typu duroplast; spłuczka wbudowana wraz ze stelażem oraz przyciskiem 3l/6l ze stali nierdzewnej | 1 |  |
|  | Wieszak dwu-haczykowy ze stali nierdzewnej | 1 |  |

ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA dla zakresu Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii - część zabiegowa na 1 piętrze-

Numer pomieszczenia: 1						Nazwa pomieszczenia:

Powierzchnia w m2 :49,00						POKÓJ OBSERWACYJNY

| Lp. | Nazwa wyposażenia | Ilość | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Panel gazowo-elektryczny | 5 |  |
|  | Łóżka szpitalne | 5 | w posiadaniu zamawiającego |
|  | Parawany sufitowe | 5kpl |  |
|  | Konsola pielęgniarska dwustanowiskowa | 1kpl |  |
|  | Fotel biurowy, obrotowy | 2 |  |
|  | Zabudowa meblowa typu kuchennego: dł.254cm; szafki zamykane na klucz - szafka dolna na nóżkach, jednodrzwiowa = 2szt - szafka dolna na nóżkach, 4szufladowa = 2szt - blat roboczy (postforming) dł.254cm = 1szt - szafka wisząca, jednodrzwiowa = 4szt | 1kpl |  |
|  | Umywalka ceramiczna klasyczna z półpostumentem | 1 |  |
|  | Bateria mieszakowa, jednouchwytowa, łokciowa | 1 |  |
|  | Lustro | 1 |  |
|  | Dozownik mydła | 1 |  |
|  | Dozownik płynu dezynfekującego | 1 |  |
|  | Podajnik ręczników papierowych | 1 |  |
|  | Kosz na odpady 60l z klapą uruchamianą pedałem | 2 |  |
|  | Roleta | 2kpl |  |

Numer pomieszczenia: 2						Nazwa pomieszczenia:

Powierzchnia w m2 : 4,40						ŁAZIENKA

| Lp. | Nazwa wyposażenia | Ilość | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Umywalka ceramiczna, szer. 60cm; przelew, jednootworowych baterii | 1 |  |
|  | Bateria mieszakowa, jednouchwytowa | 1 |  |
|  | Lustro | 1 |  |
|  | Dozownik mydła | 1 |  |
|  | Dozownik płynu dezynfekującego | 1 |  |
|  | Podajnik ręczników papierowych | 1 |  |
|  | Kosz na odpady 28-30l z klapą uruchamianą pedałem, wewnętrzny kubełek plastikowy z możliwością założenia jednorazowego worka | 1 |  |
|  | Podajnik papieru toaletowego | 1 |  |
|  | Uchwyty proste, uchylne, montowane do ściany, ze stali nierdzewnej | 4 |  |
|  | Szczotka wc montowana do ściany | 1 |  |
|  | Miska ustępowa podwieszana, deska sedesowa z tworzywa typu duroplast; spłuczka wbudowana wraz ze stelażem oraz przyciskiem 3l/6l ze stali nierdzewnej | 1 |  |
|  | Krzesło | 1 |  |
|  | Wieszak dwu-haczykowy ze stali nierdzewnej | 1 |  |
|  | Odpływ liniowy (rozwiązanie bezbrodzikowe) | 1kpl |  |
|  | Drążek narożny ze stali nierdzewnej z kurtyną prysznicową (pełne wydzielenie strefy mycia) | 1kpl |  |
|  | Bateria prysznicowa z słuchawką (perlator) | 1 |  |
|  | Uchwyt prosty, stały ścienny ze stali nierdzewny dł.110cm ze składanym siedziskiem z tworzywa | 1kpl |  |

Numer pomieszczenia: 3						Nazwa pomieszczenia:

Powierzchnia w m2 : 27,50						GABINET ZABIEGOWY NR 1

| Lp. | Nazwa wyposażenia | Ilość | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ramię C | 1 | W posiadaniu Zamawiającego |
|  | Stół zabiegowy | 1 |  |
|  | Szafa magazynowa głęboka, jednodrzwiowa, zamykana na zamek; orient. wymiary 60x60x210cm | 4 |  |
|  | Zabudowa meblowa typu kuchennego: dł.373cm; szafki zamykane na klucz - szafka dolna na nóżkach, jednodrzwiowa = 2szt - miejsce pod chłodziarkę farmaceutyczną podblatową = 1szt - szafka dolna na nóżkach, 4szufladowa = 3szt - blat roboczy (postforming) dł.373cm = 1szt - szafka wisząca, jednodrzwiowa = 6szt | 1kpl |  |
|  | Podejście sufitowe do możliwości montażu lampy zabiegowej | 1 | Zabezp.w strefie suf. podwiesz. |
|  | Kosz na odpady 60l z klapą uruchamianą pedałem | 3 |  |

Numer pomieszczenia: 4						Nazwa pomieszczenia:

Powierzchnia w m2 : 2,90						STEROWNIA

| Lp. | Nazwa wyposażenia | Ilość | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Biurko z półką na klawiaturę i rolkami pod komputer; dł.100cm, gł.50cm, wys.75cm | 2 |  |
|  | Fotel biurowy, obrotowy | 1 |  |
|  | Kosz na odpady 28-30l z klapą uruchamianą pedałem, wewnętrzny kubełek plastikowy z możliwością założenia jednorazowego worka | 1 |  |

Numer pomieszczenia: 5						Nazwa pomieszczenia:

Powierzchnia w m2 : 4,75						PRZYGOT. PERSONELU

| Lp. | Nazwa wyposażenia | Ilość | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Myjnia chirurgiczna dwustanowiskowa ze stali nierdzewnej | 1kpl |  |
|  | Bateria bezdotykowa | 2 |  |
|  | Podajnik szczotek z wkładem uzupełniającym szczotek | 1kpl |  |
|  | Dozownik mydła bezdotykowy | 2 |  |
|  | Dozownik płynu dezynfekującego bezdotykowy | 2 |  |
|  | Podajnik ręczników papierowych | 1 |  |
|  | Kosz na odpady 60l z klapą uruchamianą pedałem | 1 |  |
|  | Regał ścienny dwupółkowy ze stali nierdzewnej | 1 |  |

Numer pomieszczenia: 6						Nazwa pomieszczenia:

Powierzchnia w m2 : 32,90						GABINET ZABIEGOWY NR2

| Lp. | Nazwa wyposażenia | Ilość | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Angiograf | 1 | Przeniesienie istniejącego z 2P |
|  | Szafa magazynowa głęboka, jednodrzwiowa, zamykana na zamek; orient. wymiary 60x60x210cm | 4 |  |
|  | Zabudowa meblowa typu kuchennego: dł.373cm; szafki zamykane na klucz - szafka dolna na nóżkach, jednodrzwiowa = 2szt - miejsce pod chłodziarkę farmaceutyczną podblatową = 1szt - szafka dolna na nóżkach, 4szufladowa = 3szt - blat roboczy (postforming) dł.373cm = 1szt - szafka wisząca, jednodrzwiowa = 6szt | 1kpl |  |
|  | Kosz na odpady 60l z klapą uruchamianą pedałem | 3 |  |

Numer pomieszczenia: 7						Nazwa pomieszczenia:

Powierzchnia w m2 : 11,50						POM. PERSONELU

| Lp. | Nazwa wyposażenia | Ilość | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wersalka z funkcją spania | 1 |  |
|  | Stół – blat postforming, 4 nogi | 1 |  |
|  | Krzesła | 3 |  |
|  | Fotel biurowy, obrotowy | 1 |  |
|  | Zabudowa meblowa typu kuchennego: dł.180cm; szafki zamykane na klucz - szafka dolna na nóżkach, jednodrzwiowa = 1szt - szafka dolna na nóżkach, jednodrzwiowa, do zabudowy zlewu = 1szt - miejsce pod lodówkę = 1szt - zlew jednokomorowy ze stali nierdzewnej z baterią = 1kpl - blat roboczy (postforming) dł.180cm = 1szt - szafka wisząca, jednodrzwiowa = 3szt (jedna dostos. do kuch. mikro) | 1kpl |  |
|  | Zabudowa meblowa typu kuchennego: dł.164; szafki zamykane na klucz: - kontenerek trzyszufladowy, jezdny - blat roboczy z wysuwaną półką na klawiaturę; - szafka wisząca, jednodrzwiowa = 3szt | 1kpl |  |
|  | Czajnik elektryczny, bezprzewodowy | 1 |  |
|  | Kuchenka mikrofalowa | 1 |  |
|  | Lodówka podblatowa | 1 |  |
|  | Szafka biurowa magazynowa; dwudrzwiowa, 5-półkowa; szer.80cm | 1 |  |
|  | Kosz na odpady 28-30l z klapą uruchamianą pedałem, wewnętrzny kubełek plastikowy z możliwością założenia jednorazowego worka | 1 |  |
|  | Roleta | 1kpl |  |

Numer pomieszczenia: 8						Nazwa pomieszczenia:

Powierzchnia w m2 : 18,40						PRZYGOT. PACJENTA

| Lp. | Nazwa wyposażenia | Ilość | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Umywalka ceramiczna, szer. 60cm; przelew, jednootworowych baterii | 1 |  |
|  | Bateria mieszakowa, jednouchwytowa | 1 |  |
|  | Lustro | 1 |  |
|  | Dozownik mydła | 1 |  |
|  | Dozownik płynu dezynfekującego | 1 |  |
|  | Podajnik ręczników papierowych | 1 |  |
|  | Kosz na odpady 60l z klapą uruchamianą pedałem | 3 |  |
|  | Tabliczka przydrzwiowa | 10 |  |

ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA dla zakresu Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii - część na 2 piętrze-

Numer pomieszczenia: 1						Nazwa pomieszczenia:

Powierzchnia w m2 :15,95						ŚLUZA

| Lp. | Nazwa wyposażenia | Ilość | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Umywalka ceramiczna klasyczna, z półpostumentem | 1 |  |
|  | Bateria jednootworowa, mieszakowa, łokciowa | 1 |  |
|  | Lustro | 1 |  |
|  | Dozownik mydła | 1 |  |
|  | Dozownik płynu dezynfekującego | 1 |  |
|  | Podajnik ręczników papierowych | 1 |  |
|  | Kosz na odpady 60l z klapą uruchamianą pedałem | 2 |  |
|  | Regał ścienny dwupółkowy ze stali nierdzewnej | 1 |  |

Numer pomieszczenia: 2						Nazwa pomieszczenia:

Powierzchnia w m2 : 8,90						POK. ROZMÓW Z RODZINĄ

| Lp. | Nazwa wyposażenia | Ilość | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wersalka z funkcją spania | 1 |  |
|  | Kosz na odpady 28-30l z klapą uruchamianą pedałem, wewnętrzny kubełek plastikowy z możliwością założenia jednorazowego worka | 1 |  |
|  | Stolik okolicznościowy niski | 1 |  |
|  | Fotele konferencyjne | 2 |  |
|  | Zabudowa meblowa typu kuchennego dł.120cm, zamykane na klucz: - szafka stojąca na nóżkach, jednodrzwiowa = 2szt - blat roboczy (postforming) dł.120cm = 1szt - szafka wisząca, jednodrzwiowa = 2szt | 1kpl |  |
|  | Obraz | 1 |  |

Numer pomieszczenia: 3						Nazwa pomieszczenia:

Powierzchnia w m2 : 17,80						MAGAZYN

| Lp. | Nazwa wyposażenia | Ilość | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Regały 5 półkowe (100kg obciążenia na każdą półkę), ze stali nierdzewnej; wymiary orientacyjne 80x45(50)x200cm | 12 |  |
|  | Paleta plastikowa higieniczna 120x80cm | 2 |  |

Numer pomieszczenia: 4						Nazwa pomieszczenia:

Powierzchnia w m2 : 10,80						GABINET ORDYNATORA

| Lp. | Nazwa wyposażenia | Ilość | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Biurko z półką na klawiaturę, rolki na komputer; orient. wym.:160x60x75cm, z dostawką konferencyjną | 1kpl |  |
|  | Fotel biurowy, obrotowy | 1 |  |
|  | Fotel konferencyjny | 2 |  |
|  | Szafa biurowa/magazynowa dwudrzwiowa zamykana na klucz, 5-półek (rozstaw na segregatory), 80x45x210cm | 3 |  |
|  | Szafa ubraniowa z wysuwanym drążkiem 60x45x210cm | 1 |  |
|  | Kosz na odpady 28-30l z klapą uruchamianą pedałem, wewnętrzny kubełek plastikowy z możliwością założenia jednorazowego worka | 1 |  |
|  | Roleta | 1kpl |  |

Numer pomieszczenia: 5						Nazwa pomieszczenia:

Powierzchnia w m2 : 17,20						GAB. DIAGN.-ZAB.

| Lp. | Nazwa wyposażenia | Ilość | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Zabudowa meblowa typu kuchennego z płyty meblowej laminowanej, dł 300cm; zamykane na klucz - szafka stojąca na nóżkach, jednodrzwiowa, do zabudowy zlewu = 2szt - zlew jednokomorowy ze stali nierdzewnej z baterią łokciową = 2kpl - miejsce na chłodziarkę – farmaceutyczną = 1szt - szafka stojąca na nóżkach, cztero-szufladowa =2szt - blat roboczy (postforming) = 1szt - szafki wiszące, jednodrzwiowe = 5szt | 1kpl |  |
|  | Biurko dł.140cm z półką na klawiaturę, rolki pod komputer | 1 |  |
|  | Kontenerek jezdny trzyszufladowy, zamykany na klucz | 1 |  |
|  | Fotel biurowy, obrotowy | 1 |  |
|  | Krzesło | 1 |  |
|  | Kozetka lekarska | 1 |  |
|  | Lampa zabiegowa jezdna | 1 |  |
|  | Lampa bakteriobójcza jezdna z licznikiem | 1 |  |
|  | Parawan medyczny | 1 |  |
|  | Szafa medyczna na leki | 1 |  |
|  | Chłodziarka farmaceutyczna | 1 |  |
|  | Dozownik mydła | 1 |  |
|  | Dozownik płynu dezynfekującego | 1 |  |
|  | Podajnik ręczników papierowych | 1 |  |
|  | Kosz na odpady 60l z klapą uruchamianą pedałem | 2 |  |

Numer pomieszczenia: 6						Nazwa pomieszczenia:

Powierzchnia w m2 : 4,10						BRUDOWNIK

| Lp. | Nazwa wyposażenia | Ilość | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Myjnia – dezynfektor kaczek i basenów | 1 |  |
|  | Regał ze stali nierdzewnej, 5-półkowy; 80x45x210cm | 1 |  |
|  | Kosz twardo-ścienny na odpady 120l z klapą | 3 |  |
|  | Suszarka ścienna na kaczki i baseny | 1 |  |

Numer pomieszczenia: 7						Nazwa pomieszczenia:

Powierzchnia w m2 : 20,75						DYŻURKA LEK.

| Lp. | Nazwa wyposażenia | Ilość | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wersalka z funkcją spania | 1 |  |
|  | Zestaw meblowy typu kuchennego z płyty meblowej laminowanej, szafki zamykane na klucz, dł.240cm: - szafka dolna do zabudowy zlewu, zamykana na klucz =1szt - zlew jednokomorowy ze stali nierdzewnej + bateria jednouchwytowa, mieszakowa = 1kpl - miejsce pod lodówkę podblatową =1szt - szafka dolna stojąca na nóżkach = 2szt - blat roboczy (postforming) dł.240cm = 1szt - szafka wisząca jednodrzwiowa = 3szt - szafka wisząca pod kuch. mikrofal. = 1szt | 1kpl |  |
|  | Czajnik elektryczny, bezprzewodowy | 1 |  |
|  | Kuchenka mikrofalowa | 1 |  |
|  | Lodówka podblatowa | 1 |  |
|  | Dozownik mydła | 1 |  |
|  | Dozownik płynu dezynfekującego | 1 |  |
|  | Podajnik ręczników papierowych | 1 |  |
|  | Kosz na odpady 28-30l z klapą uruchamianą pedałem, wewnętrzny kubełek plastikowy z możliwością założenia jednorazowego worka | 1 |  |
|  | Stół | 1 |  |
|  | Krzesła | 4 |  |
|  | Biurko dł. 160cm z półką na klawiaturę, rolkami pod komputer | 1 |  |
|  | Kontener trzyszufladowy, jezdny | 1 |  |
|  | Fotel biurowy, obrotowy | 1 |  |
|  | Roleta | 1kpl |  |
|  | Wymiana deski sedesowej | 1 |  |

Numer pomieszczenia: 8						Nazwa pomieszczenia:

Powierzchnia w m2 : 5,35						ŚLUZA

| Lp. | Nazwa wyposażenia | Ilość | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Kosz na odpady 60l z klapą uruchamianą pedałem | 2 |  |
|  | Regał ścienny dwupółkowy ze stali nierdzewnej | 1 |  |

Numer pomieszczenia: 9						Nazwa pomieszczenia:

Powierzchnia w m2 : 4,70						ŁAZIENKA

| Lp. | Nazwa wyposażenia | Ilość | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Myjnia-dezynfektor na kaczki i baseny | 1 |  |
|  | Regał ścienny dwupółkowy | 1 |  |

Numer pomieszczenia: 10						Nazwa pomieszczenia:

Powierzchnia w m2 :  						            POKOJE ŁÓŻKOWE 5Ł

| Lp. | Nazwa wyposażenia | Ilość | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wózek anestezjologiczny | 1 |  |
|  | Stolik zabiegowy | 1 |  |
|  | Bronchofiberoskop | 1 |  |
|  | Defibrylator | 1 |  |
|  | Pompy infuzyjne strzykawkowe | 25 |  |
|  | Pompy infuzyjne objętościowe | 5 |  |
|  | Pompy infuzyjne – stacja dokująca | 5 |  |
|  | Respirator z możliwością regulacji stężenia tlenu | 5 |  |
|  | Respirator transportowy | 1 |  |
|  | Kardiomonitor | 5 |  |
|  | Centrala pielęgniarska kardiomonitorów z dodatkowym wyposażeniem | 1kpl |  |
|  | Fonendoskop | 5 |  |
|  | Sprzęt do szybkich przetoczeń | 5 |  |
|  | Elektryczne urządzenie do ssania | 5 |  |
|  | Zestaw do intubacji i workiem samoprężnym | 5 |  |
|  | Urządzenie do aktywnej regulacji temperatury pacjenta | 5 |  |
|  | Sprzęt do pomiaru rzutu serca | 2 |  |
|  | Aparat do ciągłego leczenia nerko-zastępczego | 1 |  |
|  | Urządzenie do monitorowania ciśnienia wewnątrzczaszkowego | 1 |  |
|  | Przyłóżkowy aparat RTG | 1 |  |
|  | Aparat USG | 1 |  |
|  | Łóżko do intensywnej terapii z materacem przeciwodleżynowym | 5 |  |
|  | Video-laryngoskop do trudnych intubacji | 1 |  |
|  | Zestaw do trudnej intubacji | 1 |  |
|  | Pulsoksymetr | 2 |  |
|  | Urządzenie EKG | 2 |  |
|  | Kosz na odpady 60l z klapą uruchamianą pedałem | 8 |  |
|  | Szafa magazynowa jednodrzwiowa 50x50x210cm | 5 |  |
|  | Szafa magazynowa niska 50x50x130cm | 4 |  |
|  | Szafka przyłóżkowa | 5 |  |
|  | Konsola pielęgniarska dł.180cm; blaty robocze na dwóch poziomach | 1 |  |
|  | Fotel biurowy, obrotowy | 1 |  |
|  | Stojaki pod kroplówki/płyny | 5 |  |
|  | Rolety | 9kpl |  |

Numer pomieszczenia: 11						Nazwa pomieszczenia:

Powierzchnia w m2 : 12,15						GAB. PIEL. ODDZ.

| Lp. | Nazwa wyposażenia | Ilość | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Biurko z półką na klawiaturę, rolki na komputer; orient. wym.:160x60x75cm, z dostawką konferencyjną | 1kpl |  |
|  | Fotel biurowy, obrotowy | 1 |  |
|  | Fotel konferencyjny | 2 |  |
|  | Szafa biurowa/magazynowa dwudrzwiowa zamykana na klucz, 5-półek (rozstaw na segregatory), 80x45x210cm | 2 |  |
|  | Szafa ubraniowa z wysuwanym drążkiem 60x45x210cm | 1 |  |
|  | Kosz na odpady 28-30l z klapą uruchamianą pedałem, wewnętrzny kubełek plastikowy z możliwością założenia jednorazowego worka | 1 |  |
|  | Roleta | 1kpl |  |

Numer pomieszczenia: 12						Nazwa pomieszczenia:

Powierzchnia w m2 : 8,45						POM. PRZYG. PIEL.

| Lp. | Nazwa wyposażenia | Ilość | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wersalka z funkcją spania | 1 |  |
|  | Zestaw meblowy typu kuchennego z płyty meblowej laminowanej, szafki zamykane na klucz, dł.180cm: - szafka dolna do zabudowy zlewu, zamykana na klucz =1szt - zlew jednokomorowy ze stali nierdzewnej + bateria jednouchwytowa, mieszakowa = 1kpl - miejsce pod lodówkę podblatową =1szt - szafka dolna stojąca na nóżkach = 1szt - blat roboczy (postforming) dł.180cm = 1szt - szafka wisząca jednodrzwiowa = 2szt - szafka wisząca pod kuch. mikrofal. = 1szt | 1kpl |  |
|  | Czajnik elektryczny, bezprzewodowy | 1 |  |
|  | Kuchenka mikrofalowa | 1 |  |
|  | Lodówka podblatowa | 1 |  |
|  | Dozownik na mydło | 1 |  |
|  | Dozownik płynu dezynfekującego | 1 |  |
|  | Podajnik ręczników papierowych | 1 |  |
|  | Kosz na odpady 28-30l z klapą uruchamianą pedałem, wewnętrzny kubełek plastikowy z możliwością założenia jednorazowego worka | 1 |  |
|  | Stolik okolicznościowy | 1 |  |
|  | Szafa meblowa 5skrytek, oddzielnie zamykane 80x45x210cm | 1 |  |
|  | Tablica suchościeralna-magnetyczna z wyposażeniem (magnesy, flamastry i gąbka) | 1kpl |  |

Numer pomieszczenia: 13						Nazwa pomieszczenia:

Powierzchnia w m2 : 2,50						MAGAZYN

| Lp. | Nazwa wyposażenia | Ilość | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Szafa pięciopółkowa, zamykana drzwiami wym. 140x50x210cm | 1 |  |
|  | Wózek do przewożenia czystej i brudnej bielizny | 1 |  |

Numer pomieszczenia: 14						Nazwa pomieszczenia:

Powierzchnia w m2 : 10,10						PKT. PIELĘGN

| Lp. | Nazwa wyposażenia | Ilość | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Konsola dwustanowiskowa | 1kpl |  |
|  | Fotel biurowy obrotowy | 2 |  |
|  | Kontener trzyszufladowy jezdny | 1 |  |
|  | Kosz na odpady 28-30l z klapą uruchamianą pedałem, wewnętrzny kubełek plastikowy z możliwością założenia jednorazowego worka | 1 |  |
|  | Szafa biurowa dwudrzwiowa 80x45x210cm | 2 |  |
|  | Tabliczki przydrzwiowe | 25 |  |

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYPOSAŻENIA

| 1 | Tabliczki przydrzwiowe OWZ A4 profil 15mm z osłonką przezroczystą |
| --- | --- |
| 2 | Krzesło Rama nóg/ Szyna krzyżakowa: stal, Epoksydowa/poliestrowa powłoka proszkowa Siedzisko/ Tylne oparcie: Tworzywo polipropylenowe, ażurowe |
| 3 | Stół Lita sosna, Bejca, Bezbarwny lakier akrylowy średnica blatu 85cm; wysokość 75cm |
| 4 | Wieszaki po trzy na każdą szafę o gł. 45cm po pięć na każdą szafę o gł. 50-60cm |
| 5 | Lodówka podblatowa Pojemność chłodziarki ~95 l; Pojemność zamrażarki 14 l Roczne zużycie energii 135 kWh; Poziom hałasu 39 dB Klasa energetyczna: A++ Czas utrzymania temp. w przypadku braku zasilania: 13 godzin Sposób rozmrażania chłodziarki: automatyczny (zamrażarki – ręczny) |
| 6 | Kuchenka mikrofalowa wolnostojąca z tzw. płaskimi drzwiami, min. poj.20l; średnica talerza obrotowego 24,5cm; rozmrażanie, sterowanie mechaniczne, 5 poziomów mocy; moc 800W; szer.43,9cm, gł. 36cm, wys.25,7cm |
| 7 | Czajnik elektryczny, bezprzewodowy; grzałka – ukryta; poj.1,7l; moc 2200W; przycisk otwierający pokrywę; lampka kontrolna, filtr antywapniowy, Automatyczne wyłączenie po zagotowaniu, Zabezpieczenie przed włączeniem bez wody; obrotowa podstawa ze schowkiem na przewód. |
| 8 | Fotel biurowy Krzesło biurowe z regulowaną funkcją odchylania, wbudowane podparcie odcinka lędźwiowego. Regulowana wysokość siedziska. Bezpieczne kółka wyposażone we wrażliwy na nacisk mechanizm hamulca, który utrzymuje krzesło w miejscu, gdy wstajesz i zwalnia się automatycznie, gdy siadasz. Kółka przeznaczone do wykładzin PCW. Tapicerka zmywalna. |
| 9 | Parawan sufitowy Proste odcinki między łóżkami (zapewnienie intymności przy higienie czy badaniu) dł. orientacyjna 200cm. Zasłonka materiałowa (poliester z powłoką wodoodporną) Kolor do ustalenia z Zamawiającym |
| 10 | Wózek do przewożenia brudnej i czystej bielizny Szafka z drzwiczkami, 2x półka; 2x stelaż do worków na brudną bieliznę i pampersy; Szafka zbudowana z stelaża z zamkniętych profili aluminiowych i złączek ABS, anodowany. wypełnienie z płyty meblowej obustronnie laminowanej; blat z 3 stron obudowany, uchwyt do prowadzenia; podstawa stalowa, lakierowana proszkowo, wyposażona w mobilne koła o średnicy 100mm, w tym dwa z blokadą, wypełnione prętami, odboje na narożach podstawy; obręcz do worka na odpady ze stali kwasoodpornej, wyposażona w klipsy zaciskowe przed zsunięciem się worka; z pokrywą z tworzywa ABS (otwierane ręcznie) Wymiary orientacyjne: 1050x580x1080mm |
| 11 | Stojak jezdny medyczny z regulacją wysokości w zakresie 1320-2250mm przystosowany do instalacji płynów infuzyjnych, kroplówki, jedzenia pozajelitowego itp. W całości ze stali kwasoodpornej, pięcioramienna podstawa na kółkach ośrednicy 50mm, w tym dwa z blokadą; średnica podstawy 600mm; Głowica na cztery haczyki ze stali kwasoodpornej |
| 12 | Wersalka Tapicerowana ekoskórą, ze schowkiem na pościel pod siedziskiem Orientacyjne wymiary szer.189cm gł. 88cm, wysokość 88cm; wymiary powierzchni spania 120x189cm; Konstrukcja szkieletu: płyta pilśniowa, płyta laminowana, tarcina Wykonanie siedziska i oparcia: sprężyny bonell, pianka poliuretanowa; nogi/stopki -tworzywo |
| 13 | Lustro Szklane lustro o wymiarach orientacyjnych 420x600mm, gr.6mm |
| 14 | Lustro uchylne z długim uchwytem i mocowaniami umożliwiającymi regulację kąta nachylenia lustra przez osobę siedzącą lub osobę na wózku inwalidzkim Orientacyjne wymiary lustra: 600 x 420mm; grubość 6mm |
| 15 | Wieszak 4 haczykowy / 2 haczykowy Mocowany do ściany za pomocą śrub. Wykonany ze stali nierdzewnej pokrytej chromem. |
| 16 | Kosz na odpady 28-30l Kosz wyposażony w wyjmowane a także łatwe w czyszczeniu wiaderko, wykonane z polipropylenu. Podstawa kosza stabilizuje kosz przy naciskaniu pedału. Zamykany klapą. Pojemność 30l |
| 17 | Kosz na odpady 60l Kosz na śmieci i odpady z możliwością zaczepienia worka foliowego. Wykonany z białego tworzywa (polipropylen). Otwierany pedałem. Pokrywa, pedał i pojemnik o krągłych kształtach spełniają normy HAACP. Pojemnik, dzięki okrągłym kształtom łatwo jest utrzymać w czystości. |
| 18 | Kosz na odpady 110-120l Pojemność 110 L Wys. 82,5 cm Szer. 51cm Gł. 58cm Materiał: tworzywo sztuczne np. kolor szary Wyposażony w dwa kółka. W pokrywie zamykany otwór wrzutowy o wym.: 17×15 cm. Kolor pokrywy – zielony, czerwony, niebieski. |
| 19 | Chłodziarka farmaceutyczna Podblatowa lodówka farmaceutyczna z sterownikiem oraz z wbudowanym zamkiem dla zwiększenia bezpieczeństwa i ochrony przechowywanych substancji Urządzenie pracuje w zakresie temperatur od +2°C do +8°C i jest wyposażone w zewnętrzny cyfrowy wyświetlacz, który umożliwia odczyty temperatury bez konieczności otwierania drzwi, co pozwala uniknąć niepotrzebnym zmianom temperatury wewnątrz lodówki. Niepożądane zarejestrowane zmiany temperatury są sygnalizowane dźwiękowym alarmem. Antybakteryjny uchwyt zapobiegać ma rozwojowi bakterii oraz minimalizować ryzyko zakażenia krzyżowego. Lodówka jest wyposażona w druciane półki i kosz pozwalające na optymalny przepływ powietrza wewnątrz lodówki. |
| 20 | Mosty/kolumny Kaseton elektryczno-gazowy, dwukorytowy z oddzielnymi przegrodami na gazy medyczne i instalację elektryczną, naścienny w układzie poziomym , o dł.1,9 m - 1 stanowiskowy Wyposażenie: Punkty poboru gazów medycznych: tlen x 2, próżnia x 2, sprężone powietrze x 2, Wyposażenie elektryczne: -9x gniazda elektryczne 230V (w tym 1 u dołu panela)-2x gniazdo DATA-2x gniazdo teleinformatyczne (podwójne) 2RJ45 -4x gniazdo ekwipotencjalne-1x szyna instrumentalna o dł. 1m mocowana do korpusu panela-1x otwór technologiczny pod system przyzywowy -1x włącznik oświetlenia miejscowego i nocnego na panelu Oświetlenie: nocne LED -1x0,6 W , miejscowe LED- 2x5W Wyposażenie dodatkowe:- zestaw półkowy mocowany do pojedynczej szyny o dł. 0,5m wyposażony w 2 odboje ścienne (1xpółka 450x320mm, 1xszuflada 450x320mm, 1x maszt do mocowania pomp infuzyjnych z głowicą na 2 haczyki ) mocowany do profilu burtowego-1x szyna instrumentalna o dł. 1m mocowana do ściany - przeznaczona na zestaw półkowy. Gwarancja min. 24 m-ce, |
| 21 | Myjnia-dezynfektor Urządzenie przeznaczone do opróżniania, mycia i dezynfekcji pojemników na wydzieliny i wydaliny ludzkie. Temperatura dezynfekcji termicznej powyżej 90ºC. Minimum dwa programy mycia i dezynfekcji. Program dezynfekcji termicznej dedykowany do eliminacji Clostridium Difficile Czas procesu płukania, dezynfekcji i wentylacji/chłodzenia dla standardowego programu dla „basenów” – nie więcej niż 11 min. Konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej, lub kombinacji stali i polimeru. Komora mycia z głęboko tłoczonej stali nierdzewnej, sufit pochylony, boki obudowy ze stali nierdzewnej, front polimerowy. Jednolita komora tłoczona bez spawów. Komora niwelująca ryzyko pozostawania osadów oraz namnażania się bakterii. Kompaktowa budowa: szerokość urządzenia nie większa niż 45 cm, wysokość urządzenia nie większa niż 135 cm – umożliwiająca umieszczenie ponad urządzeniem półki na naczynia. Urządzenie przystosowane do pracy z wodą ciepłą i zimną – surową, nie uzdatnioną. Zużycie wody: dla programu ekonomicznego: max. 12 litrów, dla programu normalnego: max. 20 litrów; Otwarty układ płukania – bez recyrkulacji wody. Wbudowana pompa środka zmiękczającego. Ekonomiczne zużycie płynu do odkamieniacza nie większe niż 5ml na cykl. Pojemnik 5l. starczający na co najmniej 1200 cykli mycia. Wbudowana pompa detergentu myjącego. Suszenie wsadu po procesie płukania i dezynfekcji strumieniem wymuszonego powietrza zgodnie z definicją suszenia wg. PN EN 15883. Układ suszenia wyposażony we wbudowany filtr HEPA. Zamykana szafka do umieszczania min. 2 pojemników 5l ze środkami chemicznymi (środek myjący oraz środek zmiekczający) zlokalizowana pod komorą. Zasilanie elektryczne zgodne ze standardami obowiązującymi w Polsce 230V, 50 Hz. Pojemność minimalna: jednocześnie 1 „basen” i 1 „kaczka” lub 3 „kaczki”, Mikroprocesorowe sterowanie i monitorowanie procesu mycia i dezynfekcji. Urządzenie nieprzelotowe z załadunkiem od przodu przez uchylną klapę. Automatyczny przebieg procesu. Mycie i dezynfekcja przedmiotów za pomocą min. 10 dysz natryskowych w tym min. dwóch obrotowych. Układ dysz oraz uchwyt załadunkowy pozwalający na efektywne mycie basenów i kaczek, każdy prawidłowo umieszczony w uchwycie pojemnik ma przypisaną indywidualną dysze. Brak dysz w dolnej części komory dla lepszej efektywności w fazie opróżniania. Para do dezynfekcji zewnętrznych i wewnętrznych powierzchni przedmiotów znajdujących się w komorze podawana za pomocą dysz myjących (natryskowych) – dezynfekcja orurowania wewnętrznego urządzenia. Konstrukcja i działanie urządzenia zgodne z PN-EN 15883 / EN 15883. Potwierdzenie skuteczności eliminacji Clostridium Difficile wystawione przez niezależną instytucję naukową / badawczą. Urządzenie posiada potwierdzenie deklaracji CE przez jednostkę notyfikowaną w krajach UE (oznakowanie CE z czterocyfrową notyfikacją, jednostka wymieniona w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej). Wyposażenie (dla każdego urządzenia): Zestaw startowy środków chemicznych: kanister 5l detergentu, kanister 5l środka zmiękczającego kaczka 3szt basen 3szt Gwarancja min. 24 m-ce, autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny wykonawcy na terenie Polski. Deklaracja zgodności, CE oraz wpis do rejestru wyrobów medycznych. Szkolenie personelu w zakresie prawidłowej obsługi i eksploatacji dostarczonego sprzętu . |
| 22 | Kozetka lekarska medyczna o wymiarach orientacyjnych 1900x600mm, wys.680mm Kozetka wykonana jest z rur stalowych, pokrytych farbą proszkową na kolor biały; Leże tapicerowane jest bezszwowo, pokryte skajem. Gwarancja min.24 miesiące |
| 23 | Lampa zabiegowa jezdna z min. 2 kołami blokowanymi indywidualnie, panel sterowania natężeniem umieszczony na pokrywie lampy, przyciski zespolone z obudową, bez wystających elementów, ilość żarówek LED: 12; natężenie oświetlenia w odległości 1m: 20.000-60.000 LUX; temperatura barwowa: 4200K; współczynnik odwzorowania barw: 93 Ra; Temperatura barwowa 4500±500 K; żywotność żarówek: 50.000h; estetyczna pokrywa lampy; zasilanie 230V; gwarancja min. 24 miesiące |
| 24 | Lampa bakteriobójcza jezdna z licznikiem Typ obudowy IP20, klasa zabezpieczenia ppor: I; rodzaj pracy: ciągły; napięcie zasilania:230V 50Hz, pobór mocy 25VA, elementy emitujący promieniowanie UV-C: 1x15W; natężenie promieniowania UV-C w odległości 1m: 0,9W/m²; trwałość promiennika: min 7500h; dezynfekowana powierzchnia: min.6-8m²; obrót lampy (możliwość ustawienia kąta naświetlenia): min. 260°; wysokość statywu: min. 1800mm; typ licznika: bez wyświetlacza; Gwarancja min. 24 miesiące |
| 25 | Wózek anestezjologiczny konstrukcja wózka z anodowanego wytłaczanego aluminium. Ściany boczne z anodowanego wytłaczanego aluminium lub malowane proszkowo – do wyboru przez Zamawiającego; Blat wykonany z tworzywa ABS o wysokiej trwałości z podniesionymi z trzech stron o 50 mm +/- 2mm brzegami i niskim frontowym brzegiem, Ergonomiczne uchwyty do prowadzenia z 3 stron wózka, Blat roboczy na wysokości 1000 mm +/- 30mm od podłogi oraz powierzchni roboczej 650x450 mm +/-30 mm; Układ jezdny wyposażony w cztery obrotowe koła, w tym 2 z hamulcami o średnicy min. 125mm; Podstawa wózka na wzmocnionej ramie metalowej, ładowność wózka do 400kg; Dół wózka zabezpieczony odbojem na całym obwodzie wykonany z tworzywa ABS; Wózek wyposażony w 4 szuflady: 3 szuflady o wysokości 160mm +/- 5mm, 1 szuflada o wysokości 240mm +/- 5mm; Szuflady wysuwane na teleskopowych prowadnicach kulkowych, o profilu kwadratowym; Szuflady z całkowitym wysuwem, samo domykające się, wyjmowane bez użycia narzędzi; Szuflady z ergonomicznymi uchwytami na całej długości szuflady, z miejscem na umieszczenie opisu zawartości; Możliwość oznaczenia kolorem uchwytów szuflad (9 kolorów oznaczeń do wyboru przez Zamawiającego); Obciążenie pojedynczej szuflady do 45 kg; Centralny system zamykania wszystkich szuflad na kluczyk; Wysięgnik nadstawki z wyposażeniem: zestaw uchylnych, 9 pojemników (5+4); Półka pomocnicza z ABS wysuwana z pod blatu roboczego, Wózek wyposażony w: pojemnik na igły o poj. 1,5 litra; uchwyt miski; przykrywany koszyk na narzędzia, kosz na odpady (zdejmowany); Po lewej stronie wózka – 2 szyny, regulowane, wyjmowane, przeznaczone na montaż wyposażenia. Gwarancja min. 24 miesiące |
| 26 | Wózek zabiegowy Konstrukcja wózka z anodowanego wytłaczanego aluminium, wózek o wymiarach: 780x600x1050 mm +/- 30mm; Części boczne i tył wózka wykonane z tworzywa sztucznego o wysokiej trwałości, Blat wykonany z tworzywa ABS o wysokiej trwałości z podniesionymi z trzech stron o 50 mm +/- 2mm brzegami i niskim frontowym brzegiem, Uniesione trzy brzegi blatu stanowiące zintegrowane, ergonomiczne uchwyty do prowadzenia wózka, blat roboczy na wysokości 1030 mm +/- 50mm; Układ jezdny wyposażony w cztery obrotowe koła o średnicy min. 150mm, w tym 2 z hamulcami; Podstawa wózka na wzmocnionej ramie metalowej – wózek o ładowności do 300kg; Dół wózka zabezpieczony odbojem na całym obwodzie wykonany z tworzywa ABS; Wózek wyposażony w 5 szuflad: 2 szuflady o wysokości 80mm +/- 5mm, 2 szuflady o wysokości 160mm +/- 5mm, 1 szuflada o wysokości 240mm +/- 5mm; szuflady wysuwane na teleskopowych prowadnicach kulkowych, o profilu kwadratowym z centralnym zamkiem, Szuflady z całkowitym wysuwem, samo domykające się, wyjmowane bez użycia narzędzi, Szuflady z ergonomicznymi uchwytami na całej długości szuflady, z miejscem na umieszczenie opisu zawartości, Możliwość oznaczenia kolorem uchwytów szuflad (9 kolorów oznaczeń do wyboru przez Zamawiającego), Obciążenie pojedynczej szuflady do 45 kg, Deska do RKO umieszczona pod blatem wózka o wymiarach 370x540 mm +/- 5mm, Talerz na defibrylator obracany o 360 stopni, Półka pomocnicza z ABS wysuwana z pod blatu roboczego, Dwie uchylne o 30º, transparentne półki boczne; Miejsce na ssak z boku wózka. Gwarancja min. 24 miesiące |
| 27 | Parawan medyczny dwuskrzydłowy, wys. min.1700mm, szer. min.2000mm; waga max. 8kg. Parawan łączony za pomocą zatrzasków. Układ jezdny z kółkami: pokrętło blokujące, zasłona (materiał łatwy w czyszczeniu) kolor biały/zielony/niebieski do wyboru przy dostawie; łatwy w transporcie, rama wykonana z metalu lakierowanego, Gwarancja min. 24 miesiące |
| 28 | Szafa medyczna na leki. Korpus szafy wykonany z blachy gr. 0,8 mm. Drzwi szafy przeszklone, półki wykonane ze szkła, przestawne co 25 mm. Uchwyt drzwiowy z zamkiem zabezpieczającym ryglującym drzwi w dwóch punktach. Dolna półka zabudowana – drzwi wykonane z blachy. Elementy stalowe lakierowane proszkowo na wybrany kolor wg palety RAL. Wymiary całkowite [mm]: 800 x 435 x 1800 |
| 29 | Bronchofiberoskop zewnętrzna średnica ruchomej końcówki dystalnej max 5,9 mm; Średnica odcinka sztywnego na końcu dystalnym max 5,9 mm; Średnica wewnętrzna kanału roboczego min 2,7 mm; długość robocza min 600mm, długość całkowita min 900 mm, Kąt widzenia min 120º, System optyczny z ruchomym pierścieniem regulacyjnym dioptrii, Oznaczenie położenia dioptrii na okularze, Oznaczenie dopuszczalności zanurzania na korpusie systemu optycznego, Głębia ostrości min 3-50 mm, Dioptrie w zakresie min: +3 ~ –8 dptr.; Zamontowane na stałe przyłącze ssaka bez konieczności demontażu do procesu mycia i dezynfekcji; Minimalne wygięcia końcówki dystalnej: góra/dół 180/130 stopni; Tuba wziernikowa wyposażona u swojej nasady w gumowy kompensator naprężeń; Tuba wziernikowa o wzmocnionej konstrukcji nadająca się do wprowadzenia do rurki intubacyjnej – załączyć potwierdzenie producenta; Zintegrowany z rękojeścią zawór testera szczelności; Wlot kanału biopsyjnego typu LUER; Wielorazowy, gumowy zawór ssący – min 3 szt.; Przenośne źródło światła typu LED o: mocy 50W, żywotności 50 000 godzin, 42 000 LUX, temperatura barwy 5000 – 5300K regulowana moc w 100 stopniach z funkcją rotacji konektora Koniec dystalny w 2 światłowody, Możliwość podłączenia do stacjonarnego źródła światła za pomocą światłowodu z funkcją rotacji konektora, Pełna współpraca z w/w przenośnym źródłem światła; Wilgotność względna warunków pracy w zakresie min: 30 ~ 85%; Zakres temperatury pracy w zakresie min: 10 ~ 40 °C; Dowolność mycia i dezynfekcji bronchofiberoskopu w środkach chemicznych różnych producentów; Fibroskop nadający się do sterylizacji: Temperatura: 55 °C (131 °F) Wilgotność względna: 50% wilg. Wzgl. Stężenie tlenku etylenu: 600 – 650 mg/L Czas ekspozycji na działanie gazu: 5 godzin Napowietrzanie: 12 godzin w temperaturze 55 °C (131 °F) Wyposażony w: olejek silikonowy – 1kpl; walizka transportowa – 1szt, adaptery do mycia ręcznego endoskopu, komplet przyłączy zapewniających kompatybilność z posiadaną przez Zamawiającego myjnią-dezynfektor Endo-Cleaner bez konieczności adaptacji przyłączy. Gwarancja min. 24 m-ce, autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny wykonawcy na terenie Polski. Deklaracja zgodności, CE oraz wpis do rejestru wyrobów medycznych. Szkolenie personelu w zakresie prawidłowej obsługi i eksploatacji dostarczonego sprzętu . |
| 30 | Defibrylator dwufazowy, dla dzieci i dorosłych; Dwufazowa fala defibrylacji; Energia wstrząsu min. od 1 do 300 J; Energia dostępna na min. 24 poziomach; czas ładowania do maksymalnej energii < 9s (tak z zasilania akumulatorowego jak i z sieci 230 VAC). Defibrylacja ręczna – prowadzona przez twarde łyżki zewnętrzne dla dorosłych i mniejsze dla dzieci; Defibrylacja półautomatyczna (AED) Komunikaty głosowe i ekranowe w języku polskim. Algorytm wykrywający ruch pacjenta. Metronom reanimacyjny. Zakres wyboru energii w J: od min. 150 do 300 Elektrody do AED – 2 komplety; Defibrylacja synchroniczna (kardiowersja) Możliwość wykonania kardiowersji także bez kabla ekg (wtedy odczyt sygnału EKG do synchronizacji z łyżek twardych defibrylatora) oraz zapewniona możliwość wykonania kardiowersji z wykorzystaniem kabla EKG 3 żyłowego; Kolorowy ekran o przekątnej min. 6,5 cala, LCD TFT z aktywną matrycą, rozdzielczość ekranu nie gorsza niż 640 x 480 pikseli; Oprogramowanie w języku polskim; Zasilanie z sieci 230 V/50Hz i z akumulatora wewnętrznego. Zasilacz sieciowy wbudowany wewnątrz defibrylatora. Możliwość min. 100-tu minutowego monitorowania pacjenta lub możliwość wykonania min. 70 defibrylacji maksymalną energią z zasilania akumulatorowego. Nieograniczone w czasie monitorowanie i nieograniczone co do liczebności defibrylacje z zasilania sieciowego. Ciężar samego defibrylatora z wbudowanymi parametrami (defibrylacja, kardiowersja, AED, EKG, saturacja, stymulacja przezskórna, rejestrator) z łyżkami twardymi dla dzieci i dorosłych, elementami do szybkiego montażu na stojaku jezdnym i z wbudowanym akumulatorem - poniżej 7,2 kg; Wbudowany rejestrator termiczny z wydrukiem na papierze termicznym o szerokości ≥ 50mm; Wydruk min. 3 i 6 odprowadzeń EKG jednocześnie z kabla 3 żyłowego; Wyposażenie do rejestratora: 4 rolki papieru termicznego; EKG: Zakres pomiaru HR: 0 i min. 15-300 1/min Monitorowanie EKG poprzez kabel pacjenta 3 odprowadzeniowy umożliwiający jednoczesną obserwację min. 6 odprowadzeń EKG (I, II, III aVr, aVl, aVf). Możliwość monitorowania także odprowadzenia przedsercowego V po zakupie kabla ekg 5 żyłowego Min. 8 wartości wzmocnienia dla 1mV w min. zakresie od 0,25 do 4 cm/mV. Możliwość ustawienia przez użytkownika granic alarmowych i ich dowolnej zmiany. Wyposażenie: kabel ekg 3 żyłowy; Pomiar saturacji krwi (SpO2) także przy niskiej perfuzji oraz w sytuacji artefaktów ruchowe w technologii Nellcor OxiMax w zakresie min. od 1 do 100 % z pomiarem pulsu obwodowego w zakresie min. od 20 do 300/min; Prezentacja krzywej pletyzmograficznej na ekranie Możliwość ustawienia przez użytkownika granic alarmowych i ich dowolnej zmiany Wyposażenie: czujnik wielorazowy typu klips na palec wraz z przedłużaczem; Alarmy wizualne i dźwiękowe z możliwością ich zawieszania i wyłączania dla EKG i SpO2, Stymulacja przezskórna. Możliwość wykonania stymulacji w trybach „na żądanie” i asynchronicznym; Częstotliwość stymulacji w zakresie co najmniej 40-170 imp./min; Natężenie prądu stymulacji w zakresie co najmniej 20-180 mA; Wyposażenie: 1 komplet elektrod do stymulacji. Zapamiętywanie w pamięci defibrylatora jednocześnie min. 3 fali ekg i fali saturacji z ostatnich min. 12 h oraz wszystkich danych liczbowych z min. 6 godzin monitorowania oraz min. 800 zdarzeń defibrylatora z możliwością kopiowania tych danych na kartę SD i odtwarzania w komputerze użytkownika; Zapewnienie możliwości wykonania defibrylacji testowej przy użyciu łyżek twardych z wydrukiem wydatkowanej energii bez zewnętrznych testerów (tester wbudowany w defibrylator); Funkcja autotesu: defibrylator załącza się, testuje, drukuje raport z autotesu i się wyłącza. Użytkownik ma możliwość ustawienia dowolnej godziny autotestu. Możliwość rozbudowy min. o opcję nieinwazyjnego ciśnienia, kapnometrii i temperatury. Stojak ze stali nierdzewnej na podstawie wyposażonej w 6 łożyskowanych kół z blokadą min. dwóch kół, wyposażony w koszyczek na akcesoria i półkę posiadającą mechanizm szybkiego montażu (i zdejmowania) defibrylatora bez użycia narzędzi. Gwarancja min. 24 m-ce, autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny wykonawcy na terenie Polski. Deklaracja zgodności, CE oraz wpis do rejestru wyrobów medycznych. Szkolenie personelu w zakresie prawidłowej obsługi i eksploatacji dostarczonego sprzętu . |
| 31 | Pompy infuzyjne strzykawkowe Stosowanie strzykawek 5, 10, 20, 30, 50 ml. Wysokość pompy zapewniająca wygodną obsługę do 8 pomp, zamocowanych jedna nad drugą - maks 12 cm ; Strzykawki montowane od czoła; Szybkość dozowania w zakresie 0,1-1800 ml/h; Szybkość dozowania Bolus-a do 2000 ml/h; Programowanie parametrów podaży Bolus-a: objętość / dawka, czas lub szybkość podaży. Możliwość programowania podaży dawki indukcyjnej: objętość / dawka, czas lub szybkość podaży. Biblioteka leków – możliwość zapisania w pompie procedur dozowania leków . Możliwość programowania biblioteki leków bezpośrednio z klawiatury pompy; Regulowane progi ciśnienia w zakresie od 50 do 1000 mm Hg , min. 10 poziomów okluzji; Rozbudowany system alarmów; Historia obejmująca 2000 wpisów z datą i godziną zdarzenia; Czas pracy z akumulatora min. 20 h przy infuzji 5ml/h Mocowanie pojedynczej pompy do statywów oraz stacji dokujących nie wymaga odłączania lub dołączania uchwytu mocującego lub jakichkolwiek innych części. Napisy na wyświetlaczu w języku polskim. Waga do 2,5 kg. Gwarancja min. 24 m-ce, autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny wykonawcy na terenie Polski. Deklaracja zgodności, CE oraz wpis do rejestru wyrobów medycznych. Szkolenie personelu w zakresie prawidłowej obsługi i eksploatacji dostarczonego sprzętu . |
| 32 | Pompy infuzyjne objętościowa Zasilanie 230 V AC, 50 Hz oraz 12 V DC Wysokość pompy zapewniająca wygodną obsługę do 8 pomp, zamocowanych jedna nad drugą - maks 12 cm; Mechanizm zabezpieczający przed swobodnym przepływem grawitacyjnym składający się z dwóch elementów – jeden w pompie i jeden na drenie Zakres szybkości dozowania 0.1 – 1200 ml/h Zakres szybkości podaży Bolus-a 50 – 1200 ml/h Możliwość ustawiania parametrów podaży dawki indukcyjnej (wysycającej) przed każdą infuzją Możliwość wpisania do pompy min. 120 procedur dozowania leków Możliwość programowania biblioteki leków bezpośrednio z klawiatury pompy Regulowany próg ciśnienia okluzji w zakresie min 75-900 mm Hg, co najmniej 10 poziomów Historia infuzji – możliwość zapamiętania 2000 zdarzeń Czas pracy z akumulatora min. 10 h przy infuzji 25 ml/h Możliwość komunikacji pomp umieszczonych w stacjach dokujących poprzez sieć LAN z oprogramowaniem zewnętrznym; Zasilanie pomp mocowanych poza stacją dokującą bezpośrednio z sieci energetycznej; Duży i czytelny wyświetlacz; Waga do 2.5 kg Możliwość stosowania drenów do podaży: leków standardowych, płynów infuzyjnych i żywienia pozajelitowego, leków światłoczułych, krwi i preparatów krwiopochodnych, cytostatyków (zestawy nie zawierające DEHP oraz latexu) Standardowy zestaw do przetoczeń : po 10 szt do pompy. Gwarancja min. 24 m-ce, autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny wykonawcy na terenie Polski. Deklaracja zgodności, CE oraz wpis do rejestru wyrobów medycznych. Szkolenie personelu w zakresie prawidłowej obsługi i eksploatacji dostarczonego sprzętu . |
| 33 | Pompy infuzyjne – stacja dokująca; Możliwość mocowania do 4, 6, 8 pomp infuzyjnych Obudowa stacji wykonana z tworzywa typu ABS. Waga stacji do 3; 4,2; 5,4 kg Mocowanie stacji do pionowych rur, kolumn. Zasilanie 230 V AC 50Hz. System szybkiego mocowania pomp w stacji dokującej – bez konieczności demontażu elementów pompy Możliwość szybkiego wyjęcia ze stacji każdej (dowolnej) pompy. Zasilanie pomp ze stacji dokującej – automatyczne przyłączenie zasilania po włożeniu pompy. Stacja wyposażona w sygnalizację świetlną, alarmową. Stacja posiadająca uchwyt do swobodnego przenoszenia Stacja wraz z wysięgnikiem do zawieszania pojemników z płynami infuzyjnymi Stabilny stojak umożliwiający łatwe przemieszczanie zestawu urządzeń medycznych. Podstawa jezdna z możliwością blokowania kół. Rura nośna wykonana ze stali nierdzewnej. Możliwość mocowania stacji z pompami lub innych urządzeń medycznych o wadze do 35 kg . Gwarancja min. 24 m-ce, autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny wykonawcy na terenie Polski. Deklaracja zgodności, CE oraz wpis do rejestru wyrobów medycznych. Szkolenie personelu w zakresie prawidłowej obsługi i eksploatacji dostarczonego sprzętu . |
| 34 | Respirator z możliwością regulacji stężenia tlenu Respirator wysokiej klasy przeznaczony do terapii niewydolności oddechowej na oddziałach Intensywnej Terapii. Respirator o wadze nie większej niż 13 kg z akumulatorem. Przeznaczony dla wszystkich kategorii wiekowych dla pacjentów od 6 kg, wyposażony w odpowiednie algorytmy pomiarowe. Automatycznie włącza algorytmy i zakresy pomiarowe adekwatne do wybranej kategorii wiekowej pacjenta. Respirator wyposażony w uchwyt do przenoszenia i przygotowany do łatwego montażu na podstawie jezdnej lub postawieniu na kolumnie. Zasilanie podstawowe z sieci elektrycznej 230 V, 50 Hz, możliwość zasilania niskonapięciowego. Zasilacz wbudowany w jednostkę główną. Mechaniczne zabezpieczenie przed przypadkowym wyciagnięciem kabla zasalającego. Wbudowany akumulator gwarantujący awaryjne zasilanie pracy respiratora przez ≥ 240 minut. Respirator sterowany jedynie dotykowo z ekranem wysokiej rozdzielczości WXGA, o pojedynczej matrycy min. 1980x1020 pikseli. Ekran o przekątnej nie mniejszej niż 13 cali z możliwością regulacji jasności ekranu w zakresie co najmniej 11 poziomów. Wymiary nie przekraczające: 35x24x 35cm +/- 20 mm. Trendy mierzonych parametrów monitoringu - co najmniej 6 miesięcy oraz zapis krzywych full disclosure z ostatnich 14 dni. Zapamiętywanie zdarzeń alarmowych - min. 2000. Możliwość zapisania wszystkich zdarzeń alarmowych, krzywych i parametrów monitoringu oraz transferu do oprogramowania PC za pomocą USB. Program do przeglądania danych dostępny na platformę Windows bez dodatkowych kosztów. Możliwość zachowania zapisów w przypadku awarii zasilania prądem: min 72 h. Możliwość rozbudowy o pomiar co najmniej następujących parametrów: SpO2, CO2 . Zasilanie wewnętrzne respiratora w powietrze za pomocą wbudowanej turbiny, kompresora lub tłoka o maksymalnym przepływie ≥ 260 L/min. Zasilanie zewnętrzne respiratora w tlen medyczny z centralnej sieci szpitalnej ≥ 1 – 7 bar / 0-110 L/min. Parametry ustawialne: VCV/ V-AC oraz PCV/ P-AC, VC-SIMV / PC-SIMV , PSV, PEEP / CPAP, BiPAP, Bi-Level, DuoPAP, APRV, NIV - Możliwość wentylację za pomocą maski. Wydzielony przycisk uruchamiający wentylacje nieinwazyjną oraz sygnalizacja wizualna i dźwiękowa dla każdego pojedyńczego oddechu. Wentylacja bezdechu co najmniej następujących trybach: VCV, PCV, P-AC, V-AC, VC-SIMV, PC-SIMV. Oddech manualny Respirator musi być wyposażony w przycisk umożliwiający na żądanie wykonanie mechanicznego oddechu o ustalonych parametrach. PRVT, AutoFlow, APV, VC+, TargetVent. Automatyczna kompensacja oporu przepływu rurki dotchawiczej lub tracheostomijnej typu ATC, TC, TRC z możliwością ustawienia średnicy rurki w zakresie od: min. 2,5–10 mm oraz możliwością kompensacji w zakresie: min. od 10 – 100%. Automatyczna kompensacja nieszczelności przy wentylacji nieinwazyjnej i inwazyjnej bez możliwości wyłączenia. Westchnienia - Respirator musi posiadać możliwość ustawiania westchnień. Możliwość ustawienia: min. amplituda, częstość i liczba westchnień. S Wentylacja spontaniczna; S/T Wentylacja spontaniczna synchronizowana; T Wentylacja synchronizowana. Możliwość rozbudowy o programowanie dwóch zależnych trybów wentylacji dla pacjentów oddychających spontanicznie oraz dla pacjentów nieoddychających. Automatycznie przełączanie się miedzy trybami w przypadku wykrycia samodzielnych oddechów pacjenta jak również uruchomienie wentylacji wymuszonej w przypadku braku oddechu pacjenta. Wentylacja z obowiązkową objętością minutową według wzoru Otis’a typu MMV, ASV, AVM Parametry regulowane: Częstość oddechów: Respirator musi posiadać możliwość regulacji częstości oddechów w zakresie: min. 1-150 1/min. Objętość pojedynczego oddechu: Respirator musi posiadać możliwość regulacji objętości oddechowej w zakresie: min. 40-2500ml. Czas wdechu: Respirator musi posiadać możliwość regulacji czasu wdechu w zakresie: min. 0,1 – 10 sekund. Czas plateau: Respirator musi posiadać możliwość ustawienia czasu plateau pomiędzy wdechem a wydechem w zakresie: min. 0 – 70% czasu wdechu. Ciśnienie wdechowe: Respirator musi posiadać możliwość regulacji ciśnienia wdechowego w zakresie: min. 2 – 100 cmH2O. Ciśnienie wspomagania: Respirator musi posiadać możliwość regulacji ciśnienia wspomagania w zakresie: min. 0 – 100 cmH2O. Ciśnienie PEEP/CPAP: Respirator musi posiadać możliwość regulacji ciśnienia końcowo wydechowego lub ciągłego dodatniego ciśnienia w drogach oddechowych w zakresie: min. 0–50 cmH2O. Wysoki poziom ciśnienia przy BIPAP, BILEVEL, DuoPAP, APRV. Respirator musi posiadać możliwość regulacji poziomu wysokiego ciśnienia w zakresie: min. 2–60 cmH2O. Niski poziom ciśnienia przy BIPAP, BILEVEL, DuoPAP, APRV. Respirator musi posiadać możliwość regulacji dolnego poziomu ciśnienia końcowo wydechowego w zakresie: min. 0–50 cmH2O. Czas trwania wysokiego poziomu ciśnienia: Respirator musi posiadać możliwość regulacji czasu trwania wysokiego poziomu ciśnienie w zakresie: min. 0,1 – 59,8 s. Płynnie regulowany czas narastania ciśnienia: Respirator musi posiadać funkcję umożliwiającą zapewnienie lepszej synchronizacji wysiłku oddechowego pacjenta z respiratorem regulowaną w zakresie: min. 0-2000 ms manualnie oraz automatycznie. Regulowane procentowe kryterium zakończenia fazy wdechowej. Respirator musi posiadać funkcję regulowanego procentowo kryterium zakończenia fazy wdechowej w zakresie: min. 5-90% manualnie oraz automatycznie. Przepływowy tryb rozpoznawania oddechu własnego pacjenta. Respirator musi być wyposażony w czuły wyzwalacz rozpoznający wysiłek oddechowy pacjenta w zakresie: min. 0,1 do 20 l/min. Ciśnieniowy tryb rozpoznawania oddechu własnego pacjenta. Respirator musi być wyposażony w czuły wyzwalacz rozpoznający wysiłek oddechowy pacjenta w zakresie: min. 0,1 do 15 cmH2O. Stężenie tlenu w mieszaninie oddechowej regulowane płynnie. Respirator musi posiadać możliwość regulacji stężenia tlenu w zakresie: 21 do 100% co 1%. Możliwość wyboru krzywej przepływu. Respirator musi posiadać funkcję umożliwiająca dobór krzywej przepływu: min. prostokątna, opadająca 100% i opadająca 50%. Manualne przedłużenie fazy wdechowej/wydechowej. Respirator musi umożliwiać wykonanie manewru przedłużenia fazy wdechowej/wydechowej: w zakresie do max. 10 sekund. Natychmiastowa podaż 100% tlenu. Respirator musi posiadać funkcję umożliwiająca w czasie ≥ 2 minut podaż 100% tlenu. Możliwość rozbudowy o terapię wysokoprzepływową tlenem. Możliwość rozbudowy o rekrutację pęcherzyków płucnych(powolny manewr rozprężania z osobnym ustawieniem dla pomiaru i manewru rekrutacji). Możliwość rozbudowy o monitoring ciśnienia w przełyku. Pomiary parametrów wentylacji: Możliwość wyboru parametrów monitorowanych i konfiguracji grafiki ekranu przez użytkownika: min. krzywe i parametry cyfrowe. Pomiar parametrów wentylacji w czasie rzeczywistym – proksymalny czujnik przepływu. Możliwość używania czujnika jednorazowego oraz wielorazowego. Integralny pomiar stężenia tlenu. Respirator musi posiadać czujnik pomiarowy stężenia wdechowego tlenu i wyświetlać wartość O2% w formie cyfrowej. Częstość oddechów. Respirator musi posiadać pomiar częstości oddechów i wyświetlać zmierzoną wartość w formie cyfrowej. Częstość oddechów spontanicznych. Respirator musi posiadać pomiar częstości oddechów spontanicznych i wyświetlać zmierzoną wartość w formie cyfrowej. Objętość pojedynczego oddechu. Respirator musi posiadać możliwość pomiaru objętości wdechowej oraz wydechowej pojedynczego oddechu i wyświetlać zmierzoną wartość w formie cyfrowej. Objętość wentylacji minutowej. Respirator musi posiadać możliwość pomiaru objętości i wyświetlać obliczoną minutową objętość wydechową oraz wdechową w formie cyfrowej. Objętość spontanicznej wentylacji minutowej. Respirator musi posiadać możliwość pomiaru objętości i wyświetlać obliczoną spontaniczną minutową objętość wdechową i wydechową w formie cyfrowej. Pomiar szczytowego przepływu wydechowego i wdechowego. Respirator musi posiadać możliwość pomiaru szczytowego przepływu wydechowego i wdechowego i wyświetlania w formie cyfrowej. Ciśnienie szczytowe. Respirator musi posiadać możliwość pomiaru zmierzonej wartości ciśnienia szczytowego i wyświetlania w formie cyfrowej. Średnie ciśnienie. Respirator musi posiadać możliwość pomiaru wartości ciśnienia średniego i wyświetlania w formie cyfrowej. Pomiar rzeczywistego stosunku I:E. Respirator musi posiadać możliwość wyświetlania zmierzonego rzeczywistego stosunku I:E w formie cyfrowej. Ciśnienie plateau. Respirator musi posiadać możliwość wyświetlania zmierzonej wartości ciśnienia Plateau w formie cyfrowej. Ciśnienie PEEP / CPAP. Respirator musi posiadać możliwość wyświetlania zmierzonej wartości ciśnienia końcowo-wydechowego w formie cyfrowej. Ciśnienie AutoPEEP. Respirator musi posiadać możliwość wyświetlania zmierzonego ciśnienia AutoPEEP formie cyfrowej. Pomiar P0,1 ciśnienia okluzji po 100ms. Respirator musi posiadać możliwość wyświetlania zmierzonego ciśnienia okluzji w formie cyfrowej. Pomiar NIF. Respirator musi posiadać możliwość wyświetlania zmierzonej negatywnej siły wdechowej. Podatność statyczna. Respirator musi posiadać możliwość wykonania manewru pomiarowego określającego statyczną podatność płuc i wyświetlić wartość pomiarową w formie cyfrowej. Podatność dynamiczna. Respirator musi posiadać możliwość pomiaru dynamicznej podatności oddechowej płuc wyświetlanej w formie cyfrowe. Opory wdechowe i wydechowe płuc pacjenta. Respirator musi posiadać możliwość wykonania manewru pomiarowego określającego opory wdechowe i wydechowe płuc i wyświetlić wartość pomiarową w formie cyfrowej. Indeks dyszenia RSB. Respirator musi posiadać możliwość obliczenia indeksu szybkiego płytkiego oddechu/dyszenia i wyświetlenia jego wartości w postaci cyfrowej. Wysiłek pacjenta PTP. Respirator musi posiadać możliwość pomiaru wysiłku oddechowego wyświetlanego w formie cyfrowej. Praca oddechowa pacjenta WOB. Respirator musi posiadać możliwość pomiaru pracy oddechowej wyświetlanej w formie cyfrowej. Stała czasowa wydechu. Respirator musi posiadać możliwość pomiaru stałej czasowej wydechu wyświetlanej w formie cyfrowej. Czas trwania wdechu i wydechu. Respirator musi posiadać możliwość pomiaru czasu trwania wdechu oraz wydechu wyświetlanego w formie cyfrowej. Czas trwania wdechu przy oddechach wspomaganych ciśnieniem. Respirator musi posiadać możliwość pomiaru czasu trwania wdechu przy oddechach wspomaganych ciśnieniem wyświetlanych w formie cyfrowej. Stosunek czasu wdechu do czasu trwania cyklu oddechowego. Respirator musi posiadać możliwość pomiaru stosunku czasu wdechu do czasu trwania cyklu oddechowego wyświetlanego w formie cyfrowej. Możliwość dowolnej konfiguracji wyświetlenia ≥ 8 krzywych lub pętli do wyboru przez Użytkownika. Możliwość ustawiania pętli referencyjnej oraz wykonywania rzutu ekranu, Możliwość wyświetlania w formie pętli parametrów: ciśnienie, objętość, przepływ w dowolnej wzajemnej zależności. Możliwość zatrzymania krzywych prezentowanych na monitorze w dowolnym momencie w celu ich analizy. Możliwość zapamiętywania układu wyświetlania jako profile użytkownika: min. 10 profili. Protokół podsumowujący poprawność ustawień wentylacji informujący operatora o jej skutecznosci. Rozróżnialny w min. 3 kolorach obrazujacych jakość wentylacji . Alarmy: Hierarchia alarmów w zależności od ważności. Respirator musi być wyposażony w hierarchiczny system alarmowy rozróżniający ważność przyczyny alarmu i sygnalizujący sytuacje alarmowe w sposób stosowny do zagrożenia dla pacjenta. Co najmniej dwa stopnie ważności alarmów o odmiennej sygnalizacji wizualnej oraz dźwiękowej. Regulacja głośności alarmów. Respirator musi mieć możliwość regulacji głośności alarmów co najmniej 4 poziomu głośności regulowane. Regulacja wartości granicznych alarmu. Respirator musi mieć możliwość regulacji granic alarmowych manualnie oraz automatycznie dopasowane w odniesieniu do stanu pacjenta. Zaniku zasilania sieciowego. Respirator musi informować obsługę o zaniku zasilania sieciowego. Zaniku zasilania bateryjnego. Respirator musi informować obsługę o zaniku zasilania bateryjnego. Niskiego ciśnienia tlenu. Respirator musi informować obsługę o zaniku lub niskim ciśnieniu zasilania tlenem. Wysokiego / Niskiego stężenia tlenu. Respirator musi informować obsługę o wysokim oraz niskim stężeniu tlenu. Wysokiej / Niskiej objętości minutowej. Respirator musi informować obsługę o wysokiej oraz niskiej objętości minutowej. Wysokiego / Niskiego ciśnienia. Respirator musi informować obsługę o wysokim oraz niskim ciśnieniu. Wysokiej / Niskiej częstości oddechów. Respirator musi informować obsługę o wysokiej oraz niskiej częstości oddechów. Wysokiej / Niskiej objętości oddechowej. Respirator musi informować obsługę o wysokiej objętości oddechowej. Inne pożądane funkcje i wyposażenie: Aparat musi posiadać zabezpieczenie przed przypadkową zmianą parametrów wentylacji, W przypadku zmiany trybu i parametrów wentylacji, respirator musi posiadać możliwość łatwego powrotu do poprzednich nastawień. Po włączeniu aparatu, wymagana jest możliwość powrotu do nastawień ostatniego pacjenta. Możliwość wstępnego ustawienia parametrów wentylacji i alarmów na podstawie wzrostu oraz płci pacjenta. Respirator musi posiadać Autotest aparatu wykonywany automatycznie lub na żądanie użytkownika. Respirator musi posiadać test sprawdzający poprawność działania i szczelność układu oddechowego wykonywany automatycznie lub na żądanie użytkownika. Port Ethernet do połączenia z siecią LAN. Port RS 232 do połączenia z systemem centralnego monitoringu. Możliwość montażu przycisku Nurse Call (przywołanie personelu). Port USB do przesyłania danych oraz do aktualizacji oprogramowani: min. 2 porty. Port do podłączenia dodatkowego ekranu. Protokół HL7. Wbudowany nebulizator do podawania leków regulowany z poziomu respiratora. Zintegrowana zastawka wydechowa z kasetą demontowaną bez użycia narzędzi z możliwością sterylizacji w autoklawie (na wyposażeniu dwie kasety). Możliwość rozbudowy o funkcję noworodkowe i tryb nCPAP. Blokada ekranu zabezpieczająca przed przypadkową zmianą parametrów wentylacji. Trzy definiowane przez użytkownika poziomy dostępu do funkcji respiratora z możliwością blokady hasłem. Dodatkowo graficzna pomoc dotycząca przyłączy respiratora dostępna na ekranie. Wbudowany film instruktażowy dotyczący użytkowania aparatu wyświetlany na monitorze respiratora. Oprogramowanie w języku polskim. Polska instrukcja obsługi załączona do aparatu. Wersja elektroniczna wbudowana w aparat. Możliwość prostej i samodzielnej (przez personel szpitala) wymiany czujnika tlenu - bez konieczności wzywania serwisu. Możliwość wentylacji układami jednoramiennymi oraz dwuramiennymi - zarówno jedno- jak i wielorazowymi. Kompletny układ oddechowy dla dorosłych jednorazowy, dwuramienny – 10 szt. na urządzenie. Respirator na podstawie jezdnej, dwa koła z blokadą. Gwarancja min. 24 m-ce, autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny wykonawcy na terenie Polski. Deklaracja zgodności, CE oraz wpis do rejestru wyrobów medycznych. Szkolenie personelu w zakresie prawidłowej obsługi i eksploatacji dostarczonego sprzętu . |
| 35 | Respirator transportowy z podstawą jezdną Respirator do wentylacji inwazyjnej oraz nieinwazyjnej. Respirator przystosowany do wentylacji okresowej i ciągłej. Zakres parametrów umożliwiający prowadzenie wentylacji u dorosłych i u dzieci. Urządzenie przenośne, waga respiratora z wewnętrznym akumulatorem max. 6,5 kg. Wyświetlacz LCD umożliwiający wyświetlanie wszystkich parametrów wentylacji na jednej stronie, min. 7”. Ekrany dla monitorowania, ustawiania parametrów wentylacji i ustawiania alarmów. Wyświetlanie krzywych oddechowych ciśnienie/czas i objętość/czas z automatycznym dostosowaniem skali wykresu, obydwie krzywe jednocześnie na ekranie monitora. Wyświetlanie pętli oddechowych ciśnienie/objętość i przepływ/objętość z automatycznym dostosowaniem skali wykresu. Własne zintegrowane źródło powietrza zapewniające ciągłe zasilanie respiratora w powietrze zarówno przy zasilaniu sieciowym jak i akumulatorowym. Zasilanie w tlen z centralnego źródła sprężonego gazu 2,5 – 6,0 bar. Możliwość zasilania w tlen ze źródła niskociśnieniowego min. 1 – 10 l/min. Zasilanie sieciowe zgodne z warunkami obowiązującymi w Polsce. Zasilanie DC 12 – 15 VDC (możliwość zasilania z gniazda samochodowego). Zasilanie ze zintegrowanego akumulatora na minimum 8 godzin pracy - respiratora wraz z wbudowanym źródłem powietrza. Tryb wentylacji: Wentylacja wspomagana/kontrolowana, SIMV Zsynchronizowana przerywana wentylacja obowiązkowa dostępna z oddechem VCV oraz PCV, Wentylacja spontaniczna z PSV, Dodatnie ciśnienie końcowo-wydechowe/Ciągłe dodatnie ciśnienie w drogach oddechowych PEEP/CPAP, Wentylacja z gwarantowaną minutową objętością (MVG), Wentylacja przy bezdechu - zabezpieczająca minimalną częstość oddechową, Wentylacja nieinwazyjna NPPV, Wentylacja na dwóch poziomach ciśnienia typu Bi-Level z możliwością wyzwalania oddechu spontanicznego na obydwu poziomach ciśnienia, Oddech kontrolowany objętością VCV, Oddech kontrolowany ciśnieniem PCV, Oddech spontaniczny wspomagany ciśnieniem PSV, Oddech wspomagany ciśnieniem PSV z czasem trwania wspomagania PSV Ti, Oddech wspomagany ciśnieniem PSV z docelową objętością (VT target, VG); CPAP ciągłe dodatnie ciśnienie w drogach oddechowych. Parametry regulowane: Częstość oddechów w trybach kontrolowanych w zakresie nie mniejszym niż od 2 do 80 na minutę, Objętość pojedynczego oddechu w zakresie nie mniejszym niż od 40 do 2000 ml, Docelowa objętość pojedynczego oddechu w zakresie nie mniejszym niż od 100 do 2000 ml (VT target, VG); Przepływ szczytowy w zakresie nie mniejszym niż od 2 do 100 l/min; Czas wdechu od 0,1 do 3 s, Szczytowe ciśnienie wdechowe w zakresie nie mniejszym niż od 5 do 60 cmH2O; Ciśnienie wspomagania PSV/ASB w zakresie nie mniejszym niż od 0 do 60 cmH2O; Regulacja CPAP w zakresie nie mniejszym niż od 3 do 30 cmH2O; Trigger wdechowy ciśnieniowy w zakresie nie mniejszym niż od -9,0 do -0,1 cmH2O; Trigger wdechowy przepływowy w zakresie nie mniejszym niż od 1 do 15 l/min; Stężenie tlenu w mieszaninie oddechowej regulowane płynnie w zakresie 21 – 100%. Mieszalnik wewnętrzny, sterowany elektronicznie. Inne funkcje wentylacji: Możliwość wyboru krzywej przepływu dla oddechów obowiązkowych objętościowo- kontrolowanych. Minimum prostokątna i opadająca. Regulacja narastania ciśnienia przy oddechu PCV min. 5 poziomów. Regulacja procentowego kryterium przełączania na fazę wydechową w zakresie nie mniejszym niż od (-) 10 do (-) 70% przepływu szczytowego. Westchnienia automatyczne. Pomiary parametrów wentylacji: Pomiar ciśnienia szczytowego, Pomiar ciśnienia średniego, Pomiar ciśnienia końcowo wydechowego, Pomiar całkowitej częstości oddychania, Pomiar rzeczywistej wydechowej objętości pojedynczego oddechu, Pomiar rzeczywistej wydechowej objętości minutowej, Pomiar stosunku I:E, Pomiar czasu wdechu, Pomiar czasu bezdechu, Pomiar przepływu szczytowego wdechowego, Pomiar stężenia wdechowego tlenu, pomiar wyświetlany na ekranie respiratora, czujnik tlenu wbudowany w respirator. Alarmy: Hierarchia alarmów w zależności od ważności, Alarm zaniku zasilania sieciowego, Alarm zaniku zasilania bateryjnego, Alarm zbyt niskiego lub zbyt wysokiego stężenia tlenu w ramieniu wdechowym, Alarm wysokiej minutowej objętości oddechowej, Alarm niskiej objętości oddechowej, Alarm niskiej minutowej objętości oddechowej, Alarm wysokiego ciśnienia wdechowego, Alarm niskiego ciśnienia wdechowego, Alarm rozłączenia, Alarm wysokiej częstości oddechów, Alarm niskiej częstości oddechów, Alarm bezdechu, Alarm niskiej wartości ciśnienia bazowego (PEEP-u), Możliwość przeglądania zapamiętanych alarmów min. 100 zdarzeń. Inne pożądane funkcje i wymagane wyposażenie dodatkowe: Zabezpieczenie przed przypadkową zmianą parametrów wentylacji, Możliwość zapamiętania min. 3 konfiguracji nastaw dla różnych pacjentów, możliwość rozbudowy o nebulizator, w komplecie podstawa jezdna pod respirator z możliwością łatwego demontażu bez użycia narzędzi. Podstawa jezdna z koszem na akcesoria oraz hamulcem na min. 2 kołach, przystosowana do łatwego montażu butli tlenowej o pojemności 2 litry; W komplecie zestawów jednorazowych obwodów oddechowych dla dorosłych dostosowanych do respiratora – 10 szt; Dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu i stosowania zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych. Gwarancja min. 24 m-ce, autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny wykonawcy na terenie Polski. Deklaracja zgodności, CE oraz wpis do rejestru wyrobów medycznych. Szkolenie personelu w zakresie prawidłowej obsługi i eksploatacji dostarczonego sprzętu . |
| 36 | Kardiomonitor Moduł transportowy wyposażony w ekran dotykowy o przekątnej min. 5,5 cali, w pomiar EKG, SpO2 i nieinwazyjnego ciśnienie oraz we wbudowany akumulator na min. 3 h pracy (w każdym z 5 kardiomonitorów modułowych) Nieograniczone czasem monitorowanie następujących parametrów po umieszczeniu modułu transportowego w miejsce dokujące, włączonego w sieć 230 VAC, kardiomonitora modułowego: a) EKG/ST/Arytm/Resp - monitorowanie z kabla 3 żyłowego - zakres częstości akcji serca: min. 15-300 1/min - obserwacja min. 3 odprowadzeń EKG jednocześnie z kabla 3 żyłowego - możliwość wyboru 1 z 5 dostępnych prędkości dla fal EKG - detekcja stymulatora serca ze znacznikiem w kanale ekg i sygnalizacją dźwiękową - analiza odcinka ST z min. 3 odprowadzeń EKG jednocześnie z kabla 3 żyłowego - analiza co najmniej 18 arytmii - respiracja metodą impedancyjną - częstość oddechu w zakresie min. 0-150 /min - licznik bezdechów - alarm bezdechu w zakresie min. 5-50 s - prezentacja fali oddechu - wybór elektrod do detekcji oddechu (szczytami płuc lub przeponą) bez konieczności przepinania kabla EKG - wyposażenie: kabel ekg 3 żyłowy i dodatkowy zestaw 3 końcówek do tego kabla b) saturacja - SpO2 - pomiar odporny na niską perfuzję i artefakty ruchowe typu Nellcor OxiMax - prezentacja krzywej pletyzmograficznej - wartość saturacji w zakresie min. 1-100% - tętno obwodowe w zakresie min. 20-300 bpm - załączana przez użytkownika funkcja wysokiej czułości pomiaru SpO2 u pacjentów z bardzo niską perfuzją - załączana przez użytkownika funkcja blokady alarmu SpO2 i pulsu obwodowego w czasie pomiaru ciśnienia nieinwazyjnego - wyposażenie: przedłużacz SpO2 i wielorazowy czujniki typu klips na palec c) nieinwazyjny pomiar ciśnienia - zakres min. 15-270 mmHg - pomiar automatyczny w min. zakresie od 1 do 480 min - pomiaru ciągły oraz na żądanie - pomiar wartości pulsu z mankietu z prezentacją na ekranie - pomiar i jednoczesna prezentacja ciśnienia skurczowego, średniego i rozkurczowego - możliwość wstępnego ustawiania górnego zakresu pompowania przez użytkownika - wyposażenie: 3 wielorazowe mankiety dla dorosłych oraz 1 uniwersalny wężyk z szybkozłączami d) pomiar temperatury w dwóch miejscach ciała - zakres min. 25 – 45 °C - jednoczesna prezentacja 3 wartości: T1, T2 i T1-T2 - wyposażenie do modułu: wielorazowa sonda powierzchniowa i wielorazowa sona głęboka. Na wyposażeniu każdego modułu transportowego uchwyt na ramę łóżka i zasilacz. Niezależny, wyjmowany moduł do pomiaru inwazyjnego ciśnienia w dwóch miejscach ciała jednocześnie w każdym z 5 kardiomonitorów - zakres pomiarowy: min. od minus 40 do plus 320 mmHg - pomiar i prezentacja ciśnienia średniego, skurczowego, rozkurczowego i pulsu dla każdego kanału - moduł wyposażony w wyjście analogowe do połączenia z urządzeniem do monitorowania rzutu serca metodą LiDCO - moduł przygotowany do połączenia z urządzeniem do monitorowania ICP z wyświetlaniem - wyposażenie do modułu: zestaw interfejsowy oraz dwa przetworniki do inwazyjnego ciśnienia. Niezależny, wyjmowany moduł do pomiaru zawartości CO2 we frakcji wdechowej i wydechowej w każdym z 5 kardiomonitorów - pomiar w zakresie min. 1-100 mmHg - prezentacja krzywej kapnograficznej - monitorowanie częstości oddechu w zakresie min. 0-150/min. z alarmem bezdechu w zakresie min. 5-50 s - wyposażenie do modułu: czujnik oraz adapter CO2. Niezależny, wyjmowany moduł do nieinwazyjnego pomiaru rzutu minutowego serca (2 moduły na 5 kardiomonitorów) - pomiar metodą kardiografii impedancyjnej (ICG) - pomiary minimalne: częstość pracy serca (HR), rzut minutowy (CO), indeks rzutu minutowego (CI), objętość wyrzutowa (SV), naczyniowy opór systemowy (SVR), indeks naczyniowego opóru systemowego (SVRI), wskaźnik pracy wyrzutowej lewej komory serca (LCWI), wskaźnik kurczliwości (CTI), czas wyrzutu komorowego (VET), frakcja wyrzutowa (EF), objętość końcowo rozkurczowa (EDV), współczynnik wczesnego napełniana rozkurczowego (EDFR), indeks zawartości płynu w klatce piersiowej (TFI), tlen dostarczony (DO2) - wyposażenie do modułu: kabel do ICG oraz 60 elektrod do ICG. Niezależny, wyjmowany moduł do inwazyjnego pomiaru rzutu minutowego serca metodą termodylucji (1 moduł na 5 kardiomonitorów) - wyposażenie: zestaw do pomiaru z cewnikiem „Swana-Ganza”. Niezależny wyjmowany moduł do monitorowania głębokości uśpienia wraz z monitorowaniem prawdopodobieństwa odczuwania bólu (2 moduły na 5 kardiomonitorów) - pomiar min. głębokości uśpienia, prawdopodobieństwa odczuwanego bólu, SQI, EMG, BSR - wyposażenie: kabel interfejsowy i 100 elektrod do pomiarów. Waga kardiomonitora modułowego z wbudowanym ekranem, z modułem transportowym i z min. 4 niezależnymi, wyjmowanymi modułami i z akumulatorem poniżej 12 kg. Możliwość rozbudowy kardiomonitora o saturację dualną, ciśnienie krwawe w 3 i 4 kanale, pomiar gazów anestetycznych, rejestrator termiczny z wydrukiem 6 fal jednocześnie, monitorowanie NMT. Dodatkowe wyposażenie: - 1 moduł transportowy wyposażony w ekran dotykowy o przekątnej min. 5,5 cali, w pomiar EKG, SpO2, nieinwazyjnego ciśnienia i kapnometrii oraz we wbudowany akumulator na min. 3 h pracy z kablem ekg 3-żyłowym, 3 mankietami do pomiar ciśnienia, czujnikiem palcowym do pomiaru saturacji i czujnikiem CO2 z adapterem, uchwytem na ramę łóżka i zasilaczem - kompletny kabel ekg 3 żyłowy - 6 szt. - 3 końcówki do kabla ekg - 12 kpl. - makiet NIBP - 30 szt. - wężyk do NIBP z szybkozłaczkami - 6 szt. - czujnik SpO2 typu klips na palec - 6 szt. - gumowy czujnik SpO2 na palec (IP33) - 6 szt. - czujnik SpO2 typu Y z klipsem na ucho - 6 szt. - przedłużacz SpO2 – 1 szt. - adapter wielorazowy CO2 - 6 szt. - czujnik CO2 - 1 szt. Gwarancja min. 24 m-ce, autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny wykonawcy na terenie Polski. Deklaracja zgodności, CE oraz wpis do rejestru wyrobów medycznych. Szkolenie personelu w zakresie prawidłowej obsługi i eksploatacji dostarczonego sprzętu . |
| 37 | Centrala monitorująca kardiomonitorów Kolorowy monitor min. 23 cale (min. 1200x1000 pikseli) oraz hardware centrali w jednej obudowie. Zasilanie sieciowe oraz z wbudowanego akumulatora przez min. 1 godzinę. Ilość wyświetlanych przebiegów falowych z każdego łóżka w przypadku zbiorczej prezentacji wszystkich stanowisk – min. 4 (nie tyko ekg). Komunikacja z użytkownikiem w języku polskim poprzez ekran dotykowy, klawiaturę i mysz komputerową. Wpisywanie danych demograficznych pacjenta z pozycji centrali i bezpośrednio w kardiomonitorach. Archiwizacja wszystkich parametrów tj. jednocześnie wszystkich monitorowanych krzywych dynamicznych ze wszystkich stanowisk z min. 240 godz. monitorowania oraz jednocześnie wszystkich wartości i trendów ze wszystkich stanowisk z min. 240 godz. monitorowania z rozdzielczością trendów nie gorszą niż 10 s w całym okresie min. 240 godz. Wydruk na sieciowej drukarce laserowej w formacie A4. Możliwość zmiany ustawień alarmowych w monitorach z pozycji centrali. Komunikacja interaktywna w ramach systemu: monitor-centrala, centrala-monitor. Siec przesyłanych danych: ETHERNET (standard komputerowy IEEE802.3) z wykorzystaniem złącza RJ-45. Możliwość rozbudowy centrali o monitorowanie i archiwizację ekg z nadajników telemetrycznych. Wyposażenie: drukarka laserowa umożliwiająca wydruki z centrali i bezpośrednio z poszczególnych kardiomonitorów, dodatkowy kolorowy ekran LCD TFT min. 23 cale w dyżurce (kopia ekranu centrali) Gwarancja min. 24 m-ce, autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny wykonawcy na terenie Polski. Deklaracja zgodności, CE oraz wpis do rejestru wyrobów medycznych. Szkolenie personelu w zakresie prawidłowej obsługi i eksploatacji dostarczonego sprzętu . |
| 38 | Wyposażenie dodatkowe dla 5 kardiomonitorów Moduł transportowy z pomiarem EKG/RESP, NIBP, SpO2, 2xTEMP, CO2; wyposażenie do modułu transportowego : kabel EKG 3-żyłowy i dodatkowy zestaw 3 końcówek do kabla ekg, przedłużacz i czujnik SpO2 typu klips na palec, wężyk i mankiety NIBP, 2 czujniki temperatury, zestaw CO2 , zasilacz i uchwyt na ramę łóżka. Wyposażenie dodatkowe do 5 kardiomonitorów: - kabel ekg 3 żyłowy – 6szt - 3 końcówki do kabla ekg – 12kpl - mankiet NIBP – 30szt - wężyk do NIBP z szybkozłączkami – 6szt - czujnik SpO2 typu klips na palec – 6szt - czujnik SpO2 typu flex na palec – 6szt - czujnik SpO2 typu Y z klipsem na ucho – 6szt - przedłużacz SpO2 – 1szt - adapter wielorazowy CO2 – 6szt - czujnik CO2 – 1szt |
| 39 | Fonendoskop / stetoskop Lekki stetoskop anestezjologiczny z pojedynczą (jednostronną) płaską głowicą wykonaną z wysokiej jakości aluminium. Do stosowania przy osłuchowym pomiarze ciśnienia krwi. Zewnętrzna sprężyna liry. Długość całkowita: max 78 cm. Waga: max 95g. Pojedyncza głowica. Płaska jednostronna głowica o średnicy max 4,5 cm. Wykonana z anodyzowanego aluminium o większej odporności na warunki zewnętrzne. Ultraczuła, duża membrana wzmacniająca wysokie tony. Miękkie samouszczelniające się oliwki silikonowe. Bez zawartości ftalanu. Przewody akustyczne. Wykonane z wysokogatunkowego i grubszego PVC o większej gęstości, bez użycia lateksu. Transmisja dźwięku jednym kanałem akustycznym w konfiguracji "Y". Izolacja dźwięków zewnętrznych, nawet przy wysokim poziomie hałasu. Gwarancja min. 24 m-ce, autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny wykonawcy na terenie Polski. Deklaracja zgodności, CE oraz wpis do rejestru wyrobów medycznych |
| 40 | Sprzęt do szybkich przetoczeń Infuzyjny mankiet ciśnieniowy urządzenie do wspomagania infuzji. Pojemność: min 0.5 litra, Posiada dokładny manometr z dużą skalą, Dodatkowa ochrona manometru za pomocą gumowej obręczy, Delikatna siateczka z przodu zapewnia doskonałą widoczność płynu, Regulacja ciśnienia przetaczanego płynu przy gruszce manometru, Zawór szybkiej deflacji, Zakres ciśnienia wspomagania przetoczeń: min. 0-450 mmHg, Dokładność skali: min 10 mmHg, Średnica min. 56 mm (45 mm bez gumowej obręczy), Pojemność min. 500 ml, Wszystkie elementy składowe dostępne również jako części zamienne, Nie zawiera latexu. Gwarancja min. 24 m-ce, autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny wykonawcy na terenie Polski. Deklaracja zgodności, CE oraz wpis do rejestru wyrobów medycznych. Szkolenie personelu w zakresie prawidłowej obsługi i eksploatacji dostarczonego sprzętu . |
| 41 | Elektryczne urządzenie do ssania Ssak przeznaczony do pracy ciągłej na podstawie jezdnej z czterema kołach w tym dwa przednie z blokadą, Zasilanie elektryczne 230 V/50Hz, Wydajność ssaka min. 37 l/min; Podciśnienie max. 0-90 kPa z dokładnością ± 5%, Poziom hałasu max. 39,4 dB, Wymiary max urządzenia (szer.x wys. głęb.) 480x900x460 mm. +/- 10 mm; Waga ssaka nie więcej niż 13 kg (z podstawą jezdną nie więcej niż 21 kg); Obudowa wykonana z trwałego, odpornego na uszkodzenia materiału. Praca ssaka oparta na wbudowanej bezolejowej membranowej pompie próżniowej. Manometr ssaka opisany w podziałach oznaczonych kolorami ; mmHg, cmH₂O, bar, kPa. Min. trzystopniowe zabezpieczenie przeciwprzelewowe. Wyposażenie: - zbiornik bezpieczeństwa szklany 0.2-0.3L - przewód łączący zbiornik bezpieczeństwa ze zbiornikiem podstawowym szt. 1 - 2- litrowy zbiornik podstawowy, nietłukący( z poliwęglanu) z możliwością zastosowania pokrywy zakręcanej lub wciskanej, z zabezpieczeniem przed przelaniem szt. 1 - uchwyt zbiornika z uchwytem na przewód ssący szt. 1 - przewód ssący silikonowy z zaworem zatrzymującym ssanie dł.1,5 m szt. 1 - stojak jezdny ssaka szt. 1 - kabel zasilający min. 2m szt. 1 Możliwość mocowania zbiorników o pojemności od 1do 4 l. Możliwość stosowania jednorazowych worków na wydzielinę przystosowanych do zbiorników 2l wielorazowych z pokrywami wielorazowymi zarówno zakręcanymi na pojemnik jak i wciskanymi w pojemnik. Możliwość stosowania pojemników wielorazowych 4L x 4 szt. montowanych na szynie EURO podstawy jezdnej ssaka w sposób stabilny bez wsparcia serwisu. Możliwość rozbudowy ssaka o dodatkowy uchwyt do zawieszenia drenu ssącego montowany na szynie EURO podstawy jezdnej. Możliwość rozbudowy ssaka o 1 lub 2 pojemniki do kateterów montowanych na uchwytach z klemą do szyny EURO na podstawie jezdnej ssaka bez wsparcia serwisu. Możliwość rozbudowy ssaka o włącznik nożny on/off. Możliwość rozbudowy podstawy jezdnej ssaka o kosz na akcesoria (dreny jednorazowe, cewniki) montowany na tylnej części postawy bez wsparcia serwisu. Możliwość rozbudowy ssaka o mechanizm przełączający wypełnienia butli 1/2 montowany na szynie EURO podstawy jezdnej bez wsparcia serwisu. Ssak przystosowany do późniejszej instalacji systemu drenażu, w zakresie od 0 do 40 cm H2O. Gwarancja min. 24 m-ce, autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny wykonawcy na terenie Polski. Deklaracja zgodności, CE oraz wpis do rejestru wyrobów medycznych. Szkolenie personelu w zakresie prawidłowej obsługi i eksploatacji dostarczonego sprzętu . |
| 42 | Zestaw do intubacji i workiem samoprężnym Walizka do sprzętu przeznaczona do przeprowadzania wszystkich rodzajów intubacji, w szpitalu i poza nim. 315 x 100 x 200 mm z wygodnym uchwytem i prostym otwarciem, z tworzywa ABS, waga z wyposażeniem ok. 2,5 kg. Skład zestawu: - Rękojeść laryngoskopu dla dorosłych do intubacji pacjentów do sterylizacji, wielokrotnego użytku 2.5V zasilana bateriami; DIN ISO 7376/1; AISI 303; - 3 łopatki-łyżki do laryngoskopu Macintosh z konwencjonalnym oświetleniem, do sterylizacji i wielokrotnego użytku 2.5V; MAC 2, 3, 4; DIN ISO 7376/1; - 4 rurki dotchawicze, sterylne do precyzyjnej intubacji tchawicy pacjenta bez mankietu lub z mankietem, rozmiary 2-10 mm; - 5 rurek ustno-gardłowych Guedela do udrożniania górnych dróg oddechowych nr 000-6 ; 40-120 mm; - 1 szczypce Magilla dla dorosłych, klasyczne 9,00”; typ Magilla ze stali chirurgicznej; CE oraz ISO; - 1 szczypce Magilla dla dzieci, klasyczne 7,25”; typ Magilla ze stali chirurgicznej; CE oraz ISO; - 2 strzykawki do napełniania mankietów duża i mała strzykawka do napełniania mankietów; - 1 rozwieracz jamy ustnej z gumowymi ochraniaczami i blokadą typ Molt, 11 cm ze stali chirurgicznej; CE i ISO; - 1 rolka jedwabnego plastra opatrunkowego, hipoalergiczny, oddychający 3M; 5M x2.5 cm na kółku; - Worek samorozprężny z zaworami, Worek tlenowy z zaworem, Przewód tlenowy z końcówkami dł. max 4m, Maska silikonowa dla dorosłego nr 5, Maseczka silikonowa dla dziecka, Trwała plastikowa walizka. Podlega sterylizacji w autoklawie. Gwarancja min. 24 m-ce, autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny wykonawcy na terenie Polski. Deklaracja zgodności, CE oraz wpis do rejestru wyrobów medycznych. Szkolenie personelu w zakresie prawidłowej obsługi i eksploatacji dostarczonego sprzętu . |
| 43 | Urządzenie do aktywnej regulacji temperatury pacjenta Urządzenie ogrzewające pacjenta ciepłym powietrzem; Min. 4 zakresy temperatury: - temp. otoczenia - 32°C - 38°C - 43°C Podstawa jezdna do aparatu na 5 kołach z koszykiem na koce, min. 3 koła muszą posiadać blokadę; Regulowana wysokość uchwytu podstawy jezdnej, Mocowanie aparatu za pomocą zacisku typu imadło; Możliwość zamocowania aparatu zarówno na pionowych jak i poziomych uchwytach; Uchwyt do przenoszenia, ciężar urządzenia nie więcej niż 5 kg; Niewielkie wymiary urządzenia: max. 20x35x40 cm (G x S x W). Giętki, łatwy do przemycia i dezynfekcji przewód grzewczy, łączący urządzenie z kocem. Przewód grzewczy na stałe zamocowany do urządzenia bez możliwości jego przypadkowego odłączenia. Uchwyt przewodu grzewczego w celu zabezpieczenia przed ściąganiem koca z pacjenta. Długość przewodów: - przewód grzewczy: min 1,8 m - przewód zasilający: min 4,0 m Duża wydajność – przepływ powietrza minimum 1400 l/min; Szybkie osiągnięcie temperatury – max 30 sek. Panel sterujący na przedniej ścianie urządzenia. Uruchomienie procesu ogrzewania poprzez włączenie urządzenia. Wskaźnik zbyt wysokiej temperatury. Antywirusowy i antybakteryjny filtr powietrza o wysokiej skuteczności filtracji HEPA H13 99,99%. Podwójny układ zabezpieczający przed przegrzaniem z alarmem dźwiękowym i wizualnym. Wbudowany licznik przepracowanych godzin automatycznie informujący o konieczności dokonania przeglądu urządzenia bez konieczności śledzenia czasu pracy. Cicha praca urządzenia – poziom hałasu max 49 dB. Zasilanie sieciowe 230 V, 50/60 Hz. Średni pobór mocy poniżej 650W. Dostępne koce ogrzewające wykonane z tkaniny nie zawierającej lateksu. Materiał radioprzezierny, bez konieczności usuwania koca z ciała pacjenta przy wykonywaniu badań obrazowych RTG. Materiał perforowany umożliwiający równomierny przepływ powietrza. Dostępne koce ogrzewające pacjenta min. w 15 rozmiarach, dostosowane do różnego rodzaju potrzeb (koce na dolną część ciała; koce na górną część ciała; koce na całe ciało; koce pediatryczne; koce pod pacjenta). Dostępne koce specjalne, posiadające dodatkowe właściwości termoizolacyjne, utrzymujące ciepło pacjenta również po odłączeniu urządzenia ogrzewającego. W zestawie jednorazowe koce ogrzewające dla dorosłych (do każdego urządzenia): - koc na całe ciało dla dorosłych (długość 230cm +/- 3cm) - 10 szt - koc na całe ciało dla dorosłych o dodatkowych właściwością termoizolacyjnych, pokryte warstwą aluminiową (długość 230cm +/- 3cm) – 1 szt Zestaw elementów mocujących: na ramę łóżka, do ściany, do szyny medycznej Gwarancja min. 24 m-ce, autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny wykonawcy na terenie Polski. Deklaracja zgodności, CE oraz wpis do rejestru wyrobów medycznych. Szkolenie personelu w zakresie prawidłowej obsługi i eksploatacji dostarczonego sprzętu . |
| 44 | Sprzęt do pomiaru rzutu serca Ciągłe monitorowanie ciśnienia tętniczego metodą małoinwazyjną. Ciągłe monitorowanie ciśnienia tętniczego metodą nieinwazyjną (funkcja opcjonalna do rozbudowy). Ciągłe monitorowanie głębokości znieczulenia metodą BIS (funkcja opcjonalna do rozbudowy). Wykorzystanie dotychczas stosowanych systemów i procedur pomiaru ciśnienia inwazyjnego. Bez konieczności stosowania dodatkowego przetwornikiem ciśnienia inwazyjnego. Współpraca z każdym z 5 kardiomonitorów modułowych. Bez wymogu specjalnego dodatkowego dostęp tętniczego lub żylnego. Wykorzystanie standardowego sygnału z monitora przyłóżkowego z dostępem tętniczym: tętnica promieniowa, udowa, grzbietowa stopy. Monitor niekalibrowany z możliwością kalibracji. Monitorowane parametry: ciśnienie: średnie ciśnienie tętnicze (MAP), skurczowe (SYS) i rozkurczowe (DIA); częstość akcji serca (HR); zmienność akcji serca (HRV); objętość wyrzutowa serca (SV; SVI); pojemność minutowa serca (CO, CI); układowy opór naczyniowy (SVR, SVRI); dynamiczne parametry obciążenia wstępnego serca: zmiany ciśnienia tętna (PPV) i objętości wyrzutowej (SVV) Monitorowanie zmian parametrów hemodynamicznych po interwencji. Monitorowanie parametrów w czasie rzeczywistym: w cyklu skurcz-skurcz, bez uśrednienia wartości i z możliwością uśrednienia. Monitorowanie parametrów w postaci graficznej (trendy) i cyfrowej (tabelarycznej). Możliwość ustawienia znacznika wartości wyjściowych lub docelowych monitorowanych parametrów. Jednoczesne wyświetlanie cyfrowych i graficznych parametrów na ekranie monitora. Długoczasowa rejestracja monitorowanych parametrów w celu ich późniejszej analizy (min. 6 miesięcy). Możliwość przeglądania zarejestrowanych parametrów w postaci graficznej lub cyfrowej. Możliwość przesyłania monitorowanych parametrów do zewnętrznego szpitalnego systemu informatycznego: Ethernet, USB, RS232C. Oprogramowanie do przeglądania i analizy zarejestrowanych parametrów monitorowania do instalacji na komputerach. Możliwość dopasowania interfejsu do potrzeb Użytkownika, w tym konfiguracji skrótów lub przycisków ekranowych do szybkiego uruchamiania najczęściej wykorzystywanych funkcji. Ekran monitora: dotykowy, kolorowy LCD, min. 15”. Zasilanie akumulatorowe monitora na min 4 godziny ciągłej pracy. Komplet przewodów połączeniowych do monitora przyłóżkowego. Kompatybilność z kartami eksploatacyjnymi – czasowymi z chipowym mikroprocesorem (zgodna z ISO 7816-1) do identyfikacji pacjenta i zapisu danych demograficznych do monitora hemodynamicznego metodą małoinwazyjną. Pełna polska wersja językowa tj. oprogramowanie, menu, opisy na obudowie, instrukcja obsługi itp. Stojak jezdny do każdego urządzenia. Gwarancja min. 24 m-ce, autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny wykonawcy na terenie Polski. Deklaracja zgodności, CE oraz wpis do rejestru wyrobów medycznych. Szkolenie personelu w zakresie prawidłowej obsługi i eksploatacji dostarczonego sprzętu . |
| 45 | Aparat do ciągłego leczenia nerko-zastępczego Wykonywane zabiegi: SCUF,CVVH,CVVHD,CVVHF,TPE,HP. Możliwość wykonania zabiegu HF z równoczesną PRE i POST dylucją; Możliwość wykonania zabiegu HDF z równoczesną PRE i POST dylucją; Pompa krwi, Pompa i waga antykoagulantu cytrynianowego lub dodatkowego płynu suplementującego o dokładności kalibracji +/- 1g; Możliwość stosowania antykoagulacji cytrynianowej w zabiegach: SCUF, CVVHF, CVVHD, CVVHDF – z jednoczesną pre i postdylucją. Pompa i waga dializatu o dokładności kalibracji +/-1g. Pompa i waga substytucji o dokładności kalibracji +/-1g. Pompa i waga ściekowa o dokładności kalibracji +/- 1g. Pamięć zdarzeń do 90 godzin. Układ podgrzewający krew wracającą do pacjenta. Graficzne monitorowanie wszystkich ciśnień podczas zabiegu. Możliwość wprowadzenia danych pacjenta (imię, nazwisko, waga, hematokryt). Pomiar ciśnień: pobierania krwi, filtra, zwrotu krwi, odpływu z filtra, spadku ciśnienia na filtrze oraz TMP. Automatyczna identyfikacja założonego filtra. Automatyczna identyfikacja punktu pracy (dostępu naczyniowego) – praca na dodatnim lub ujemnym ciśnieniu dostępu. Automatyczna regulacja poziomu w komorze odpowietrzającej. Zacisk bezpieczeństwa na drenie powrotnym. Czujnik przecieku krwi. Czujnik obecności powietrza we krwi. Archiwizacja zabiegu na zewnętrznym nośniku pamięci. Kolorowy ekran dotykowy min 12’’. Złącza RS232 oraz Ethernet do komunikacji z urządzeniami zewnętrznymi. Zintegrowana pompa strzykawkowa wbudowana w aparat. Jeden rodzaj zestawu (filtr z drenami) umożliwiajacy wykonywanie wszystkich rodzajów terapii CRRT. Zabezpieczenie przed zakłóceniem przez aparat sygnału EKG i EEG. Aparat z oprogramowaniem współpracującym z urządzeniem typu MARS. Dostępność linii pediatrycznych o wypełnieniu do 60 ml. Dostępność filtrów o wysokim punkcie odcięcia. Akumulator zasilający do 10 min. Dedykowana funkcja aparatu umożliwiająca czasowe odłączenie pacjenta w celu przeprowadzenia diagnostyki, badań RTG,TK itp Gwarancja min. 24 m-ce, autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny wykonawcy na terenie Polski. Deklaracja zgodności, CE oraz wpis do rejestru wyrobów medycznych. Szkolenie personelu w zakresie prawidłowej obsługi i eksploatacji dostarczonego sprzętu . |
| 46 | Urządzenie do monitorowania ciśnienia wewnątrzczaszkowego Urządzenie do monitorowania ciśnienia wewnątrzczaszkowego, Połączenie z każdym z 5 kardiomonitorów modułowych poprzez złącze inwazyjnego ciśnienia w kardiomonitorze, Prezentacja wartości i fali ciśnienia wewnątrzczaszkowego na ekranie kardiomonitora modułowego, Zestaw do pomiaru na wyposażeniu. Gwarancja min. 24 m-ce, autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny wykonawcy na terenie Polski. Deklaracja zgodności, CE oraz wpis do rejestru wyrobów medycznych. Szkolenie personelu w zakresie prawidłowej obsługi i eksploatacji dostarczonego sprzętu . |
| 47 | Przyłóżkowy aparat RTG Cyfrowy mobilny aparat, z dużym cyfrowym bezprzewodowym detektorem 35x43cm. Deklaracja zgodności i certyfikat CE w klasie min. IIb zgodne z aktualnie obowiązującym prawem (w tym dyrektywy UE). Charakterystyka ogólna – generator, kolumna: Napięcie zasilania: 230V 50 Hz; Włączenie aparatu zabezpieczone przed niepowołanym uruchomieniem (klucz, karta zbliżeniowa, kod pin, skan siatkówki oka lub inne); Włączenie aparatu zabezpieczone kodem pin; Moc generatora min. 20 kW; Zakres napięcia generatora od min. 40 kV do min. 125 kV; Zakres regulacji iloczynu prądu i czasu ekspozycji min. 0,1 – 500 mAs; Maksymalna wartość prądu ≥ 320 mA; Minimalny czas ekspozycji ≤ 1 ms. Wykonywanie ekspozycji poprzez akumulatorowe zasilanie generatora oraz przy zasilaniu z sieci 230V. Możliwość wyzwalania ekspozycji za pomocą kabla o długości ≥2.5m i ekspozycji z bezprzewodowego pilota umożliwiającego wyzwolenie z odległości co najmniej 5m. Oprogramowanie z użyciem ikon gaficzych z programami anatomicznymi w języku polskim. Szerokość aparatu ≤ 67 cm. Maksymalna wysokość aparatu złożonego w pozycji transportowej ≤ 133 cm. Zakres obrotu kołpaka lampy wokół osi poziomej nie mniejszy niż -1300 +1300. Zakres pochylania kołpaka lampy nie mniejszy niż + 90° - 10°. Obrót kolumny w zakresie m.in. +/-270o; Aparat wyposażony we własny zespół napędowy zasilany z akumulatorów, umożliwiający zmotoryzowane przemieszczanie się urządzenia. Pełne naładowanie akumulatorów pozwalające na min. 3,5 godziny ciągłej jazdy. Akumulatory generatora o wysokiej żywotności w technologii Lead Crystal. Energia magazynowana w akumulatorach aparatu (generator + napęd) minimum 5000 VAh. Max. prędkość jazdy (w przód) ≥ 5,0 km/h. System zabezpieczeń przed najazdem na przeszkodę. Możliwość sterowania ruchem aparatu, skręcanie, jazda do przodu, jazda do tyłu – umiejscowiona na kołpaku lampy. Aparat wyposażony w dwie kieszenie służące np. do przechowywania kratek przeciwrozproszeniowych lub innych akcesoriów. Waga aparatu ≤ 600kg. Lampa: Lampa dwuogniskowa z wirującą anodą, Wielkość dużego ogniska ≤ 1,0 mm, Wielkość małego ogniska ≤ 0,6 mm, Pojemność cieplna anody ≥ 140 kHU, Pojemność cieplna kołpaka lampy ≥ 1250 HU, Prędkość obrotów anody ≥ 2700 obr/min., Zakres obrotu kolimatora ≥ +/- 90o; Zakres wysokości ogniska od podłogi ≥ 53 –200 cm; Kolimator z wbudowanymi filtrami, min. 3 różne filtracje w tym wymagana filtracja: 1 mm Al + 0,2 mm Cu; Kolimator z oświetleniem w technologii LED; Aparat wyposażony w układ pomiaru dawki ekspozycji (dawkomierz) z wyświetlaniem dawki na konsoli akwizycyjnej technika i zintegrowany z DICOM; Maksymalny zasięg ramienia – odległość ognisko - kolumna aparatu ≥ 124 cm; Rodzaj ramienia mocującego lampę: ślizgowo - teleskopowy, lub inny spełniający te same funkcje. Detektor cyfrowy bezprzewodowy o romiarze min. 35x43cm: Detektor mobilny bezprzewodowy, typ i budowa płaskiego detektora cyfrowego w technologii Csl, Stopień ochrony detektora wraz baterią min. IP41; Stopień ochrony detektora wraz baterią IPx8; Rozmiar pola aktywnego detektora, min. 34,4 cm × 42,5 cm; Rozmiar detektora zgodny z ISO 4090, Wielkość piksela ≤ 160 µm; Rozdzielczość detektora min. 5,6 mln pikseli, Liczba bitów przetwarzania ≥ 16 bitów, Waga płaskiego detektora cyfrowego z bateriami, ≤ 3,1 kg; Wirtualna kratka przeciwrozproszeniowa do zdjęć klatki piersiowej, Wirtualna kratka przeciwrozproszeniowa do zdjęć dowolnych obszarów anatomicznych (klatka piersiowa, jama brzuszna, kręgosłup), DQE – wydajność kwantowa detektora ≥ 50% zmierzona zgodnie z normą IEC RQA5 przy 1 lp/mm; Rozdzielczość obrazowa ≥3,3 lp/mm; Zintegrowan w aparacie ładowarka akumulatorów detektora bezprzewodowego; W zestawie z detektorem minimum 2 akumulatory; Ilość ekspozycji na naładowanym akumulatorze ≥350; Wbudowany czujnik wstrząsu; Maksymalna waga pacjenta w przypadku rozłożenia ciężaru, np. podczas wykonywania badania klatki piersiowej pacjenta na łóżku min. 200kg. Konsola technika: Obsługa aparatu za pomocą wbudowanej w aparat konsoli za pomocą dotykowego monitora LCD o rozmiarze ≥17', i matrycy obrazowej nie mniejszej niż 1280x1024 umożliwiającego nastawianie parametrów ekspozycji i sterowanie obróbką obrazu, wybór i zmiana parametrów generatora. Podgląd wykonanego zdjęcia umożliwiający jego akceptację lub usunięcie. Możliwość wykonania badania wyłącznie po zalaogowaniu się użytkownika; Min. 600 zdefiniowanych programów anatomicznych z możliwością edycji przez użytkownika. Czas od akwizycji do pojawienia się obrazu podglądowego na monitorze aparatu max. 6 sek. Wybór parametrów obróbki obrazu. Liczba obrazów zapamiętywana na dysku twardym (w pełnej matrycy) min. 4000 ( pojemność dysku m.in. 500 GB). Regulacja okna obrazu, dodawanie adnotacji i znaczników. Funkcja powiększenia. Wskazanie zakładanej dawki detektora dla badania oraz różnicy względem oczekiwaną i uzyskaną dawką (Target and Deviation Index) w celu ułatwienia operatorowi oceny poprawności wykonanego badania. Przenoszenie obrazów z jednej wybranej projekcji do drugiej lub z jednego pacjenta do drugiego wraz z automatyczną obróbką danych pod kątem projekcji i anatomii docelowej. Zarządzanie bazą pacjentów i badań. Analiza zdjęć odrzuconych z możliwością genrowania raportów i zapisu na na usb. Współpraca ze standardem DICOM, obsługą protokołów: worklist manager(WLM),storage, MPPS,DICOM storage commitment: - możliwość samodzielnej zmiany przez zamawiającego konfiguracji sieciowej i listy serwerów pacs - automatyczne wybieranie badań na podstawie procedury serwera listy roboczej i możliwość samodzielnej edycji przez użytkownika. Interfejs sieciowy przewodowy i bezprzewodowy IEEE 802.11 a/b/g/n/ac w celu komunikacji z siecią szpitalną. Interfejs bezprzewodowy oraz przewodowy komunikacji z detektorem. Programy anatomiczne w języku polskim z możliwością edycji nazw przez użytkownika. Kodowanie danych dysku twardego (ochrona danych osobowych). Przesyłanie obrazów w formacie DICOM 3.0 lub nowszym. Pozostałe wymagania: Wykonanie w cenie oferty testów odbiorczych/specjalistycznych; Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski; Okres gwarancji i obsługi serwisowej na oferowane urządzenia 24 miesiące; Czas reakcji serwisu, w tym zdalna diagnostyka (jeśli jest dostępna) - w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy - do 24 godzin, licząc od momentu zgłoszenia awarii: telefonicznie, faksem lub pocztą elektroniczną. Czas na usunięcie awarii (rozumiane jako przywrócenie pierwotnej funkcjonalności) [dni robocze] ≤ 4 dni; |
| 48 | Aparat USG Liczba procesowych cyfrowych kanałów przetwarzania min. 4 700 000. Min. 4 aktywne, równoważne gniazda do przyłączenia głowic obrazowych. Monitor kolorowy LCD, min. 21” o rozdzielczości min. 1920x1080 px. Umieszczony na wysięgniku , regulacja: pochył, obrót. Panel dotykowy min. 12” wspomagający obsługę aparatu pozwalający na zmianę parametrów za pomocą dotyku (jak w tablecie). Możliwość zduplikowania na ekranie panelu dotykowego obrazu diagnostycznego celem ułatwienia dostępu do uzyskiwanego obrazu USG np. podczas procedur interwencyjnych. Panel sterowania umieszczony na ruchomym wysięgniku zapewniającym regulację płożenia góra/dół oraz obrót min. +/- 150° z pozycji środkowej. System o zwartej jednomodułowej konstrukcji wyposażony w cztery skrętne koła z możliwością blokowania na stałe i do jazdy na wprost min. 2 z nich. Waga aparatu max 85 kg. Liczba obrazów pamięci dynamicznej (cineloop) dla CD i obrazu 2D min. 2000 klatek oraz zapis Dopplera min. 45 sekund. Dynamika aparatu min.270 dB. Wewnętrzny dysk twardy ultrasonografu min. 500 GB. Nagrywarka DVD-R/RW oraz portyUSB wbudowane w aparat pozwalające na zapis eksportowanych danych w formatach min. DICOM, AVI, JPG. Zakres częstotliwości pracy ultrasonografu min. 1.0 MHz do 12.0 MHz. Możliwość zmiany wysokości konsoli min.20 cm. Videoprinter czarno-biały małego formatu, zintegrowany z aparatem, sterowany z konsoli aparatu. Możliwość ukrycia danych pacjenta przy archiwizacji na zewnętrzne nośniki. Obrazowanie i prezentacja obrazu: Zakres głębokości penetracji do min. 35 cm. Obrazowanie harmoniczne. Obrazowanie harmoniczne z odwróceniem impulsu (tzw. inwersja fazy). Częstotliwość odświeżania obrazu 2D min. 1400 Hz. Obrazowanie trapezoidalne na głowicach liniowych. Doppler pulsacyjny (PWD) rejestrowane prędkości maksymalne (przy zerowym kącie bramki) min. od -8,0 m/s do 0 oraz od 0 do +8,0 m/s; Color Doppler (CD) rejestrowane prędkości maksymalne min. -300 cm/s do 0 oraz 0 do +300 cm/s. Doppler kolorowy. Power Doppler (PD); Power Doppler z oznaczeniem kierunku przepływu. Regulacja wielkości bramki Dopplerowskiej (SV) min. 0,5-20 mm. Tryb Triplex (B+ CD/PD + PWD). Jednoczesne wyświetlanie na ekranie dwóch obrazów w czasie rzeczywistym jeden standardowy B-mode drugi obraz B-mode + Color Doppler. Specjalistyczne oprogramowanie wraz z pełnymi pakietami pomiarowymi do badań min.: jamy brzusznej, naczyniowych (w tym TCD), małych narządów, układu mięśniowo-szkieletowego, ogólnego obrazowania dzieci, badań urologicznych. Funkcje użytkowe: Powiększenie obrazu w czasie rzeczywistym min. 8x, Automatyczna optymalizacja obrazu 2D przy pomocy jednego przycisku (m.in. automatyczne dopasowanie wzmocnienia obrazu), Praca w trybie wielokierunkowego emitowania i składania wiązki ultradźwiękowej z głowic w pełni elektronicznych, z min. 9 kątami emitowania wiązki tworzącymi obraz 2D na wszystkich zaoferowanych głowicach typu convex oraz liniowych. Wymóg pracy dla trybu 2D oraz w trybie obrazowania harmonicznego. Adaptacyjne przetwarzanie obrazu redukujące artefakty i szumy, np. SRI lub równoważne. Opcja automatycznego pomiaru kompleksu Intima Media. Automatyczny obrys spektrum ( PW Doppler ) i wyznaczanie parametrów przepływu na zatrzymanym spektrum oraz w czasie rzeczywistym na ruchomym spektrum (min. S, D, PI,RI, HR). Możliwość przesunięcia lini bazowej na zatrzymanym spectrum Dopplera. Możliwość zaprogramowania w aparacie nowych pomiarów oraz kalkulacji w aplikacjach. Pomiar odległości, min. 8 pomiarów. Pomiar obwodu, pola, powierzchni, objętości. Głowice ultradźwiękowe: - Głowica convex (min. 380 elementów akustycznych); szerokopasmowa o zakresie częstotliwości (emitowanych) min. 2.0 – 6.0 MHz, Kąt widzenia min. 70°; Możliwość zastosowania przystawki biopsyjnej, obrazowanie harmoniczne - Głowica convex (min. 380 elementów akustycznych); szerokopasmowa o zakresie częstotliwości (emitowanych) min. 2.0 – 6.0 MHz, Kąt widzenia min. 70°; Możliwość zastosowania przystawki biopsyjnej, obrazowanie harmoniczne Możliwości rozbudowy systemu na dzień składania oferty: - Możliwość rozbudowy o głowice endowaginalną do badań ginekologiczno-położniczych (min. 250 elementów akustycznych); szerokopasmowa o zakresie częstotliwości (emitowanych) min. 4.0 – 9.0 MHz; Kąt widzenia min. 180°; Możliwość zastosowania metalowej przystawki biopsyjnej; obrazowanie harmoniczne; - Możliwość rozbudowy o głowice sektorową pediatryczną szerokopasmową, o zakresie częstotliwości emitowanych min. 3.0 MHz -8.0 MHz; obrazowanie harmoniczne; kąt widzenia min. 90°; (ilość elementów min. 90) Tryby pracy min. 2D, Color Doppler, PW Doppler; - Możliwość rozbudowy o głowice liniową szerokopasmową o zakresie częstotliwości emitowanych min. 4.0 – 12.0 MHz; obrazowanie harmoniczne; liczba elementów akustycznych min. 250; Długość czoła głowicy (FOV) max. 39 mm Możliwość zastosowania przystawki biopsyjnej; - Możliwość rozbudowy o głowice sektorową szerokopasmową, o zakresie częstotliwości emitowanych min. 2.0 MHz -4.0 MHz; obrazowanie harmoniczne; kąt widzenia min. 90°; (ilość elementów min. 80) Tryby pracy min. 2D, Color Doppler, PW Doppler, CW Dopper, TDI; - Możliwość rozbudowy o głowice convex objętościową 3/4D do badań jamy brzusznej i połozniczych, o zakresie częstotliwości emitowanych min. 2.0 MHz -6.0 MHz; kąt widzenia min. 60°; (ilość elementów min. 380). Promień krzywiszny min. 50mm; - Możliwość rozbudowy o głowice micro-convex (min. 250 elementów); szerokopasmowa o zakresie częstotliwości (emitowanych) min. 5.0 – 8.0 MHz, Kąt widzenia min. 120°; Możliwość zastosowania przystawki biopsyjnej, obrazowanie harmoniczne; - Możliwość rozbudowy o głowice sektorową przesrzełykową, zakres częstotliowości min. 2.0 MHz do 7.0 MHz. Ilość elementów akustycznych nim. 2500; - Możliwość rozbudowy o specjalistyczne oprogramowanie wraz z pełnymi pakietami pomiarowymi do badań min,: ginekologicznych, położniczych; opcję automatycznych wykonywania pomiarów biometrycznych płodu: BPD, HC, OFD, FL i AC; obrazowanie objętościowe 3D z „wolnej ręki”; - Możliwość rozbudowy aparatu o funkcję wykonywania badań - Fetal Echo; - Możliwość rozbudowy o opcję obrazowania panoramicznego dostępną na głowicach convex i liniowych; - Możliwość rozbudowy o funkcje ciągłej automatycznej optymalizacji obrazu 2D wyzwalana przy pomocy jednego przycisku (m.in. automatyczne dopasowanie wzmocnienia obrazu); - Możliwość rozbudowy o elastografia z pełną kwantyfikacją ilościową i jakościową oparta na technologii strain; - Możliwość rozbudowy aparatu o funkcję wykonywania badań kardiologicznych ( dorosłych i dzieci ) z użyciem elektronicznej głowicy sektorowej, dopplera ciągłego, Stress Echo. Pakiet pomiarowy kardiologiczny. Raport kardiologiczny. - Możliwość rozbudowy o protokół komunikacji DICOM 3,0 do przesyłania obrazów i danych, min. klasy DICOM print, store, worklist, raporty strukturalne; - Możliwość rozbudowy o Anatomic Mmode, Doppler tkankowy oraz oprogramowanie do próby wysiłkowych - Stress Echo; - Możliwość rozbudowy o obrazowanie 3D/4D z głowicy brzusznej i endowaginalnej; - Możliwość rozbudowy o czytnik kodów kreskowych oraz przełącznik nożny; Inne wymagania: - ZASILANIE 230V ; - Dostawca zobowiązuje się do: dokonania instalacji we wskazanym miejscu przez zamawiającego, dokonania instalacji we wskazanym miejscu przez zamawiającego, aktualizacji oprogramowania zainstalowanego w dostarczonym urządzeniu w okresie trwania gwarancji. Gwarancja min. 24 m-ce, autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny wykonawcy na terenie Polski. Deklaracja zgodności, CE oraz wpis do rejestru wyrobów medycznych. Szkolenie personelu w zakresie prawidłowej obsługi i eksploatacji dostarczonego sprzętu . |
| 49 | Łóżko do intensywnej terapii z materacem przeciwodleżynowym Konstrukcja łóżka wykonana ze stali węglowej lakierowanej proszkowo, oparta na tzw. systemie dwóch ramion wznoszących dla zapewnienia maksymalnej stabilności leża przy maksymalnym obciążeniu i trakcie transportu. Konstrukcja umożliwia skuteczne czyszczenie i dezynfekcję każdego elementu łóżka. Dodatkowo ułatwia i skraca czas prac konserwacyjno- serwisowych. Łóżko w pełni zgodne z normą IEC 60601-2-52. Prześwit między ramą łóżka, a podłożem przy dostępnie bocznym pomiędzy kołami (przy kołach 125mm) nie mniejszy niż 15cm. Leże łóżka – min. 4-sekcyjne. Liczba ruchomych segmentów leża, min. 3. Szerokość zewnętrzna łóżka (niezależna od pozycji barierek bocznych) [cm] 102-104. Długość zewnętrzna łóżka w pozycji krótkiej [cm] 224 +/-2cm. Możliwość 3 stopniowej regulacji długości leża. Możliwość przedłużenia leża o min [cm] 23. Platforma leża z wyjmowanymi panelami (bez konieczności użycia narzędzi), ułatwienie czyszczenia i dezynfekcji. Łóżko wyposażone w tworzywowy panel uzupełniający leże po jego wydłużeniu. Przy krótkiej pozycji leża panel umieszczony na leżu łóżka bez wpływu na ułożenie materaca. Regulacja elektryczna wysokości leża, z pozycją ekstra-niską mierzoną od podłoża do górnej powierzchni leża przy kołach 125mm 32-74cm +/- 2cm, zwiększającą bezpieczeństwo pacjenta, zapobiegającą zeskakiwaniu nawet niskich osób oraz ułatwiającą personelowi prowadzenie czynności reanimacyjnych. Regulacja funkcji autokontur uzyskiwana przy pomocy jednego przycisku na panelu sterującym. Regulacja elektryczna segmentu pleców [⁰] min. 0-62. Regulacja elektryczna segmentu uda min. [⁰] 0-20. Funkcja autoregresji segmentów pleców i uda zapobiegająca powstawaniu odleżyn. Elektrycznie regulowana pozycja Trendelenburga [⁰] min. 12. Elektrycznie regulowana pozycja anty-Trendelenburga [⁰] min. 12. Wszystkie funkcje sterowane elektrycznie (oprócz CPR) zabezpieczone przed przypadkowym uruchomieniem dzięki możliwości selektywnej / całkowitej blokadzie funkcji elektrycznych łóżka. Regulacja elektryczna do położenia krzesła kardiologicznego uzyskiwana jednym przyciskiem. Mechaniczna regulacja funkcji CPR przy pomocy oznaczonych dźwigni znajdujących się po obu stronach łóżka. Segment pleców wyposażony w sprężynę gazową zapobiegającą zbyt gwałtownemu opuszczeniu segmentu pleców na ramę łóżka przy użyciu mechanicznej funkcji CPR. Elektryczna regulacja funkcji CPR przy pomocy jednego, oznaczonego przycisku na każdym panelu sterującym. Po wciśnięciu przycisku łóżko rozpoczyna serię skoordynowanych ruchów do osiągnięcia pozycji reanimacyjnej. Łóżko wyposażone w system elektronicznej kontroli kąta nachylenia segmentu pleców 30⁰ (pozycja terapeutyczna). Działanie systemu polega na chwilowym zatrzymaniu unoszenia segmentu pleców, po uzyskaniu 30⁰ nachylenia. Łóżko wyposażone w cztery barierki boczne tworzywowe, poruszające się wraz z segmentami leża, zgodne z normą dla łóżek szpitalnych (norma EN 60601-2-52), zapewniające ochronę pacjenta przed zakleszczeniem. Konstrukcja barierek bocznych umożliwiająca ich bezpieczne opuszczanie i podnoszenie przy użyciu jednej ręki. Szczyty tworzywowe, wyjmowane od strony głowy i nóg z możliwością wyboru akcentu kolorystycznego. Szczyt łóżka od strony głowy nieruchomy przy przechodzeniu do pozycji Trendelenburga. Sterowanie elektryczne wybranych funkcji za pomocą co najmniej 4 paneli wbudowanych w barierki boczne – po obu (lewej i prawej) stronach łóżka. Dwa panele kontrolne dla pacjenta znajdujące się po wewnętrznej stronie barierek zabezpieczających przy wezgłowiu z ograniczoną ilością funkcji, które mogą być blokowane selektywnie z panelu personelu. Przyciski elementów sterujących - membranowe, łatwe do utrzymania w czystości, wodoodporne. Akumulator do zasilania podczas transportu i dla funkcji CPR w momencie braku zasilania sieciowego. Zasilanie 230 [V], 50 [Hz]. Łóżko wyposażone w panele do obsługi funkcji pomiaru masy ciała pacjenta, sygnalizacji alarmów. Cztery koła o średnicy 125mm z centralną blokadą umożliwiającą ustawienie hamulca w 3 położeniach: - pełna blokada - jazda na wprost - jazda swobodna Drążek centralnego hamulca w części nożnej łóżka. Dodatkowe, obustronne pedały hamulca przy wezgłowiu. Bezpieczne obciążenie robocze dla wszystkich segmentów leża nie mniejsze niż 250 [kg], pozwalające na wszystkie możliwe regulacje przy maksymalnym obciążeniu. Każdy narożnik łóżka wyposażony w odbojnik. Łóżko wyposażone w cztery gniazda na akcesoria w narożnikach od strony głowy oraz dwa gniazda na akcesoria od strony nóg. Wyposażenie dodatkowe: - wieszak na kroplówki łamany - wysięgnik pacjenta z regulowanym uchwytem. Łóżko wyposażone w system ważenia pacjenta min. III klasy certyfikowany przez jednostkę notyfikowaną. System ważenia pacjenta wyposażony w: - funkcję pozwalającą na dodawanie/odejmowanie akcesoriów na leże bez wpływu na odczyt wagi pacjenta - możliwość wyświetlania wagi w zaokrągleniu do najbliższych 500g lub 100g - przycisk zerowania wagi. System wykrywania ruchów pacjenta – z możliwością regulacji czułości lub całkowitej dezaktywacji. Łóżko wyposażone w system antyzgnieceniowy zapobiegający zgnieceniu pod łóżkiem m. in. przewodów aparatury medycznej, cewników itp. Materac zmiennociśnieniowy: Wysokiej klasy przeciwodleżynowy, powietrzny materac zmiennociśnieniowy; Materac przeznaczony dla pacjentów z odleżynami wszystkich kategorii, Materac kładziony bezpośrednio na leże łóżka bez potrzeby użycia materaca bazowego, Wymiary materaca (dł. x szer. x wys.): 1960 x 860 x 210mm (+/-10mm), Maksymalna waga pacjenta gwarantująca skuteczność terapeutyczną min. 200kg, Materac składający się z 19 poliuretanowych komór powietrznych, w tym: 3 komór statycznych w sekcji głowy, 16 komór zmiennociśnieniowych / statycznych; Górny pokrowiec materaca rozciągliwy w 2 kierunkach; Pokrowiec materaca nieprzepuszczający płynów, przepuszczający wilgoć, powłoka poliuretanowa zawiera środek przeciwgrzybiczy pozwalający ograniczyć zanieczyszczenie mikrobiologiczne tkaniny; Pokrowiec wyposażony w zamki błyskawiczne chronione przez klapy, które zapobiegają przedostawaniu się zanieczyszczeń do wnętrza materaca; Pokrowiec materaca ognioodporny wg normy BS 7175: 0,1 i 5; Możliwość wysokotemperaturowej i chemicznej dezynfekcji pokrowca. Max temperatura prania 95°C; Dolny pokrowiec wyposażony w min. 6 pasów do przymocowania materaca do ramy łóżka; Wyraźnie oznakowany zawór CPR umieszczony od strony głowy pacjenta w formie taśmy; Przewód powietrzny materaca „trzyżyłowy”, złącze zabezpieczające przed załamaniami przewodu, z pokrywą zabezpieczającą w trybie transportowym; Konstrukcja materaca umożliwiająca prace w trybie transportowym po odłączeniu przewodu powietrznego od pompy; Możliwość wyboru jednego z trzech trybów pracy materaca: - zmiennociśnieniowy - statyczny - maksymalne wypełnienie komór np. do czynności pielęgnacyjnych lub rehabilitacyjnych; Tryb zmiennociśnieniowy, w którym komory napełniane są co druga, z możliwością regulacji długości cyklu 10 lub 20min; Tryb maksymalnego wypełnienia automatycznie wyłączający się po max. 30min. Po wyłączeniu trybu materac wraca do poprzedniego ustawienia; Pompa materaca wyposażona w przyciski membranowe, łatwe w czyszczeniu i dezynfekcji; Pompa wyposażona w następujące funkcje: - wybór trybu pracy - wybór długości trwania cyklu - przełącznik masy ciała pacjenta - wyciszenie alarmu. Pompa wyposażona w alarm wizualny i dźwiękowy dla: - niskiego ciśnienia w materacu - usterki / braku zasilania - usterki pompy Maksymalne wymiary pompy: 285x210x117mm (+/-5mm) Maksymalna masa pompy nie więcej niż 2,5kg Pompa wyposażona w uchwyty umożliwiające powieszenie jej na ramie łóżka; Klasa ochronności pompy przed zalaniem min. IP21. Pompa wyposażona w filtr powietrza wtłaczanego. Gwarancja min. 24 m-ce, autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny wykonawcy na terenie Polski. Deklaracja zgodności, CE oraz wpis do rejestru wyrobów medycznych. Szkolenie personelu w zakresie prawidłowej obsługi i eksploatacji dostarczonego sprzętu . |
| 50 | Videolaryngoskop do trudnych intubacji Wideolaryngoskop o budowie modułowej składający się z: rękojeści, odłączanego monitora min. 3,5’’ montowanego do rękojeści oraz łyżek intubacyjnych w postaci nakładek w 4 różnych rozmiarach, Kolorowy monitor TFT o przekątnej min. 3,5” oraz rozdzielczości min. 640x480, Ekran dotykowy, proste menu w języku polskim z możliwością zmiany podstawowych parametrów wyświetlacza (jasność, głośność) oraz przeglądania i wyboru zapisanych zdjęć i filmów, Możliwość obrotu monitora w dwóch płaszczyznach: - góra/dół – min. 130° - prawo/lewo – min. 270° Możliwość rejestracji i odtwarzania zdjęć i filmów. Możliwość podłączenia do zewnętrznego monitora (złącze HDMI) oraz do komputera (złącze USB) w celu archiwizacji zapisanych zdjęć i filmów. Wskaźnik naładowania baterii (graficzny lub liczbowy). Kamera CMOS. Podgrzewana optyka zapobiega parowaniu kamery. Kąt pola widzenia kamery: min. 60°. Zakres roboczy: min. 20 – 100 mm, Źródła światła : LED, 1000 luxów, 5000K. Zasilanie akumulatorem litowym o czasie działania nie krótszym niż 4 h. Możliwość ładowania akumulatora, zasilacz sieciowy w zestawie. Łyżki laryngoskopowe wykonane z wytrzymałego tworzywa o specjalnym kształcie ułatwiającym intubację trudnych dróg oddechowych. W komplecie łyżki jednorazowego użytku w czterech rozmiarach: SS (neonatologiczna), S (pediatryczna), M (średnia), L (duża). Możliwość rozbudowy zestawu do trudnej intubacji na bazie tego samego monitora o sztywny wideoendoskop intubacyjny oraz giętki wideoendoskop intubacyjny. Gwarancja min. 24 m-ce, autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny wykonawcy na terenie Polski. Deklaracja zgodności, CE oraz wpis do rejestru wyrobów medycznych. Szkolenie personelu w zakresie prawidłowej obsługi i eksploatacji dostarczonego sprzętu . |
| 51 | Zestaw do trudnej intubacji maski krtaniowe w różnych rozmiarach, prowadnica długa i sprężysta (typ bougie), rurki ustno-gardłowe, rurka krtaniowa, zestaw do konikopunkcji, zestaw do tracheotomii. Silikonowa maska krtaniowa jednorazowa Jednorazowa silikonowa maska krtaniowa zapewnia BEZPIECZNĄ WENTYLACJĘ: Dzięki uszczelnieniu na poziomie krtani pozwala utworzyć ustno-gardłową drogę oddechową w istotnie mniej urazowy sposób niż rurka dotchawicza, stwarzając mniejsze opory przepływu gazu oraz wywołując znacznie słabszą odpowiedź hemodynamiczną organizmu Po wprowadzeniu maska krtaniowa zapewnia bezpieczniejszą kontrolę oddechu, niż maska twarzowa. Stosowana do spontanicznej i kontrolowanej wentylacji podczas znieczulenia ogólnego. Rozmiary: 3 , 4 , 5 po jednej sztuce Prowadnica wielorazowa do trudnych intubacji typu Bougie: Elastyczna wielorazowa prowadnica do trudnych intubacji typu Bougie z wygiętym końcem. Wykonana z poliestrowej plecionki pokrytej żywicą, zapewnia odpowiednią sztywność przy wprowadzaniu jak i termoplastyczność w temperaturze ciała. Właściwości: wygięty koniec, znaczniki głębokości, wymiary 15Ch/60cm, wielorazowa, nie zwiera PCW, dostarczana w sztywnym futerale, dostarczana z instrukcją czyszczenia i dezynfekcji: 1 sztuka Rurka ustno-gardłowa "Guedel" (kodowana kolorystycznie) Nylonowe zabezpieczenie przez zagryzieniem o kształcie ułatwiającym przechodzenie cewnika do odsysania. Łagodnie wykończone krawędzie poprawiające komfort pacjenta. Wykonana z silikonowanego PCW – półprzezroczysta. Kodowana kolorystycznie wraz z oznaczeniem długości. Jednorazowa. Sterylna. Rozmiary: od 0 – 6 po jednej sztuce Rurka krtaniowa Właściwości produktu: Dwukanałowa, Kanał gastryczny umożliwiający wprowadzenie sondy żołądkowej. Budowa umożliwiająca wprowadzenie do części krtaniowej gardła "na ślepo", bez użycia laryngoskopu. Dwa nadmuchiwane mankiety stabilizują rurkę, uszczelniają część ustną i nosową gardła oraz minimalizują ryzyko wdmuchnięcia powietrza do żołądka. Sterylna. Pakowana pojedynczo. Jednorazowego użytku. Zestaw do bezpiecznej konikotomii: • skalpel nr 15 • strzykawka o pojemności 10 ml • Igła Veressa • mandryn • żel poślizgowy • rurka tracheostomijna 6 mm z mankietem Soft-Seal® • opaska do przymocowania rurki tracheotomijnej • nici nylonowe • wymiennik ciepła i wilgoci T Zestaw do tracheotomii: Kompletny zestaw do przezskórnej tracheotomii metodą Griggsa, z wielorazowym peanem, zawierający skalpel, kaniulę z igłą i strzykawką do identyfikacji tchawicy, prowadnicę Seldingera, rozszerzadło oraz rurkę tracheostomijną z mankietem niskociśnieniowym, posiadającą sztywny samoblokujący się mandryn z otworem na prowadnicę Seldingera. Pakowany na jednej, sztywnej tacy umożliwiającej szybkie otwarcie zestawu. Rozmiary: 7,0 i 8,0 po 1 zestawie. Gwarancja min. 24 m-ce, autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny wykonawcy na terenie Polski. Deklaracja zgodności, CE oraz wpis do rejestru wyrobów medycznych. Szkolenie personelu w zakresie prawidłowej obsługi i eksploatacji dostarczonego sprzętu . |
| 52 | Tomograf komputerowy 64-rzędowy wraz ze stacją lekarską do opisów badań / strzykawka automatyczna / osłony radiologiczne dla pacjentów Tomograf komputerowy o min. 64 rzędach detektora i umożliwiający akwizycję min. 128 warstw, w czasie jednego pełnego obrotu układu lampa. Średnica otworu w gantry ≥ 70 cm; Udźwig stołu pacjenta min.200 kg Wyposażenie stołu: materac osłona chroniąca stół przed zalaniem płynami podgłówki do badania głowy z regulowanym kątem pochylania podgłówek do pozycji na wznak pasy stabilizujące podpórka pod ramię, kolana i nogi - uchwyt na rolkę na jednorazowe prześcieradło Zakres stołu bez elementów metalowych umożliwiający skanowanie (całe badanie bez konieczności zmiany pozycji pacjenta) ≥ 175 cm Generator, lampa RTG, DETEKTOR: Maksymalna moc pojedynczego generatora możliwa do ustawienia w protokole klinicznym ≥ 80 kW; Minimalne napięcie anody, możliwe do zastosowania w protokołach badań ≤ 80 kV; Zakres napięcia anodowego minimum ≥80-140 kV; Maksymalny prąd pojedynczej lampy jaki jest możliwy do ustawienia w protokole klinicznym ≥ 560 mA Szybkość chłodzenia lampy ≥ 1600 kHU/min Rzeczywista pojemność cieplna anody lampy lub jej ekwiwalent w przypadku innej technologii chłodzenia lampy ≥ 6 MHU; Liczba ognisk lampy rtg ≥ 2; Grubość najcieńszej dostępnej warstwy w akwizycji wielowarstwowej ≤ 0,65 mm; Panele sterujące pochylaniem gantry z min. dwóch stron gantry; System skanowania: Szerokość pokrycia wiązki w osi Z w pojedynczym skanie osiowym ≥ 38,2 mm, Najkrótszy czas pełnego obrotu (360°) układu lampa detektor ≤ 0,4 s; Matryca rekonstrukcyjna obrazów ≥ 1024 x 1024; Matryca prezentacyjna obrazów ≥ 1024 x 1024; Diagnostyczne pole skanowania, obrazowania i rekonstrukcji obrazów w wysokiej jakości ≥ 50 cm; Ilość akwizycyjnych pól obrazowania ≥ 2; Szybkość rekonstrukcji obrazów w czasie rzeczywistym w rozdzielczości 512 x 512 (z wykorzystaniem FBP), minimum 20 obrazów/s. Szybkość rekonstrukcji obrazów w czasie rzeczywistym w rozdzielczości 512 x 512 (z wykorzystaniem rekonstrukcji iteracyjnej), minimum 16 obrazów/s. Maksymalna wartość diagnostycznego współczynnika pitch z korekcją stożka ≥ 1,5; Ilość projekcji skanu topograficznego min. AP, LAT; Maksymalna długość ciągłego skanu spiralnego Zakres (długość) pola badania bez elementów metalowych w skanie spiralnym (całe badanie bez konieczności zmiany pozycji pacjenta) ≥ 170 cm. Zastosowanie algorytmów rekonstrukcji iteracyjnej iDose4, ASIR-V lub SAFIRE lub innych równoważnych , umożliwiających redukcję dawki promieniowania we wszystkich dostępnych badaniach w relacji do standardowej metody rekonstrukcji z zachowaniem tej samej jakości obrazu. Iteracyjny algorytm do redukcji zniekształceń od elementów metalowych we wszystkich obszarach ciała działający selektywnie w zależności o wyboru dokonanego przez obsługę. Konsola technika: Konsola operatorska dwumonitorowa umożliwiająca pracę operatora tomografu wykonującego badanie. Przekątna kolorowego monitora z aktywną matrycą ciekłokrystaliczną typu Flat spełniające wymogi aktualnego Rozp. Ministra Zdrowia dotyczące monitorów przeglądowych m.in.: - przekątna min. 19” - rozdzielczość min. 1 Mpx - luminancja min. 100cd/m2 - kontrast min. 100/1 - tryb pracy DICOM. Pojemność dysku twardego dla obrazów [512 x 512] bez kompresji wyrażona ilością obrazów ≥ 450 000. Każdy z elementów przekazywania i prezentacji obrazu (w tym karta graficzna) zapewnia możliwość przekazania min. 256 poziomów szarości (8 bitów). Interfejs sieciowy zgodny z DICOM 3.0: Send / Receive, Basic Print, Retrieve, Storage, Worklist. Wielozadaniowość / wielodostęp, w tym możliwość automatycznej rekonstrukcji, archiwizacji i dokumentacji w tle (w trakcie skanowania). MIP (Maximum Intensity Projection). SSD (Surface Shaded Display), VR (Volume Rendering ), VIP Volume Intensive Projection, Reformatowanie wielopłaszczyznowe (MPR), rekonstrukcje wzdłuż dowolnej prostej (równoległe lub promieniste) lub krzywej, Pomiary analityczne (pomiar poziomu gęstości, profile gęstości, histogramy), Pomiary geometryczne (długości / kątów / powierzchni / objętości. Automatyczne powiadamiane obsługi tomografu, przez wyświetlenie odpowiedniego komunikatu, o możliwości przekroczenia referencyjnej dawki promieniowania w danym badaniu. Opisowa stacja (konsola) lekarska wraz z aplikacjami klinicznymi: Oferowana stacja lekarska spełnia aktualnie obowiązujące wymogi określone w ustawach i rozporządzeniach Ministra Zdrowia w tym zakresie. Stacja lekarska (część diagnostyczna) dwumonitorowa, niezależna od aparatu TK, umożliwiająca pracę lekarzowi przy wyłączonej konsoli operatorskiej tomografu, o przekątnej kolorowych monitorów medycznych – diagnostycznych min. 19” oraz (część opisowa) monitor opisowy min. 19’’ współpracujący ze stacją lekarską, za pomocą maksymalnie 2 stacji komputerowych wyposażonych w 2 klawiatury i 2 myszy (przekątna monitora medycznego – diagnostycznego > 19). Monitor diagnostyczny do tomografii musi spełniać wymogi Załącznika Nr 1 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej (tekst jedn. : Dz.U. z 2017r, poz. 884). Przekątna kolorowego monitora diagnostycznego z aktywną matrycą ciekłokrystaliczną typu Flat ≥ 19” o rozdzielczości ≥ 1MP z podświetleniem LED Gwarancja producenta monitorów min. 2 lata (24 m-ce). Interfejs sieciowy zgodnie z DICOM 3.0 obsługujący następujące klasy serwisowe: Send / Receive; Basic Print; Query / Retrieve; Storage Commitment. MIP (Maximum Intensity Projection). SSD (Surface Shaded Display), VR (Volume Rendering ), VIP Volume Intensive Projection. Reformatowanie wielopłaszczyznowe (MPR), rekonstrukcje wzdłuż dowolnej prostej (równoległe lub promieniste) lub krzywej. Oprogramowanie do manipulacji obrazem (przedstawienie w negatywie, obrót obrazu i odbicia lustrzane, powiększenie obrazu, dodawanie i subtrakcja obrazów). Oprogramowanie do pomiarów analitycznych (pomiar poziomu gęstości / profile gęstości / histogramy / analiza skanu dynamicznego) i pomiarów geometrycznych (długości / kąty / powierzchnia / objętość). Automatyczne usuwanie struktur kostnych z pozostawieniem wyłącznie zakontrastowanego drzewa naczyniowego. Możliwość prezentacji układu naczyniowego oraz przeziernych struktur kostnych w czasie rzeczywistym. Oprogramowanie do angiografii TK umożliwiające rozwinięcie analizowanego naczynia na płaszczyźnie, automatyczny pomiar pola powierzchni w płaszczyźnie prostopadłej do osi centralnej naczynia oraz wyznaczenie stenozy. Oprogramowanie do automatycznej detekcji aorty i tętnic biodrowych. Oprogramowanie przypisujące, w oparciu o wartości CT, barwy zwapniałym i niezwapniałym blaszkom miażdżycowym w naczyniach obwodowych. Oprogramowanie umożliwiające rozwinięcie naczynia za pomocą wskazania jednego punktu odniesienia. Automatyczna wizualizacja całego wybranego naczynia: przekroje podłużne, przekroje poprzeczne, przebieg naczynia. Automatyczne usuwanie zwapnień podczas analizy badań naczyniowych dla modelu MIP i VRT, przy pomocy funkcji włącz/wyłącz obraz zwapnień. Oprogramowanie do wizualizacji i analizy naczyń w obrębie głowy i szyi bez potrzeby wykonywania subtrakcji DSA. Oprogramowanie do wirtualnej endoskopii umożliwiające endoskopię dróg powietrznych, jelita itp. z przekrojami w trzech głównych płaszczyznach (wraz z interaktywną synchronizacją położenia kursora). Oprogramowanie do segmentacji zmian ogniskowych z możliwością porównania z poprzednimi badaniami tego samego pacjenta. Specjalistyczne oprogramowanie do oceny perfuzji mózgu diagnostyki udarów mózgu wraz z automatycznym wyznaczaniem oraz prezentacją kolorowych map perfuzyjnych, dla min. CBV, CBF, MTT. Specjalistyczne oprogramowanie do oceny perfuzji mózgu umożliwiające automatycznie tworzenie dwubarwnych map sumacyjnych (w celu szybkiego rozróżnienia trwale i odwracalnie uszkodzonej tkanki mózgowej). Oprogramowanie do oceny zmian ogniskowych w płucach, z identyfikacją zmian guzkowych w miąższu i przyopłucnowych z możliwością zapamiętywania położenia zmian, do oceny dynamiki wielkości zmian. Specjalistyczne oprogramowanie do wirtualnej kolonografii. Możliwość w pełni swobodnego poruszania się w obrębie jelita. Możliwość jednoczesnej prezentacji wnętrza jelita i projekcji przekrojów w trzech głównych płaszczyznach. Interaktywna zmiana położenia kursora we wszystkich oknach wymienionych powyżej. Specjalistyczne oprogramowanie umożliwiające wirtualną dysekcję jelita grubego – tzw. Filet View. Możliwość rozwinięcia wzdłuż linii środkowej i wyświetlenia części okrężnicy w celu wizualizacji wszystkich trzech powierzchni fałdów. Oprogramowanie do badań perfuzyjnych 3D wątroby, nerek i innych narządów miąższowych, umożliwiające ocenę ilościową i jakościową (mapy barwne) co najmniej następujących parametrów: rBF (miejscowy przepływ krwi), rBV (miejscowa objętość krwi), TTP lub MTT. Wymagania dodatkowe: Minimum dwugłowicowy lub bezwkładowy wstrzykiwacz kontrastu do podawania środka cieniującego i soli fizjologicznej, Instrukcja obsługi w języku polskim do wszystkich oferowanych składowych systemu w wersji papierowej ( 2 zestawy) i elektronicznej - dostarczona przy dostawie( 1 zestaw); Pełna gwarancja wykonywana przez autoryzowany serwis producenta (bez wyłączeń i bez limitu badań, obejmująca również lampę) licząc od daty podpisania bezusterkowego odbioru technicznego wykonania przedmiotu zamówienia – min. 24 miesiące; Bezpłatne przeglądy serwisowe wykonywane z częstotliwością wymaganą przez producenta (jednak nie rzadziej niż 1/rok). Czas reakcji na zgłoszenie usterki do 24 godzin w dni robocze rozumiane jako dni od pn.-pt. z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. (przyjazd na wezwanie lub zdalna diagnostyka i naprawa za pośrednictwem łącza szerokopasmowego lub ISDN), Czas naprawy od momentu zgłoszenia awarii - max 3 dni roboczych rozumiane jako dni od pn.-pt. z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji o liczbę dni wyłączenia sprzętu z eksploatacji. Zagwarantowanie 10–letniego dostępu do wszystkich części zamiennych TK i 5-letniego na części. IT. Szkolenie specjalistyczne dla lekarzy radiologów i techników z obsługi tomografu ( stanowiska; operatorskie i diagnostyczne, potwierdzone certyfikatami - przez 4 dni po 6 godz. dziennie od uruchomienia aparatu oraz dodatkowo w terminie uzgodnionym z Zamawiającym przez 8 dni x 5 godz. w siedzibie Zamawiającego. Wykonanie testów akceptacyjnych po oddaniu tomografu komputerowego do użytku i testów akceptacyjnych po istotnych naprawach gwarancyjnych w okresie gwarancji. Fantom lub zestaw fantomów do okresowego wykonywania testów kontroli jakości na tomografie komputerowym wraz z walizką transportową, który umożliwia weryfikację podstawowych parametrów pracy tomografu komputerowego zgodnych z testami podstawowymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej. Podłączenie tomografu i serwera do systemów informatycznych szpitala RIS/PACS. Zdalna diagnostyka przez modem, router ISDN lub internet. Komplet osłon radiologicznych (pediatryczne – po 2 szt. i dla dorosłych – po 2 szt.) o równoważniku ołowiu min. 0,5 mm: • osłony na tarczyce • półfartuch ołowiany • osłony na piersi • osłony na oczy • fartuch ołowiany jednostronny Komplet osłon radiologicznych (pediatryczne – po 2 szt. i dla dorosłych – po 2 szt.) o równoważniku ołowiu min. 1,0 mm: • osłony na gonady (męskie i żeńskie) Wieszak do zamontowania na ścianie służący do zawieszenia wszystkich ww. osłon, (które można zawiesić). |
| 53 | Pulsoksymet Przenośny pulsoksymetr o zasilaniu sieciowo-akumulatorowym. Kolorowy wyświetlacz TFT-LCD 6” o wysokiej rozdzielczości. Przeznaczenie dla wszystkich grup wiekowych pacjentów. Niska waga urządzenia 1kg. W zestawie : czujnik pomiarowy typu klips dla dorosłych. Gwarancja min. 24 m-ce, autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny wykonawcy na terenie Polski. Deklaracja zgodności, CE oraz wpis do rejestru wyrobów medycznych. Szkolenie personelu w zakresie prawidłowej obsługi i eksploatacji dostarczonego sprzętu . |
| 54 | Urządzenie EKG Aparat 12 kanałowy (dotykowy ekran 8,4”, zasilanie akumulatorowe na 2 godziny, pamięc ostatnich 300 badań z opcją rozszerzenia pamięci wewnętrznej za pomocą urządzeń USB. Możliwość wydruku na termoczułym papierze o szer. 210mm i 216mm w formie składanki lub rolki. Podstawa jezdna na 4 kółkach w tym 2 koła z hamulcami, koszyk na akcesoria, półka na aparat z zabezpieczeniem przed zsunięciem się urządzenia. Gwarancja min. 24 m-ce, autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny wykonawcy na terenie Polski. Deklaracja zgodności, CE oraz wpis do rejestru wyrobów medycznych. Szkolenie personelu w zakresie prawidłowej obsługi i eksploatacji dostarczonego sprzętu . |
| 55 | Szafka przyłóżkowa Konstrukcja szafki wykonana z tworzywa HPL oraz stopu aluminium. Wysuwany blat boczny do karmienia pacjenta, z uchwytem Samodomykająca się szuflada oraz drzwiczki szafki zamykające się na magnes zapewniające wygodę i komfort obsługi. Wykończenie i uchwyty ze stopu aluminium. Cztery cichobieżne koła w tym dwa z blokadą indywidualną. Orientacyjne wymiary: 39x58,5x80cm Gwarancja min. 24 m-ce, |
| 56 |  |
| 57 | Szafa głęboka 50-60cm |

Powyższe wizerunki urządzeń, mebli przedstawiają wyobrażenia Zamawiającego, a nie wskazują producenta czy konkretny artykuł, stanowią przykład przyjętego rozwiązania i wytyczne poglądowe. Podane wymiary są orientacyjne.