SP ZOZ/DZ/27/2019

Załącznik nr 3 do SIWZ

PAKIET NR 3

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

RESPIRATOR - 1 SZT.

Nazwa i typ oferowanego sprzętu:      ...................................................................

Nazwa producenta:		          ...................................................................

Kraj produkcji:			          ...................................................................

Rok produkcji (2019):                       ...................................................................

Klasa wyrobu medycznego:               ...................................................................

| Parametry ogólne |  |
| --- | --- |
| L.P. | Wymagane funkcje / parametry | Wymogi | Ocena punktowa | Odpowiedź TAK, lub krótki opis (wg kolumny „Wymogi”) |
| 1 | Respirator przeznaczony do wentylacji dorosłych i dzieci | Tak | Bez punktacji |  |
| 2 | Zasilanie w tlen o ciśnieniu od 2,8 do 5,9 bar | Tak | Bez punktacji |  |
| 3 | Respirator wyposażony we własne źródło powietrza medycznego lub kompresor zintegrowany z respiratorem | Tak | Bez punktacji |  |
| 4 | Zasilanie AC 230 V /50 Hz | Tak | Bez punktacji |  |
| 5 | Pobór mocy /VA/ | Tak, podać | Bez punktacji |  |
| 6 | Awaryjne zasilanie z wewnętrznego akumulatora do podtrzymania pracy aparatu (nie tylko alarmów) na minimum 45 minut | Tak | Bez punktacji |  |
| 7 | System testów sprawdzających działanie respiratora | Tak | Bez punktacji |  |
| 8 | Funkcja autotestu dokonywana automatycznie po włączeniu aparatu | Tak | Bez punktacji |  |
| 9 | Respirator przystosowany do pracy z nawilżaczem aktywnym lub wymiennikiem wilgoci typu HME (sztuczny nos) | Tak | Bez punktacji |  |
| 10 | Ramię uchylne (uchwyt rur oddechowych) do respiratora | Tak | Bez punktacji |  |
| 11 | Na podstawie jezdnej | Tak | Bez punktacji |  |
| Tryby wentylacji |  |
| 1 | Wentylacja nieinwazyjna NIV wraz z maskami do nieinwazyjnej wentylacji z miękką poduszką wypełniona żelem silikonowym w rozmiarze M,L oraz XL – po 1 szt. dla każdego rozmiaru. | Tak, podać | We wszystkich trybach wentylacji oferowanych przez respirator-5 pkt, w dwóch trybach wentylacyjnych-1pkt |  |
| 2 | Wentylacja wymuszona kontrolowana objętością i ciśnieniem | Tak | Bez punktacji |  |
| 3 | Wentylacja synchronizowana przerywana kontrolowana objętością i ciśnieniem | Tak | Bez punktacji |  |
| 4 | Wentylacja spontaniczna | Tak | Bez punktacji |  |
| 5 | Wspomaganie wentylacji spontanicznej | Tak | Bez punktacji |  |
| 6 | Wentylacja na dwóch poziomach dodatniego ciśnienia | Tak | Bez punktacji |  |
| 7 | Automatyczne lub/i manualne westchnienie | Tak | Bez punktacji |  |
| 8 | Wentylacja bezdechu -programowana | Tak | Bez punktacji |  |
| 9 | Możliwość rozbudowy w przyszłości o tryb wentylacji typu MMV | Tak | Bez punktacji |  |
| 10 | Możliwość rozbudowy w przyszłości terapii O2 z wysokimi przepływami za pomocą standardowego układu pacjenta z maską | Tak, podać | Bez punktacji |  |
| 11 | Wentylacja ciśnieniowo - kontrolowana z gwarantowaną objętością | Tak | Bez punktacji |  |
| 12 | Możliwość rozbudowy w przyszłości o automatyczną kompensacje oporów rurki tracheotomijnej (ATC) | Tak, podać | Bez punktacji |  |
| 13 | Możliwość rozwinięcia w przyszłości o tryb APRV | Tak, podać | Bez punktacji |  |
| 14 | Wstępne programowanie parametrów wentylacji na podstawie wzrostu lub należnej masy ciała pacjenta | Tak | Bez punktacji |  |
| 15 | Pauza wydechowa | Tak | Bez punktacji |  |
| Parametry regulowane |  |
| 1 | Częstość oddechów min.2-80 min | Tak, podać | Bez punktacji |  |
| 2 | Objętość pojedynczego oddechu min od 50 do 2000 ml | Tak, podać | Bez punktacji |  |
| 3 | Stężenie tlenu w mieszaninie oddechowej regulowane płynnie w granicach 21-100 % | Tak, podać | Bez punktacji |  |
| 4 | Ciśnienie wspomagania od 0 do 70 mbar | Tak, podać | Bez punktacji |  |
| 5 | Przepływowy lub ciśnieniowy tryb rozpoznawania oddechu własnego pacjenta w zakresie min. 1-15 l/min. | Tak, podać | Bez punktacji |  |
| 6 | Płynna regulacja czasu narastania przepływu dla oddechów ciśnieniowo- kontrolowanych i wspomaganych | Tak | Bez punktacji |  |
| Obrazowanie mierzonych parametrów wentylacji |  |
| 1 | Aktualnie prowadzony tryb wentylacji | Tak | Bez punktacji |  |
| 2 | Rzeczywista całkowita częstość oddychania | Tak | Bez punktacji |  |
| 3 | Objętość pojedynczego oddechu | Tak | Bez punktacji |  |
| 4 | Rzeczywista objętość wentylacji minutowej | Tak | Bez punktacji |  |
| 5 | Szczytowe ciśnienie wdechowe | Tak | Bez punktacji |  |
| 6 | Ciśnienie średnie | Tak | Bez punktacji |  |
| 7 | Ciśnienie Plateau | Tak | Bez punktacji |  |
| 8 | Ciśnienie PEEP i PEEP-i RSB (współczynnik dyszenia) | Tak | Bez punktacji |  |
| 9 | Pomiar podatności dynamicznej | Tak | Bez punktacji |  |
| 10 | Stosunek fazy wdechu do wydechu | Tak | Bez punktacji |  |
| 11 | Integralny pomiar stężenia tlenu | Tak | Bez punktacji |  |
| Prezentacja graficzna |  |
| 1 | Prezentacja na kolorowym min. 12 calowym ekranie o krzywych oddechowych minimum: ciśnienie/czas, przepływ/czas, objętość/czas | Tak, podać | Bez punktacji |  |
| 2 | Prezentacja cyfrowych wartości parametrów mierzonych przez respirator | Tak | Bez punktacji |  |
| 3 | Prezentacja min. 1 pętli oddechowej | Tak, podać | Bez punktacji |  |
| Alarmy |
| 1 | Kategorie alarmów według ważności | Tak | Bez punktacji |  |
| 2 | Wadliwej pracy elektroniki aparatu | Tak | Bez punktacji |  |
| 3 | Braku zasilania w energię elektryczną | Tak | Bez punktacji |  |
| 4 | Niskiego ciśnienia gazów zasilających | Tak | Bez punktacji |  |
| 5 | Stężenia tlenu - min/max | Tak | Bez punktacji |  |
| 6 | Całkowitej objętości minutowej - min/max | Tak | Bez punktacji |  |
| 7 | Za wysokiej częstości oddechów | Tak | Bez punktacji |  |
| 8 | Zbyt wysokiego ciśnienia szczytowego | Tak | Bez punktacji |  |
| 9 | Zbyt niskiego ciśnienia wdechu (przecieku) | Tak | Bez punktacji |  |
| 10 | Spadku zadanej objętości oddechowej | Tak | Bez punktacji |  |
| 11 | Alarm bezdechu | Tak | Bez punktacji |  |
| Inne |
| 1 | Oprogramowanie oraz opisy na interfejsie użytkownika w języku polskim | Tak | Bez punktacji |  |
| 2 | Sposób pomiaru parametrów oddechowych ( krótki opis czujnika pomiarowego) | Tak | Bez punktacji |  |
| 3 | Respirator wyposażony w turbinę powietrza medycznego | Tak | 8 – letnią i więcej gwarancja producenta bez ograniczenia liczby roboczogodzin w tym okresie-5 pkt, pozostałe-0 pkt |  |
| 4 | Zabezpieczenie przed przypadkową zmianą nastawionych parametrów | Tak | Bez punktacji |  |
| 5 | Wyposażenie dodatkowe: 25 szt. układów oddechowych jednorazowych dł. min. 180cm ,50 szt. filtrów, 10 szt. zastawek wydechowych jednorazowego użytku, 5 szt. czujników przepływu przystosowanych do dezynfekcji , 1 szt. czujnik przepływu przystosowany do sterylizacji, płuco testowe wielokrotnego użytku, nebulizator pneumatyczny synchronizowany z respiratorem, maski zelowe wielokrotnego uzytku twarzowa o roz, m,l oraz xl, | Tak | Bez punktacji |  |
| 6 | Możliwość o rozbudowę pomiaru parametru Respiratora w CO2 z prezentacją parametrów na ekranie respiratora. | Tak | Bez punktacji |  |

Załącznik wskazuje minimalne wymagania Zamawiającego, które muszą zostać spełnione, natomiast Wykonawca – wypełniając ten załącznik – oferuje konkretne rozwiązania, charakteryzując w ten sposób zaoferowany asortyment.

Załącznik należy wypełnić w całości, bez wprowadzania zmian w jego treści – stanowi on integralną część oferty – deklarację Wykonawcy co do jej treści, stąd brak tego załącznika, zawierającego treści zgodne z wzorem określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, spowoduje odrzucenie oferty.

.............................................................

(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych

do reprezentowania wykonawcy